## Info comunicaciones
NUMERO DE IDENTIFICACION INTERNA DEL REPORTE | TIPO DE REPORTE SANITARIO | FECHA DOCUMENTO (ALERTA- INFORME DE SEGURIDAD)-(DD/MM/AAAA) | PRINCIPIO ACTIVO - DISPOSITIVO MÉDICO-REACTIVO | MARCA/LABORATORIO | DESCRIPCIÓN
DI2503-00216 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-04-15 | EQUIPO PARA TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA GENERAL ELECTRIC | GENERAL ELECTRIC | Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas Revolution CT y RevolutionApex, debido a la posibilidad de fugas del líquido refrigerante al suelo junto a la base del estativo. El líquido es visible y tiene un color azul. No es corrosivo y su temperatura no es peligrosa. Sin embargo, existe la posibilidad de sufrir lesiones si el líquido pasa desapercibido y la persona resbala o se cae. Nota: GE HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S., FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA SAS, Centro Hospitalario Serena del Mar informan que los productos relacionados en esta nota de seguridad no fueron importados a Colombia.
DI2504-00233 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-04-29 | MAQUINA DE ANESTESIA, ACCESORIOS Y REPUESTOS | DATEX - OHMEDA INC. - GE MEDICAL SYSTEMS CHINA CO, LTD. - CAREFUSION FINLAND 320 OY - DATEX OHMEDA INC / GE HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S. - FIRST MEDICAL DE COLOMBIA S.A.S. - G. BARCO S.A. | GE HealthCare ha detectado que ciertos sistemas de administración de anestesia Carestation 620/650/650c y 750/750c no proporcionan una ventilación eficaz en el modo de Ventilación Controlada por Volumen (VCV). En estos sistemas, se puede lograr una ventilación eficaz en los modos de Ventilación Controlada por Presión (PCV), Ventilación Controlada por Presión con Volumen Garantizado (PCV-VG) o con ventilación manual. Si se produce este problema, el usuario lo detectará mediante la observación y varias alarmas. El fuelle inflado, visible a través de la campana transparente, dejará de moverse, y una alarma sonora y un mensaje visual de “Imposible mover la concertina” alertarán al usuario. Alarmas adicionales como “Apnea”, “EtCO? bajo”, “VMesp bajo”, “FR bajo” y “VTesp bajo” también alertarán al usuario sobre la ventilación inadecuada. Hasta el momento, no se ha informado sobre ningún tipo de lesiones debidas a este problema. Nota: First Medical de Colombia informa que, a la fecha, no ha realizado proceso de importación del producto relacionado en la nota de seguridad.
DA2503-00193 | ALERTA SANITARIA | 2025-04-10 | SISTEMA DE ECOGRAFÍA DE DIAGNÓSTICO DE USO GENERAL, ACCESORIOS Y REPUESTOS GE | GE HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S | GE HealthCare ha identificado un posible fallo en la batería de ciertos sistemas ecográficos Venue Fit con versiones de software R2, R3 y R4 (consulte en el PDF adjunto la lista de productos afectados). Esta falla interna podría generar humo o incluso provocar un incendio. Hasta la fecha no se han reportado lesiones asociadas a este problema.
DA2503-00194 | ALERTA SANITARIA | 2025-04-10 | ULTRASOUND SYSTEM - SISTEMA DE ULTRASONIDO PARA DIAGNÓSTICO | GE HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S | GE HealthCare ha identificado un posible fallo en la batería de ciertos sistemas ecográficos Venue Go con versiones de software R2, R3 y R4 (consulte en el PDF adjunto la lista de productos afectados). Esta falla interna podría generar humo o incluso provocar un incendio. Hasta la fecha, no se han reportado lesiones asociadas a este problema.
DA2503-00202 | ALERTA SANITARIA | 2025-04-10 | HEARTMATE 3 SISTEMA DE ASISTENCIA VENTRICULAR IZQUIERDO ( LVAS) | ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA. | Abbott ha iniciado una acción correctiva de seguridad para la Unidad de Potencia Móvil (MPU) HeartMate™. Se han detectado problemas de rendimiento en la MPU, incluyendo: * No encenderse, * Apagados espontáneos, * Reinicios inesperados. Estos eventos pueden ir acompañados de una alarma de Llave Amarilla o una alerta de "Sin Alimentación Externa" en el Controlador del Sistema.
DA2503-00227 | ALERTA SANITARIA | 2025-04-15 | STIMULAN KIT & STIMULAN RAPID CURE / RELLENO DE CAVIDADES DE HUESOS | BIOCOMPOSITES LIMITED / MEDIREX BIC S.A.S | Advertencias de seguridad y actualización de las instrucciones de uso de determinados códigos de producto de matriz de Calcio Reabsorbible STIMULAN Kit y STIMULAN Rapid Cure, debido a la ausencia en las instrucciones de uso en español de la advertencia de no implantar en pacientes con sensibilidad o reacción alérgica conocidas a los materiales del dispositivo.
DI2503-00174 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-04-15 | FILMARRAYFILMARRAY 2.0 INSTRUMENT Y 2.0 INSTRUMENT Y FILMARRAY FILMARRAY 2.0 FILMARRAY TORCH (FILMARRAY SYSTEM BASE, INSTRUMENT, TORCH FILMARRAY (FILMARRAY TORCH SYSTEM SYSTEM BASE, BASE, FILMARRAY FILMARRAY TORCH FILMARRAY TORCH DUPLEX, FILMARRAY TORCH MODULE) DUPLEX, TORCH FILMARRAY DUPLEX, TORCH FILMARRAY TORCH MODULE) MODULE / FILMARRAY 2.0 INSTRUMENT FILMARRAY TORCH | BIOFIRE DIAGNOSTICS, LLC / BIOMÉRIEUX COLOMBIA S.A.S | BIOMÉRIEUX COLOMBIA S.A.S informa que se debe realizar una actualización de software obligatoria del panel de la prueba BIOFIRE® FILMARRAY® Pneumonía (número de referencia: RFIT-ASY-0144) que mitigará el riesgo de resultados falsos positivos para coronavirus. La actualización del software del panel de la prueba modifica el intervalo de desnaturalización del ensayo del coronavirus para excluir la mayoría de casos de ampliación no específico que se generan mediante reactividad cruzada con ADN genómico humano e informa un resultado de coronavirus "no detectado". Nota: Se hace la aclaración que los equipos que se encuentran con el cliente están identificados con el registro sanitario 2014DM-0011912; sin embargo, este registro se encuentra vencido y el registro sanitario vigente de los equipos es 2024DM-0029547.
DI2503-00180 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-04-15 | EQUIPOS RODANTES PARA RAYOS X FUJIFILM(R)-SISTEMA MÓVIL DE RAYOS X Y SUS REPUESTOS Y ACCESORIOS. | FUJIFILM | Advertencias de seguridad relacionadas con determinados números de serie del sistema de rayos X digital móvil FUJIFILM FDR Nano, debido a que al mover el dispositivo después de la radiografía y plegar el brazo para guardarlo, se podría romper por la base. Nota: Quirurgil S.A.S informa que a la fecha no han importado al territorio colombiano los equipos biomédicos objeto del informe de seguridad
DI2503-00192 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-04-10 | EQUIPOS DE CONTRAPULSACIÓN, ACCESORIOS Y REPUESTOS | DATASCOPE CORP / GETINGE COLOMBIA S.A.S. - G. BARCO S.A. | Getinge ha iniciado una corrección voluntaria para los dispositivos Cardiosave Hybrid Intra-Aortic Balloon Pump (IABP) debido a que las unidades distribuidas en algunos países afectados contienen instrucciones de uso (IFU) no disponibles en el idioma local. Hasta la fecha, no se han reportado incidentes ni eventos adversos relacionados con este problema.
DI2503-00199 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-04-10 | NERVE MONITORING SYSTEM & ACCESSORIES NIM VITALTM - SISTEMA DE COMPROBACIÓN DE INTEGRIDAD DEL NERVIO & ACCESORIOS NIM VITALTM | FABRICANTE RESPONSABLE:MEDTRONIC XOMED, INC. - SHENZHEN LAUNCH ELECTRICAL CO., LTD / MEDTRONIC COLOMBIA S.A. | El sistema NIM Vital™ es un monitor EMG intraoperatorio que permite localizar y confirmar la integridad de los nervios durante procedimientos quirúrgicos. Durante una evaluación de riesgos para la salud, Medtronic identifico la presencia de artefactos de estímulo en una tiroidectomía realizada con un sistema NIM Vital™ que operaba con la versión de software 1.5.4. Tras una investigación, se determinó que un cambio en un parámetro configurable por el usuario, introducido en la versión 1.5.4 y mantenido en la versión 1.6.4, podría haber aumentado la frecuencia de estos artefactos en comparación con versiones anteriores. Si bien estos artefactos no afectan la capacidad del sistema para monitorear las respuestas nerviosas, pueden resultar molestos para el usuario y generar la necesidad de solucionar el problema, lo que podría causar retrasos en el procedimiento quirúrgico.
DI2503-00201 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-04-10 | SISTEMA BOMBA DE INFUSIÓN SYNCHROMED Y ACCESORIOS / SYNCHROMED INFUSION PUMP AND ACCESORIES - SISTEMA DE BOMBA DE INFUSIÓN | MEDTRONIC INC - MEDTRONIC PUERTO RICO OPERATIONS CO. - COVIDIEN - MEDTRONIC NEUROSURGERY - MEDTRONIC NEUROMODULATION (RICE CREEK) / MEDTRONIC COLOMBIA S.A. | Se ha identificado que la aplicación myPTM tarda más de lo esperado en permitir la interacción con la bomba implantable. El análisis determinó que, a medida que aumenta el número de registros de sesión del servicio de datos del paciente (PDS) asociados a una bomba, la respuesta de la aplicación myPTM se ralentiza. Durante este tiempo, la pantalla de progreso puede quedar aparentemente bloqueada al 90 % durante varios segundos o minutos. Sin embargo, la acción solicitada ya se ha completado, aunque la aplicación continúe mostrando la pantalla de carga. Nota: El importador MEDTRONIC COLOMBIA S.A. SA informa que no se importo este producto al país
DI2503-00206 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-04-10 | SISTEMA ENDOSCÓPICO PARA OBTENCIÓN DE TEJIDO VASCULAR ACCESORIOS Y REPUESTOS/SISTEMA ENDOSCÓPICO PARA OBTENCIÓN DE TEJIDO VASCULAR ACCESORIOS Y REPUESTOS | MAQUET CARDIOVASCULAR LLC - MAQUET CRITICAL CARE AB / GETINGE COLOMBIA S.A.S. | Getinge ha emitido una notificación de seguridad para los dispositivos VH-4000 (Hemopro 2) y VH4001 (Hemopro 2 con Vasoshield) debido al riesgo de rotura del C-Ring de cerámica durante su uso. El C-Ring cumple dos funciones clave en la extracción endoscópica de vasos: Retracción del vaso para una mejor exposición de sus ramas. Limpieza de la lente distal del endoscopio en caso de obstrucción por sangre u otros tejidos. Nota: El importador Getinge Colombia SAS informa que no se importo este producto al país
DI2503-00209 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-04-10 | ORTHOVIEW - SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN PREOPERATORIA DIGITAL | MERIDIAN TECHNIQUE / MATERIALISE COLOMBIA SAS | Se ha identificado una vulnerabilidad de seguridad en OrthoView versión 7.5.1 y anteriores. En ciertas condiciones, esta falla permite que usuarios no autenticados ejecuten comandos no autorizados en el servidor de OrthoView.
DI2503-00210 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-04-10 | ANALIZADOR DE HEMATOLOGIA AUTOMATICO Y MULTIPARAMETRICO CELL DYN RUBY | ABBOTT | Abbott informa sobre una incidencia en el sistema CELL-DYN Ruby, en la que, al escanear o ingresar manualmente reactivos caducados, el sistema reemplaza automáticamente la fecha de caducidad con la fecha actual o una futura. Este cambio se realiza sin advertir al usuario, lo que podría llevar al uso involuntario de reactivos vencidos, en contra de las instrucciones establecidas en el Manual de Operaciones del sistema CELL-DYN Ruby.
DI2503-00214 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-04-15 | SISTEMA DE RAYOS X DIGITAL PHILIPS, ACCESORIOS Y REPUESTOS | PHILIPS | Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas de diagnóstico por rayos X DuraDiagnost, debido a que, si el colimador no se coloca correctamente después de una reparación o reemplazo, podría caerse durante el funcionamiento y provocar lesiones a los pacientes y usuarios. Nota: Philips Colombiana S.A.S informa que ningún dispositivo impactado por este reporte fue importado y comercializado en el territorio colombiano.
DI2503-00217 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-04-10 | ALINITY M SYSTEM | ABBOTT | Abbott ha identificado un problema en el diseño del compartimento del cajón de soluciones del sistema Alinity m. En ciertas condiciones, los residuos líquidos o soluciones del sistema pueden desbordarse más allá del área de contención del instrumento y extenderse hacia la zona de paso del usuario.
DI2503-00219 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-04-10 | FILMARRAYFILMARRAY 2.0 INSTRUMENT Y 2.0 INSTRUMENT Y FILMARRAY FILMARRAY 2.0 FILMARRAY TORCH (FILMARRAY SYSTEM BASE, INSTRUMENT, TORCH FILMARRAY (FILMARRAY TORCH SYSTEM SYSTEM BASE, BASE, FILMARRAY FILMARRAY TORCH FILMARRAY TORCH DUPLEX, FILMARRAY TORCH MODULE) DUPLEX, TORCH FILMARRAY DUPLEX, TORCH FILMARRAY TORCH MODULE) MODULE / FILMARRAY 2.0 INSTRUMENT FILMARRAY TORCH | BIOFIRE DIAGNOSTICS, LLC / BIOMÉRIEUX COLOMBIA S.A.S | La casa matriz ha comunicado la necesidad de realizar una actualización obligatoria del software del panel de prueba BIOFIRE® Blood Culture Identification 2 (BCID2) (Ref. RFIT-ASY-0147) en los equipos. Esta actualización busca mitigar los riesgos identificados en notificaciones de seguridad previas: FSCA 5788: Riesgo de resultados "no detectados" para Candida tropicalis cuando el panel BIOFIRE® BCID2 se analiza con el control MMQCI Panel M416. FSCA 5811: Aumento del riesgo de falsos positivos para Candida tropicalis cuando el panel BIOFIRE® BCID2 se utiliza con botellas de hemocultivo BD BACTEC.
DI2503-00228 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-04-15 | DXC 500 AU CLINICAL CHEMISTRY ANALYZER - ANALIZADOR DE QUÍMICA | BECKMAN COULTER | Advertencias de seguridad relacionadas con determinados números de serie del analizador de química clínica DxC 500 AU, referencias C63519 y C63520, debido a la posibilidad de que no ejecute una solicitud de calibración para un reactivo de dos componentes y, por consiguiente, impida que se realice una nueva solicitud de calibración.
DI2504-00237 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-04-29 | LAVADORAS PARA USO EN AMBIENTES HOSPITALARIOS - ACCESORIOS Y REPUESTOS. | GETINGE | Getinge ha tenido conocimiento de que el equipo Aquadis 56 podría tener un variador de frecuencia no programado, ubicado en el armario eléctrico de la lavadora desinfectadora. Si no está programado correctamente, la bomba de circulación podría arrancar antes de lo previsto, lo que podría causar un funcionamiento en seco y un desgaste adicional de la junta axial de la bomba. El equipo funciona según lo previsto, con la salvedad de que, a largo plazo, esto puede provocar un desgaste antes de lo esperado y el consumo de agua podría ser superior al previsto. No hay eventos adversos asociados a este problema en Colombia. Nota: G. BARCO S.A informa que no ha importado los equipos lavadores para uso en ambientes hospitalarios, por lo cual no está impactado por este informe de seguridad.
DR2503-00207 | ALERTA SANITARIA | 2025-04-10 | AMPLATZER™ TORQVUE™ LP DELIVERY SYSTEM / SISTEMA DE LIBERACION | ABBOTT MEDICAL / ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA. | Abbott ha iniciado un retiro voluntario del mercado de ciertos dispositivos 4F Amplatzer™ TorqVue™ LP Delivery System (TVLP) y 4F Amplatzer™ TorqVue™ LP Catheter (TVLPC) debido a una anomalía de fabricación en determinados lotes (denominados "Lotes Afectados"). Los lotes afectados que no hayan sido utilizados deben ser devueltos a Abbott. Los demás lotes que no están afectados y pueden seguir utilizándose con normalidad. Hasta la fecha, no se han reportado incidentes ni daños a pacientes asociados con los dispositivos de los lotes afectados.
DR2503-00215 | ALERTA SANITARIA | 2025-04-15 | SUTURA DE POLIÉSTER - ETHIBOND/SUTURA DE POLIÉSTER | JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S. | Retirada del mercado de determinados lotes de las suturas PDS II, PDS Plus, PROLENE y ETHIBOND EXCEL debido a la posibilidad de que presenten una disminución del rendimiento y/o la eliminación de parte del recubrimiento de silicona de las agujas durante su uso. Nota: Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S informa que en el caso de Colombia la acción correctiva de devolución de unidades afectadas no aplica debido a que estos lotes de productos no fueron importados ni comercializados en el país.
DR2503-00229 | ALERTA SANITARIA | 2025-04-15 | NOVALUNG KITS/ KIT DE INTERCAMBIO GASEOSO EXTRACORPÓREO | XENIOS AG / FRESENIUS MEDICAL CARE S.A.S. | Retirada del mercado de determinados lotes del kit XLung kit 230, con código de producto F32000014 / 32000014, debido al riesgo de fugas en el puerto de recirculación del oxigenador durante el cebado o el uso clínico, por una leve desviación dimensional en la conexión afectada.
DR2504-00231 | ALERTA SANITARIA | 2025-04-29 | "FERRARA RING" INTRACORNEAL RING / ANILLO INTRACORNEAL "ANILLO DE FERRARA" | AJL OPHTHALMIC S.A. / LENTECH S.A.S | La empresa LENTECH S.A.S informa el retiro del mercado del producto "FERRARA RING" (Anillo Intracorneal) debido a un error en el despacho por parte del proveedor. Durante el proceso de distribución, el fabricante envió la referencia FR, la cual no cuenta con registro sanitario vigente en Colombia, en lugar de la referencia AFR, que sí está amparada por el correspondiente registro sanitario. Por esta razón, se ha decidido suspender la comercialización del producto y proceder con el retiro de las unidades ya distribuidas, con el fin de garantizar la seguridad de los pacientes y el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente. NOTA 1: Es importante aclarar que se importaron 656 unidades, de las cuales 543 se encuentran en stock en espera de devolución al fabricante y 113 unidades fueron implantadas, las cuales no es posible explantar. NOTA 2: Con el fin de aclarar posibles confusiones y establecer las diferencias y semejanzas entre los Anillos de Ferrara (FR) y los Anillos de Ferrara Amarillos (AFR), informamos lo siguiente: Similitudes: • Ambos tipos de anillos tienen las mismas medidas, grosores y arcos, garantizando que sus características físicas son idénticas. • Los Anillos de Ferrara (FR) y los Anillos de Ferrara Amarillos (AFR) tienen las mismas indicaciones terapéuticas y se emplean para los mismos fines clínicos. • Ambos productos son fabricados bajo el mismo proceso de fabricación, esterilización y envasado, cumpliendo con los más altos estándares de calidad. • Ambos productos cuentan con el marcado CE, lo que garantiza su cumplimiento con los requisitos de seguridad y calidad en el mercado europeo. Diferencia: • La única diferencia entre ambos productos radica en la coloración del anillo. El Anillo de Ferrara Amarillo (AFR) ha sido diseñado con una coloración amarilla, que mejora el confort del paciente durante la noche.
DR2504-00235 | ALERTA SANITARIA | 2025-04-29 | AGUJAS PARA BIOPSIA Y ACCESORIOS - MEDAX | MEDAX S.R.L. UNIPERSONALE - MEDAX S.R.L. UNIPERSONALE / INDUSTRIAS CARDIOMED SAS | Industrias Cardiomed S.A.S. detectó un problema con la información que figuraba en el empaque primario del producto Agujas para biopsia y accesorios - Medax. La referencia y el modelo presentan un número adicional, de la siguiente manera: MO182500-01 en lugar de MO18250-01. En consecuencia, se ha ordenado el retiro del producto del mercado correspondiente a la referencia MO18250-01 (MEDONE) asociada al lote 10701-24.
DR2504-00236 | ALERTA SANITARIA | 2025-04-29 | Sistema de prótesis para reemplazo de articulaciones Exactech y su instrumental asociado | EXACTECH INC / PROMED QUIRÚRGICOS EU | Exactech informa sobre retirada voluntaria que implica lotes específicos de forros de polietileno para cadera que se envasaron inadvertidamente sin la capa de alcohol vinílico de etileno (EVOH) en la bolsa más interna. Si bien las normas de envasado especifican el uso de una configuración que incluye polietileno de baja densidad (LDPE), nailon y EVOH, algunos lotes se envasaron con una configuración alternativa que solo utilizaba LDPE y nailon. Esta retirada se está realizando para garantizar que todos los productos en el campo cumplan con las normas de envasado y reglamentarias.