## Info comunicaciones
NUMERO DE IDENTIFICACION INTERNA DEL REPORTE | TIPO DE REPORTE SANITARIO | FECHA DOCUMENTO (ALERTA- INFORME DE SEGURIDAD)-(DD/MM/AAAA) | PRINCIPIO ACTIVO - DISPOSITIVO MÉDICO-REACTIVO | MARCA/LABORATORIO | DESCRIPCIÓN
DA2412-00778 | ALERTA SANITARIA | 2025-01-09 | ANALIZADOR CUÁNTICO DE RESONANCIA MAGNÉTICA | NO TIENE | Se alerta a la comunidad sobre la comercialización, a través de medios digitales, de un dispositivo médico denominado Analizador Cuántico de Resonancia Magnética el cual promete diagnosticar hasta 52 tipos de enfermedades, el cual se está vendiendo sin contar con el registro sanitario correspondiente, por lo tanto, este equipo es considerado fraudulento.
DA2412-00789 | ALERTA SANITARIA | 2025-01-08 | GAMMACAMARAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS GENERAL ELECTRIC® | GE HEALTHCARE | Algunos sistemas de medicina nuclear podrían haber sido transportados o reubicados sin un soporte adecuado para el detector, lo que ocasionó una carga excesiva en los mecanismos de montaje, como rodamientos y tornillos. Además, la elongación de los tornillos no puede detectarse mediante inspección visual, ya que las marcas permanecen sin alteraciones.
DA2412-00790 | ALERTA SANITARIA | 2025-01-09 | AUDÍFONOS NO MEDICADOS O DE FABRICACIÓN ESTÁNDAR | NO TIENE | Se informa a la comunidad que, a través de medios digitales, se están comercializando audífonos estándar o no medicados sin contar con el registro sanitario correspondiente, por lo tanto, estos productos son considerados fraudulentos y su uso puede representar un riesgo para la salud.
DA2412-00795 | ALERTA SANITARIA | 2025-01-08 | SISTEMA DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS | SYSMEX CORPORATION | Sysmex fue informado sobre un incidente de resultados falsos, causado por un problema en la transferencia debido a la omisión del paso de lavado de la sonda durante el pipeteo de anticuerpos en la unidad de preparación de muestras PS-10.
DA2412-00812 | ALERTA SANITARIA | 2024-01-11 | GENERADOR DE PULSO IMPLANTABLE MONOCAMERAL Y BICAMERAL | BOSTON SCIENTIFIC,COLOMBIA LTDA | Aproximadamente el 13 % de los dispositivos de la familia ACCOLADE1, presentan un mayor riesgo de activar el modo de seguridad durante la telemetría o en otras operaciones que requieren mayor consumo de energía, debido a una alta impedancia latente en la batería.
DA2412-00813 | ALERTA SANITARIA | 2024-01-11 | MARCAPASOS PARA TERAPIA DE RESINCRONIZACIÓN CARDIACA | BOSTON SCIENTIFIC COLOMBIA LTDA | Aproximadamente el 13 % de los dispositivos de la familia ACCOLADE1, presentan un mayor riesgo de activar el modo de seguridad durante la telemetría o en otras operaciones que requieren mayor consumo de energía, debido a una alta impedancia latente en la batería.
DI2412-00782 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-01-17 | SISTEMA PARA EL CUIDADO DEL PACIENTE, PROGRAMADOR Y ACCESORIOS | ST. JUDE MEDICAL CARDIAC RHYTHM MANAGEMENT DIVISION | Advertencias de seguridad relacionadas con el sistema de atención al paciente MERLIN 3650, modelo 3330, debido a una anomalía en el software cuando se usa con el marcapasos sin cable AVEIR DR, podría impedir realizar el paso de finalización en determinadas situaciones.,Nota: el importador comunica que este informe de seguridad no afecta a Colombia, ya que el producto no se ha importado, ni comercializado en Colombia y por lo tanto no se requiere implementar ninguna acción.
DI2412-00783 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-01-17 | SISTEMA BOMBA DE INFUSIÓN SYNCHROMED Y ACCESORIOS | MEDTRONIC INC | Advertencias de seguridad relacionadas con la aplicación del programador del médico SynchroMed, modelo A810, con versiones de software v2.x., debido a anomalías en el software que podrían afectar a la infusión del medicamento.,Nota: El importador comunica que este informe de seguridad no afecta a Colombia, ya que el producto no se ha importado, ni comercializado en Colombia y por lo tanto no se requiere implementar ninguna acción.
DI2412-00785 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-01-17 | VENTILADORES VIVO, ACCESORIOS Y REPUESTOS / VENTILADORES, PORTÁTILES ELÉCTRICOS | BREAS MEDICAL AB, GERIACARE S.A.S | Advertencia de seguridad y actualización del firmware de los ventiladores Vivo 45 LS a la versión 3.1.10 o posteriores, debido a que se podrían generar alarmas innecesarias de fallo de función, que impide el inicio del tratamiento y requiere de un reinicio manual del ventilador. Nota: Los importadores comunican que este informe de seguridad no afecta a Colombia, ya que el producto no se ha importado, ni comercializado en Colombia y por lo tanto no se requiere implementar ninguna acción.
DI2412-00786 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-01-17 | MÁQUINA DE ANESTESIA, ACCESORIOS Y REPUESTOS | DATEX OHMEDA INC, GE MEDICAL SYSTEMS CHINA CO, LTD., DATEX - OHMEDA INC., CAREFUSION FINLAND 320 OY / IMPORTADORES: SAIS IPS S.A.S ( PARA USO PROPIO ), FIRST MEDICAL DE COLOMBIA S.A.S. , GE HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S. ,G. BARCO S.A., SOCIEDAD MEDICA CLINICA MAICAO S.A. (SOLO PARA USO PROPIO) | Advertencia de seguridad relacionada con determinados sistemas de anestesia Carestation 620/650/650c, debido a la posibilidad de que se cambien los ajustes de ventilación, sin confirmación previa por el usuario, cuando se ajusta el nivel de brillo de la pantalla.,Nota: Los importadores GE HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S, FIRST MEDICAL DE COLOMBIA S.A.S., G. Barco comunican que este informe de seguridad no afecta a Colombia
DI2412-00787 | INFORME DE SEGURIDAD | 2024-01-10 | SISTEMA PARA DETECCIÓN,AUTOMÁTICA DE SECUENCIA DE ÁCIDOS NUCLÉICOS | BECTON DICKINSON DE,COLOMBIA LTDA | Becton Dickinson ha identificado una desviación en la señal del canal Cy5.5 en lotes específicos de cartuchos de PCR BD utilizados con los ensayos moleculares BD MAX™, lo que podría afectar la obtención de resultados, el tiempo de diagnóstico o la selección del tratamiento adecuado
DI2501-00000 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-01-17 | SISTEMA DE ANESTESIA - ACCESORIOS Y REPUESTOS / MÁQUINA PARA ANESTESIA | GETINGE COLOMBIA S.A.S | Getinge informa que el recipiente de aluminio del vaporizador está diseñado para garantizar la estabilidad del producto durante la práctica clínica prevista, pero no está pensado para el almacenamiento a largo plazo de sevoflurano, lo que puede provocar una decoloración/corrosión en el interior del vaporizador.
DI2501-00002 | ALERTA SANITARIA | 2025-01-28 | SISTEMA ARTHREX, SYNERGY RF | ARTHREX COLOMBIA S.A.S | Advertencia de seguridad relacionada con determinadas consolas Synergy RF debido a que, en algunas instalaciones eléctricas, la consola podría experimentar un pico de corriente durante el encendido inicial.,Nota: El importador ARTHREX COLOMBIA S.A.S comunica que ninguno de los dispositivos importados y comercializados en el territorio colombiano es objeto del informe de seguridad. Ya que, sólo fue aplicable a algunos dispositivos AR-9800 distribuidos en España por los tipos de servicios eléctricos de 220V-240V disponibles en países europeos.
DI2501-00006 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-01-21 | EQUIPO PARA TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA GENERAL ELECTRIC | GE MEDICAL SYSTEMS | GE HealthCare ha detectado un posible problema en algunos sistemas de tomografía computarizada (TC) de las series Discovery, Optima y Revolution, así como en algunas,actualizaciones de la consola del operador, que puede provocar la rotación de las imágenes de TC. Especialmente en los modos de exploración helicoidal, cinemático y cardíaco (si corresponde), después de la primera imagen de un examen, cada una de las imágenes siguientes puede rotar en una cantidad cada vez mayor hasta un máximo de aproximadamente 56 grados.,Este problema también afecta a los registros sanitarios 2017EBC-0000590-R1 y 2017EBC0016443 ,Nota: El titular de los registros sanitarios GE HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S. informa que este informe de seguridad no afecta a Colombia, ya que los seriales no se han importado, ni comercializado en Colombia y por lo tanto no se requiere implementar ninguna acción.
DI2501-00007 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-01-22 | SISTEMA DE RAYOS X ARCOS MOVILES EN "C" GENERAL ELECTRIC, ACCESORIOS Y REPUESTOS | GE HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S | GE HealthCare ha tenido conocimiento de que los arcos C móviles OEC Elite y OEC 3D fabricados recientemente, así como los tubos de rayos X sustituidos recientemente en,determinados arcos C móviles OEC Elite, OEC 3D y OEC 9900/OEC 9800 tienen potencialmente un sellado insuficiente que puede provocar una fuga de aceite. Este problema podría provocar la pérdida de la capacidad de obtención de imágenes fluoroscópicas.,Nota: El titular del registro sanitario GE HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S comunica que este informe de seguridad no afecta a Colombia, ya que las referencias afectadas no se han importado, ni comercializado en Colombia y por lo tanto no se requiere implementar ninguna acción.
DI2501-00008 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-01-21 | SISTEMA PARA ANGIOGRAFIA AXIOM ARTIS SIEMENS | SIEMENS HEALTHCARE S.A.S. | Se ha detectado un posible mal funcionamiento en el sistema Artis one cuando se opera con el componente StreamLink, cuando está conectado al puerto DVI ((1) en la figura a continuación) que está definido para conectar la pantalla de la sala de examen en el sistema, la pantalla de la sala de examen puede volverse negra en condiciones excepcionales cuando el sistema Artis one se enciende después de que se hayan encendido otros dispositivos conectados al puerto DVI.,Nota: El importador comunica que este informe de seguridad no afecta a Colombia, ya que el informe está asociado al update AX034/24/S que no fue aplicable a ningún equipo de la base instalada de Colombia.
DI2501-00013 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-01-28 | ANALIZADOR GASES ARTERIALES /POTENCIOMETRÍA , AMPEROMETRÍA, CONDUCTIMETRÍA | ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S; TECHNOMEDICAL S.A.S; SIEMENS HEALTHCARE S.A.S | Error demográfico del paciente potencial del host NXS debido a un problema de conectividad
DI2501-00027 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-01-22 | INSTRUMENTOS PARA USO EN LAPAROSCOPIA Y ENDOSCOPIA | UCIPHARMA,S.A, LM INSTRUMENTS S.A. | Advertencias de seguridad relacionadas con los instrumentos quirúrgicos Thunderbeat Tipo S con mango de accionamiento frontal, debido a posibles daños en la punta de la sonda y en la almohadilla de tejido, cuando no se siguen las instrucciones y advertencias de las instrucciones de uso.
DI2501-00030 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-01-22 | FOTOCOAGULADOR LASER - LASER PARA APLICACIONES OFTALMOLOGICAS | LABORATORIOS RETINA S.A.S | Advertencia de seguridad relacionada con los fotocoaguladores láser Vitra 810 debido a la posibilidad de un exceso de potencia durante el tratamiento “Thermocyclo” (modo continuo), ya que se registró una potencia entregada que superó en un 25% el valor nominal, esto sin activar un error de seguridad en el control de potencia, que debería haberse producido cuando la medición interna de potencia superaba el límite del +20%. El problema no ocurre cada vez que se usa el producto. El inconveniente encontrado, es descrito como un caso de exceso de potencia durante un procedimiento de “Thermocyclo”, que solo ocurrió una vez.
DI2501-00041 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-01-22 | BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA / BOMBA DE INFUSION | ICU MEDICAL COLOMBIA LIMITADA | Advertencias de seguridad relacionadas con determinados números de serie de las bombas de infusión volumétricas Medima, modelos P100, P200, y P300, debido a que el canal de la bomba donde se inserta el equipo de infusión podría no abrirse, impidiendo su colocación.
DI2501-00045 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-01-22 | SISTEMA DE ASISTENCIA VENTRICULAR (HVAS POR SUS SIGLAS EN INGLES) | MEDTRONIC COLOMBIA S.A | Advertencias de seguridad relacionadas con el controlador del sistema de asistencia ventricular HeartWare, debido a la posibilidad de que las bombas HVAD no arranquen automáticamente una vez que se conecta un cable conector al controlador HVAD si dichos controladores se dejan inadvertidamente en modo de inicio manual durante un cambio de controlador.,Nota: El importador comunica que este informe de seguridad no afecta a Colombia, ya que las seriales no se han importado, ni comercializado en Colombia y por lo tanto no se requiere implementar ninguna acción.
DR2412-00784 | ALERTA SANITARIA | 2025-01-16 | MALLA LAPAROSCÓPICA AUTO-FIJACIÓN | MEDTRONIC COLOMBIA S.A. | Retirada del mercado de los lotes SYF0272X (modelo TEM1515G) y SYF0106X (modelo TEM1509G) de la malla autoadhesiva de poliéster Progrip, debido a que el envase identifica un tamaño de producto incorrecto.,Nota: el importador comunica que este recall no afecta a Colombia, ya que el producto no se ha importado, ni comercializado en Colombia y por lo tanto no se requiere implementar ninguna acción.
DR2412-00801 | ALERTA SANITARIA | 2025-01-08 | SISTEMA DE LIBERACIÓN CON STENT AXIOS | BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION | Boston Scientific está llevando a cabo el retiro de lotes específicos del Stent y Sistema Introductor Mejorado con Electrocauterización AXIOS™ y HOT AXIOS™, debido a informes sobre el desprendimiento de la punta negra distal de la funda externa del dispositivo. En los casos en que se desplegó el stent, se observó que la punta negra separada de la funda puede permanecer alrededor del asiento del stent, impidiendo una expansión adecuada.
DR2412-00802 | ALERTA SANITARIA | 2025-01-08 | SISTEMA INSTRUMENTAL PARA USO EN PROCEDIMIENTOS DE CIRUGÍA GUIADA POR IMAGEN | MEDTRONIC INC. | Medtronic identificó un aumento en las quejas relacionadas con la afirmación de que el pasador de percusión no encajaba correctamente en el marco de referencia del paciente (9732353) ni en el adaptador del pasador de percusión (9734752). Se determinó que las quejas se debían a que el diámetro del pasador estaba fuera de especificación, debido a problemas de cilindricidad (redondez).,Nota: el importador Medtronic Colombia S.A. informa que, en la actualidad, ninguna de las referencias involucradas se encuentra comercializada en Colombia.
DR2412-00803 | ALERTA SANITARIA | 2024-01-11 | SISTEMA INSTRUMENTAL PARA USO EN PROCEDIMIENTOS DE CIRUGÍA GUIADA POR IMAGEN | MEDTRONIC COLOMBIA S.A. | Medtronic identificó que algunos pasadores no eran completamente cilíndricos, lo que aumentaba su diámetro total e impedía que las piezas encajaran correctamente. Si este problema ocurre, el usuario no podrá conectar el marco o el adaptador al clavo percutáneo, lo que podría generar un riesgo de daño.,Nota: El importador Medtronic Colombia S.A. informa que, en la actualidad, ninguna de las referencias involucradas se encuentra comercializada en Colombia.
DR2412-00804 | ALERTA SANITARIA | 2025-01-08 | CATÉTER DE DILATACIÓN CON BALÓN | MEDTRONIC INC. | La investigación de la tendencia de quejas correspondiente a septiembre de 2024 detectó un aumento en las quejas relacionadas con dificultades de desinflado de los dispositivos NanoCross Elite para los tamaños de balón de 5 mm y 6 mm. Todas las unidades devueltas presentaban marcas de pliegues y dobleces (rizados) en la unión proximal (luz exterior). Este modo de falla, causado por un lumen externo engarzado, afecta negativamente la capacidad de inflar o desinflar el balón, lo que puede resultar en un desinflado lento (1 a 3 minutos) o nulo (más de 3 minutos). Se determinó que el alcance de este problema incluye quejas relacionadas con dispositivos fabricados entre el 21 de mayo de 2024 y el 4 de noviembre de 2024 o posteriores, los cuales presentaron problemas de desinflado. Nota: El importador Medtronic Colombia S.A. informa que, en la actualidad, ninguna de las referencias involucradas se encuentra comercializada en Colombia.
DR2412-00805 | ALERTA SANITARIA | 2024-01-11 | CÁNULA ARTERIAL | MEDTRONIC COLOMBIA S.A. | Durante una revisión de quejas relacionadas con dispositivos fabricados en las instalaciones de Medtronic Grand Rapids (anteriormente Viant), Medtronic identificó cinco casos adicionales de productos con etiquetado incorrecto. Los lotes afectados son los siguientes: 77008, 77014, 77422, 77418 y 72422. Estos productos estaban etiquetados con un tamaño incorrecto. Todos los problemas fueron detectados antes de su uso, sin que se reportara la implicación de pacientes ni daños asociados.
DR2412-00817 | ALERTA SANITARIA | 2024-01-11 | LITOTRIPTOR MECÁNICO V DE UN SOLO USO | LM,INSTRUMENTS S.A. | Olympus ha identificado un aumento en las quejas relacionadas con el modelo BML-V442QR-30. El análisis de estas quejas reveló un incremento en las roturas de la punta distal del litotriptor mecánico modelo V, específicamente en los productos del lote 33K. La investigación de Olympus confirmó que el problema está limitado a los lotes mencionados.
DR2501-00009 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-01-21 | SISTEMA DE PRESIÓN POSITIVA, ASISTIDA Y CONTROLADA CON,ACCESORIOS MERCURY MEDICAL | EQUITRONIC S.A.S. | Mercury Medical ha iniciado la retirada voluntaria del mercado de los resucitadores Neo-Tee® con pieza en T, ya que es posible que el resucitador Neo-Tee y/o el circuito no alcancen los extremos superior e inferior de los rangos de presión PIP y PEEP debido a un resultado de un resorte de tamaño insuficiente en el controlador. Esta deficiencia puede provocar una pérdida de presión positiva, lo que perjudica la eficacia de la ventilación del paciente.,Nota: El importador comunica que este informe de seguridad no afecta a Colombia, ya que el producto no se ha importado, ni comercializado en Colombia y por lo tanto no se requiere implementar ninguna acción.
DR2501-00031 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-01-21 | SUJETADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ORAL - SUJETADOR PARA TUBOS | REPRESENTACIONES J.NISSI S.A.S | Hollister está retirando voluntariamente este producto debido a informes de disminución del tiempo de uso de las almohadillas de barrera cutánea. Hollister ha recibido 2 informes de que este problema podría conducir a la migración de la trompa y a la intervención clínica en los EE. UU.,Nota: El importador comunica que este informe de seguridad no afecta a Colombia, ya que el producto no se ha importado, ni comercializado en Colombia y por lo tanto no se requiere implementar ninguna acción.