## Info comunicaciones
NUMERO DE IDENTIFICACION INTERNA DEL REPORTE | TIPO DE REPORTE SANITARIO | FECHA DOCUMENTO (ALERTA- INFORME DE SEGURIDAD)-(DD/MM/AAAA) | PRINCIPIO ACTIVO - DISPOSITIVO MÉDICO-REACTIVO | MARCA/LABORATORIO | DESCRIPCIÓN
DA2501-00032 | ALERTA SANITARIA | 2025-02-06 | MÁQUINA DE ANESTESIA ZEUS IE DRÄGER / MÁQUINA DE,ANESTESIA | FABRICANTE: DRÄGERWERK AG & CO. KGAA; IMPORTADOR: DRAEGER COLOMBIA S.A | Draeger informa sobre la variación de lecturas de CO2 durante las pruebas de servicio. En algunos casos, ya no se alcanzaba la precisión ISO. La comprobación de tolerancia tiene por objeto garantizar que la máquina de anestesia Zeus IE mida todos los gases con la precisión especificada hasta la siguiente comprobación.
DA2502-00117 | ALERTA SANITARIA | 2025-02-19 | MINIMED 640G INSULIN PUMP - BOMBA DE INSULINA - MINIMED 670G / BOMBA DE INSULINA - MINIMED 780G INSULIN PUMP / BOMBA DE INSULINA MINIMED 780G | MEDTRONIC INC | La bomba de insulina está diseñada para administrar insulina de manera continua, con tasas establecidas y variables, en el tratamiento de la diabetes mellitus en personas que requieren insulina. Durante pruebas de calidad realizadas por Medtronic, se descubrió que los cambios en la presión atmosférica pueden provocar una administración involuntaria de insulina. En pruebas de presión dinámica en seco, se observó que: • Durante la simulación de despegue (disminución de la presión del aire), el volumen de insulina administrado era mayor de lo esperado. • Durante la simulación de aterrizaje (aumento de la presión del aire), el volumen promedio de insulina podría no administrarse correctamente. Por este motivo, Medtronic está notificando a todos los pacientes que utilizan esta terapia sobre las recomendaciones para el uso de la bomba de insulina. Por ejemplo, en un avión, la presión atmosférica puede cambiar rápidamente durante el vuelo, lo que podría generar la expansión de pequeñas burbujas de aire dentro del reservorio de insulina.
DA2501-00003 | ALERTA SANITARIA | 2025-02-05 | URETERORRENOVIDEO-FIBROSCOPIOS-OLYMPUS | OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP.;,OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP.; OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORPORATION | Advertencias de seguridad relacionadas con el adaptador para irrigaciones y entrada de instrumentos MAJ-891, debido a la posible retención inadvertida de biomaterial si el procedimiento de reprocesado no se realiza de forma correcta.
DA2501-00024 | ALERTA SANITARIA | 2025-02-03 | RELYX UNIVERSAL - CEMENTO DEFINITIVO DE RESINA | 3M DEUSTCHLAND GMBH / Importadores: KCI,COLOMBIA S.A.S, 3M COLOMBIA S.A | Este producto está siendo comercializado bajo una presentación falsificada, que no corresponde a la original, utilizando los datos del producto autorizado por el Instituto. El Invima alerta a la población de los posibles riesgos para la salud al utilizar este tipo de productos e invita a la ciudadanía a verificar la autenticidad de los productos que se adquieren.
DA2501-00062 | ALERTA SANITARIA | 2025-02-05 | ELISA VENTILADOR - VENTILADOR PULMONAR | LÖWENSTEIN MEDICAL INNOVATION GMBH & CO. KG;/ IMPORTADORES: M&D MEDICAL DEVICES S.A.S.; INCEB INGENIERÍA INTEGRAL SAS | Advertencias de seguridad relacionadas con determinados ventiladores Elisa debido a la posibilidad de que no se detecte ni al paciente ni el restablecimiento de la desconexión cuando se encuentre activo el modo “detección automática de pacientes.
DA2501-00063 | ALERTA SANITARIA | 2025-02-18 | BOMBAS DE INFUSIÓN | HOSPIRA COSTA RICA LTD / IMPORTADOR: CU MEDICAL COLOMBIA LIMITADA | ICU Medical ha recibido informes sobre la presencia de baterías CSB falsificadas utilizadas en los sistemas de infusión Plum. Aunque estas baterías tienen una apariencia similar a las suministradas oficialmente por ICU Medical, no son originales ni han sido probadas o aprobadas. El importador informa que esta situación no aplica a Colombia, ya que en el país los sistemas de infusión Plum son propiedad de ICU Medical, y la sustitución de cualquier repuesto, incluidas las baterías, es responsabilidad exclusiva de la empresa.
DA2502-00092 | ALERTA SANITARIA | 2025-02-18 | ENDOSCOPIC VESSEL HARVESTING SYSTEM / SISTEMA,ENDOSCÓPICO PARA OBTENCIÓN DE TEJIDO VASCULAR VASOVIEW | GETINGE COLOMBIA S.A.S.; GENERAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S / FABRICANTE: MAQUET CARDIOVASCULAR LLC; MAQUET CARDIOPULMONARY GMBH | Getinge y su filial Maquet Cardiovascular informan que los sistemas de recolección de vasos endoscópicos VasoView HemoPro 2 (VH-4000 y VH-4001) están experimentando dos modos de fallo durante el uso:,1. Cable calefactor doblado o desprendido,2. Desprendimiento de silicona en las mandíbulas de la herramienta de recolección.
DI2501-00004 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-02-01 | WHEELCHAIR POWER-ASSIST SMARTDRIVE - ASISTENCIA POTENCIAL DE SILLA,DE RUEDAS - SMARTDRIVE; WHEELCHAIR POWER-ASSIST SMARTDRIVE - ASISTENCIA,POTENCIAL DE SILLA DE RUEDAS – SMARTDRIVE;SMARTDRIVE WHEELCHAIR POWER,ASSIST - SMARTDRIVE SISTEMA DE PROPULSIÓN PARA SILLAS DE RUEDAS | :MAX MOBILITY, LLC / IMPORTADORES:,SOLUCIONES DE MOVILIDAD INTERNACIONAL S.A.S; AMANECER MEDICO S.A.S.; HOSPIHOGAR Y SUMINISTROS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.S. - SUMEL S.A.S. | Max Mobility ha identificado un cambio de material en la placa de circuito impreso (PCBA) del SpeedControl Dial, lo que ha dado lugar a problemas de rendimiento, como: Movimiento involuntario, pérdida de potencia del SCD, fallo al iniciar la marcha, fallo de control de parada.
DI2501-00011 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-02-10 | MONITOR INFINITY M300 Y ESTACIÓN CENTRAL INFINITY – INFINITY CENTRAL,STATION – INFINITY M300 - DRÄGER - MONITOR Y ESTACIÓN CENTRAL | DRAEGER MEDICAL SYSTEMS, INC./ IMPORTADOR:,DRAEGER COLOMBIA S.A. | Advertencias de seguridad relacionadas con determinados altavoces Edifier para el sistema Infinity Central Station con software VG3.0 o inferior, debido a que, en determinadas circunstancias, los altavoces podrían no emitir ningún audio.
DI2501-00012 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-02-10 | CYBERKNIFE TREATMENT DELIVERY SYSTEM | ACCURAY INCORPORATED/ IMPORTADORES:,FUNDACION INSTITUTO NEUROLOGICO DE COLOMBIA; FUNDACION CTIC- CENTRO DE,TRATAMIENTO E INVESTIGACIÓN SOBRE CÁNCER LUIS CARLOS SARMIENTO ANGULO,(PARA USO PROPIO); FUNDACIÓN OFTALMOLÓGICA DE SANTANDER; ROCOL INTERNACIONAL S.A.S ; FUNDACIÓN FOSUNAB, | Advertencias de seguridad relacionadas con el sistema de la mesa de tratamiento estándar CyberKnife (STC), debido a la posibilidad de que los anillos a presión se desprendan parcial o completamente de los ejes del mecanismo interno, lo que podría provocar una rotación incontrolada de la mesa.
DI2501-00014 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-02-10 | SISTEMA DE INMUNODIAGNÓSTICO VITROS 3600 Y REPUESTOS; VITROS XT 7600 INTEGRATED SYSTEM - SISTEMA INTEGRADO VITROS XT 7600 ACCESORIOS Y REPUESTOS; VITROS 5600 INTEGRATED SYSTEM-SISTEMA INTEGRADO VITROS 5600,,ACCESORIOS Y REPUESTOS | : ORTHOCLINICAL DIAGNOSTICS, INC.; NPA DE MEXICO S. DE R.L DE C.V.; CARCLO TECHNICAL PLASTICS (TAICANG) CO., LTD /,IMPORTADOR: ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS COLOMBIA S.A.S | Advertencias de seguridad para todos los ensayos MicroWell de los sistemas de,inmunodiagnóstico VITROS® 3600 y los sistemas integrados VITROS® 5600 y XT 7600, con la versión de software 3.8.0 y superior, debido a que el código de resultado de reactivo caducado (RE) podría no generarse para los resultados de MicroWell cuando se utiliza un paquete de reactivo de señal (SR) caducado
DI2501-00026 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-02-11 | ORTHO VISION MAX ANALYZER; ORTHO VISION ANALYZER Y ACCESORIOS -,SISTEMAS DE ANÁLISIS DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS Y ACCESORIOS - ORTHO VISION | TECAN SCHWEIZ AG; ORTHO-CLINICAL,DIAGNOSTICS, INC / IMPORTADOR: ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS DE COLOMBIA S.A.S | Advertencias de seguridad relacionadas con los analizadores ORTHO VISION y ORTHO VISION Max configurados para un Sistema de Información de Laboratorio (LIS), debido a la posibilidad de que se eliminen archivos de directorios no dedicados cuando se actualice el software a la versión,5.16.
DI2501-00028 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-02-17 | ECLIPSE PRO Y LIFESCREEN PRO ANALYZER - GRABADORA HOLTER DE ECG Y SOFTWARE | SPACELABS HEALTHCARE INC; SPACELABS HEALTHCARE LTD. / IMPORTADOR: SION MEDICAL LTDA. | Algunos Holter (Eclipse Pro 98700 y Eclipse Mini 98900, pueden tener números de serie que no coincidan entre la etiqueta y lo que está programado en los dispositivos. Esto se debe a un error de proceso en la línea de fabricación, que ha provocado que en un pequeño número de dispositivos se haya fijado un número de serie incorrecto. Estamos informando a todos los clientes que utilizan los dispositivos e indicando unas directrices sencillas para garantizar que esta falta de coincidencia no provoque ningún riesgo fuera de lo razonable.
DI2501-00029 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-02-10 | SISTEMA DE LASER EXCIMER CVX-300-SPECTRANETICS / SISTEMA DE LASER,PARA EXTRACCIÓN DE ELECTRODOS Y ATERECTOMÍA | SPECTRANETICS CORPORATION / IMPORTADOR:,WORLD MEDICAL S.A.S | Philips recibió quejas sobre la banda marcadora que se desprendía de la punta distal del catéter y permanecía en el paciente mientras el catéter láser se retraía. Este problema puede ocurrir si el epoxi no ha logrado formar la funcionalidad de bloqueo entre la tira marcadora y la fibra durante la fabricación.
DI2501-00033 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-02-10 | SOFTXARE Q ANGIO XA PARA PROCESAMIENTO POST RAYOS X - SOFTWARE,PARA PROCESAMIENTO POST RAYOS X - MEDIS MEDICAL IMAGING SYSTEM BV | MEDIS MEDICAL IMAGING SYSTEMS B.V / IMPORTADOR: AGFA HEALTHCARE COLOMBIA LTDA | En ciertas imágenes, el valor de calibración del isocentro se calcula incorrectamente debido a un valor inexacto para la distancia de la fuente al isocentro que Siemens guarda en el atributo DICOM estándar (0018,1111).
DI2501-00034 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-02-11 | MICROPURE / LENTE INTRAOCULAR DE CAMARA POSTERIOR MICROPURE | PHYSIOL S.A / IMPORTADORES:,REPRESENTACIONES OPTICAS COLOMBIANAS S.A. ROCOL S.A.; LENTECH S.A.S; ROCOL,INTERNATIONAL S.A.S | Advertencias de seguridad relacionadas con determinados lotes de las lentes intraoculares precargadas ISOPURE 123 y MICROPURE 123 (LIO), debido a la posibilidad de encontrar una mayor resistencia durante la inyección de estas lentes, lo que puede provocar que los usuarios ejerzan una fuerza excesiva y como consecuencia dar lugar al atasco del inyector o la LIO.
DI2501-00038 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-02-11 | ATELLICA SOLUTION - SISTEMA MULTICOMPONENTE PARA PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS INC; SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS INC./ IMPORTADOR: SIEMENS HEALTHCARE SAS | Siemens Healthineers ha confirmado, a través de la investigación interna de las quejas de los clientes, que existe un potencial de imprecisión con siete (7) ensayos identificados con sensibilidad óptica cuando se utiliza un subconjunto de lotes de segmentos de cubeta de anillo de reacción Atellica® CH en algunos analizadores Atellica CH.
DI2501-00039 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-02-11 | OCCLUDER FIGULLA® FLEX II | EPFLEX FEINWERKTECHNIK GMBH; OCCLUTECH INTERNATIONAL AB; OCCLUTECH GMBH / IMPORTADORES: INTERVENTIONAL MEDICAL,PRODUCTS S.A.; PIMEDICA S.A. | Occlutech ha identificado que los productos afectados por esta acción correctiva tienen un tamaño de ODS III ( Ref 98DS006) en la caja del producere pack y la bolsa estéril del implante. Ya que se evidencia que el tamaño indicado en las etiquetas es demasiado pequeño el cual corresponde a 6F ODS III pero debe utilizarse un tamaño mínimo de 7F ODS III. El uso de un sistema de administración de tamaño inferior al indicado para la implantación del Figulla Flex II ASD podría provocar daños en el dispositivo Occluder.
DI2501-00040 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-02-11 | SISTEMA DE INYECCIÓN DE MEDIO DE CONTRASTE, ACCESORIOS Y,REPUESTOS. | BAYER MEDICAL CARE INC; BAYER MEDICAL CARE INC; GERRESHEIMER REGENSBURG GMBH; VINCENT MEDICAL (DONG GUAN),MANUFACTURING CO., LTD.; B.BRAUN AVITUM ITALY S.P.A.; INDUSTRIE BORLA S.P.A. / IMPORTADOR: BAYER S.A. | Advertencias de seguridad relacionadas con los sistemas de inyección para TC Medrad Centargo, debido a un problema de funcionamiento del sensor de la línea del paciente. Nota: El importador informa que no se ha importado ni comercializado ningún modelo, serie y/o lote de este dispositivo médico en Colombia. Por lo tanto, no se requiere implementar ninguna acción.,
DI2501-00042 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-02-04 | BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA / BOMBA DE INFUSIÓN; BOMBA DE,INFUSIÓN DE JERINGA MEDIMA - BOMBA DE INFUSIÓN | MEDIMA SP. Z O.O. / IMPORTADOR: ICU MEDICAL,COLOMBIA LIMITADA | Advertencias de seguridad relacionadas con las bombas de infusión Medima con versión de software 3.1.87 y anteriores, debido a que, en determinadas condiciones, la tasa de flujo se podría calcular y mostrar de forma incorrecta.,
DI2501-00043 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-02-13 | MONITOR DE PACIENTE VISTA 120 - DRÄGER | DRÄGERWERK AG & CO. KGAA; SHANGHAI,DRÄGER MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD. / IMPORTADOR: DRAEGER COLOMBIA S.A | Draeger informa que, bajo ciertas condiciones, las pantallas del monitor Vista 120 pueden congelarse sin que se active una alarma o se reinicie. Por lo cual, se realizará un suplemento a las instrucciones de uso de Vista 120, con información importante y necesaria de actualización de optimización de sus funcionalidades incluyendo advertencias y descripciones para determinar posibles escenarios de fallo.
DI2501-00046 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-02-11 | CENTRICITY ANESTHESIA, ACCESORIOS Y REPUESTOS - CENTRAL DE,ANESTESIA | GE HEALTHCARE FINLAND OY; GE HEALTHCARE /,IMPORTADOR: G. BARCO S.A. | GE HealthCare ha tenido conocimiento de posibles problemas con la función de comprobación de seguridad del límite de dosis de 2 en los sistemas Centricity High Acuity (CHA), Centricity High Acuity Centricity High Acuity Anesthesia (CHA-A) y Centricity High Acuity Critical Care (CHA-CC). Estos posibles problemas pueden dar lugar a mensajes de comprobación de seguridad de límite de dosis de 24 horas incorrectos o inexistentes de seguridad. Si esto no se advierte, puede dar lugar a sobredosis de medicación. Además, en determinados flujos de trabajo es posible que se guarden cantidades incorrectas de mezcla de medicación al aprobar un pedido.
DI2501-00047 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-02-27 | SISTEMA DE RAYOS X CARDIOVASCULAR ALLURA XPER PHILIPS / SISTEMA DE RAYOS X CARDIOVASCULAR /SISTEMAS RAYOS X CONVENCIONAL MOVIL PHILIPS / SISTEMAS RAYOS X CONVENCIONAL MOVIL | 2019EBC-0002432-R1: FABRICANTE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V.; PHILIPS INDIA LIMITED / IMPORTADOR: PHILIPS COLOMBIANA S.A.S; SAIS IPS S.A.S ( PARA USO PROPIO ); CLINICA SAN FRANCISCO S.A.; ANGIOSUR S.A.S (PARA USO PROPIO); GENERAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S. 2019EBC-0002368-R1: FABRICANTE: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS DMC GMBH; PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V.; SEDECAL (SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ELECTROMEDICINA Y CALIDAD, S.A.; PHILIPS INDIA LIMITED / IMPORTADOR: SAIS IPS S.A.S (PARA USO PROPIO); GENERAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S; CLINICA SAN FRANCISCO S.A.; HEMATO ONCOLOGOS S.A; PHILIPS COLOMBIANA S.A.S 2019EBC-0002368-R1: FABRICANTE: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS DMC GMBH; PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V.; SEDECAL (SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ELECTROMEDICINA Y CALIDAD, S.A.; PHILIPS INDIA LIMITED / IMPORTADOR: SAIS IPS S.A.S (PARA USO PROPIO); GENERAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S; CLINICA SAN FRANCISCO S.A.; HEMATO ONCOLOGOS S.A; PHILIPS COLOMBIANA S.A.S | Se implementarán nuevas advertencias de seguridad y se actualizarán las instrucciones de uso de las mesas de paciente AD7 y AD7X, utilizadas en los sistemas Allura y Azurion. Estas actualizaciones se deben a la posibilidad de atrapamiento de los dedos durante el movimiento manual del tablero del paciente.
DI2501-00048 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-02-27 | SISTEMA DE RAYOS X CARDIOVASCULAR ALLURA XPER PHILIPS / SISTEMA DE RAYOS X CARDIOVASCULAR / SISTEMAS RAYOS X CONVENCIONAL MOVIL PHILIPS / SISTEMAS RAYOS X CONVENCIONAL MOVIL | 2019EBC-0002432-R1: FABRICANTE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V.; PHILIPS INDIA LIMITED / IMPORTADOR: PHILIPS COLOMBIANA S.A.S; SAIS IPS S.A.S ( PARA USO PROPIO ); CLINICA SAN FRANCISCO S.A.; ANGIOSUR S.A.S (PARA USO PROPIO); GENERAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S. 2019EBC-0002368-R1: FABRICANTE: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS DMC GMBH; PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V.; SEDECAL (SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ELECTROMEDICINA Y CALIDAD, S.A.; PHILIPS INDIA LIMITED / IMPORTADOR: SAIS IPS S.A.S (PARA USO PROPIO); GENERAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S; CLINICA SAN FRANCISCO S.A.; HEMATO ONCOLOGOS S.A; PHILIPS COLOMBIANA S.A.S 2019EBC-0002368-R1: FABRICANTE: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS DMC GMBH; PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V.; SEDECAL (SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ELECTROMEDICINA Y CALIDAD, S.A.; PHILIPS INDIA LIMITED / IMPORTADOR: SAIS IPS S.A.S (PARA USO PROPIO); GENERAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S; CLINICA SAN FRANCISCO S.A.; HEMATO ONCOLOGOS S.A; PHILIPS COLOMBIANA S.A.S | Philips ha identificado un posible problema de seguridad relacionado con el colchón utilizado en los sistemas Allura y Azurion. Este problema podría aumentar el riesgo de caída del paciente desde la camilla.
DI2501-00049 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-02-27 | EQUIPOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA PHILIPS-EQUIPOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA - EQUIPOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA | FABRICANTE: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V.; PHILIPS HEALTHCARE ( SUZHOU) CO., LTD./ IMPORTADOR: GENERAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S; PHILIPS COLOMBIANA S.A.S | Philips ha identificado un problema de termoestabilidad en la cubierta del orificio magnético de los sistemas Multiva 1.5T MR. En caso de una falla inesperada de arco en la bobina de gradiente, la cubierta podría derretirse parcialmente en las áreas no protegidas por la bobina de cuerpo en cuadratura (QBC) dentro del orificio. Acciones tomadas por el Invima Información para profesionales de la salud Información para IPSs y EAPBs Si ocurre esta falla, el sistema se apagará automáticamente y el usuario podría observar lo siguiente: 1. Presencia de humo y/o fuego en el interior del sistema. 2. Si el arco eléctrico se genera en una región fuera del QBC o del soporte del puente, las partículas fundidas podrían atravesar la cubierta del orificio del imán y entrar en contacto con el paciente.
DI2501-00050 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-02-11 | DXC 500 AU CLINICAL CHEMISTRY ANALYZER - ANALIZADOR DE QUÍMICA | BECKMAN COULTER MISHIMA KK; BECKMANCOULTER, INC./ IMPORTADOR: BECKMAN COULTER COLOMBIA S.A.S, | Advertencias de seguridad relacionadas con determinados analizadores de química clínica DxC 500 AU, debido a la posibilidad de que la estabilidad mostrada para los reactivos que se encontraban dentro del analizador durante la última actualización de software sea incorrecta.
DI2501-00053 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-02-27 | ATELLICA CI ANALYZER - ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO | FABRICANTE: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS MANUFACTURING LTD; SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS INC / IMPORTADOR: SIEMENS HEALTHCARE SAS | Siemens Healthineers ha confirmado, a través de una investigación interna, que en el analizador Atellica, el porcentaje de volumen restante del diluyente IMT no disminuye como se espera. Esto puede provocar que el diluyente se agote mientras el sistema sigue mostrando que aún hay volumen disponible
DI2501-00061 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-02-24 | SISTEMA DE ANGIOGRAFÍA INTERVENCIONISTA | CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION /,IMPORTADOR: TOP MEDICAL SYSTEMS S.A | Se ha identificado que los tornillos de fijación del aro y la mesa, que forman parte de los sistemas, pueden aflojarse. Como consecuencia, es posible que se perciban ruidos anormales y que se generen mensajes de error visibles en los sensores.
DI2501-00064 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-02-18 | INTERCAMBIADORES DE TEMPERATURA - ACCESORIOS Y REPUESTOS / INTERCAMBIADOR DE TEMPERATURA PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA | MAQUET CARDIOPULMONARY GMBH; MAQUET CARDIOPULMONARY MEDIKAL TEKNIK SAN. TIC. LTD. STI.; MAQUET CARDIOPULMONARY,GMBH / IMPORTADOR: GETINGE COLOMBIA S.A.S; GENERAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S | La empresa Maquet Cardiopulmonary GmbH (MCP) ha detectado corrosión en el soporte de hielo ubicado dentro del depósito de agua de la unidad de calentamiento/enfriamiento modelo 40 (HCU 40).
DI2501-00071 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-02-27 | VNS THERAPY SYSTEM (SISTEMA DE TERAPIA ESTIMULACION DEL NERVIO VAGO ) | FABRICANTE: LIVANOVA USA, INC. / IMPORTADOR: LIVANOVA COLOMBIA S.A.S | LivaNova informa que un pequeño porcentaje de los generadores implantados, modelos 1000 y 1000-D, pueden dejar de administrar la terapia debido a un problema con un componente (conmutador de lámina). Como resultado, los pacientes podrían no percibir la estimulación en los modos normal, imán o AutoStim.
DI2501-00076 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-02-18 | ESFIGMOMANÓMETROS | WELCH ALLYN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V.; WELCH ALLYN INC / IMPORTADOR: WELCH ALLYN COLOMBIA LTDA; ALLERS S.A.S; V.H.F,LTDA; TECNICA ELECTRO MEDICA S.A.; IMCOLMEDICA S.A.; A.T. MEDICAS S.A. | Baxter Healthcare Corporation está informando a los clientes que es posible que los manómetros de presión arterial no automatizados de Welch Allyn, no cumplan con las especificaciones de precisión y fugas después de la exposición a alta temperatura durante el almacenamiento. Baxter recomienda almacenar los dispositivos a una temperatura que no exceda la temperatura de funcionamiento de 40 °C/104 °F.
DI2501-00078 | ALERTA SANITARIA | 2025-02-20 | SISTEMA PARA ANÁLISIS Y PLANEACIÓN DE TERAPIA DE RADIACIÓN Y,QUIMIOTERAPIA | RAYSEARCH LABORATORIES AB / IMPORTADOR:,ROCOL INTERNATIONAL S.A.S | RaySearch Laboratories AB ha identificado un problema en el manejo de la incertidumbre de densidad dentro de la Optimización Robusta y la Evaluación del Plan en planes de protones e iones ligeros en RayStation, desde la versión 4.5 hasta la 2024B, incluyendo algunos paquetes de servicio. Este problema ocurre cuando se utiliza una curva de calibración de TC de HU a densidad de masa.
DI2502-00096 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-02-19 | PIPELINETM VANTAGE EMBOLIZATION DEVICE WITH SHIELD TECHNOLOGYTM DISPOSITIVO DE EMBOLIZACIÓN PIPELINE™ VANTAGE CON SHIELD TECHNOLOGY™ | MICRO THERAPEUTICS, INC D/B/A EV3 NEUROVASCULAR /,MEDTRONIC COLOMBIA S.A. | El dispositivo de embolización Pipeline™ Vantage con tecnología Shield está diseñado para la embolización endovascular de aneurismas cerebrales. Medtronic ha recibido informes sobre casos de aposición incompleta a la pared y deformaciones en el trenzado del dispositivo, tanto durante como después del procedimiento. Estos eventos potenciales están documentados en las,instrucciones de uso y son inherentes a la tecnología utilizada.
DI2502-00103 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-02-19 | GP VOLUMETRIC PUMP/BOMBA VOLUMÉTRICA GP | PLEXUS SERVICES RO S.R.L. - CAREFUSION UK 305 LTD - CAREFUSION SWITZERLAND 317 SÀRL - BD SWITZERLAND SÀRL / BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA | Becton Dickinson ha identificado que algunas bombas específicas podrían haberse fabricado sin un componente esencial, lo que podría afectar su funcionamiento. De manera preliminar, el fabricante ha determinado que no se siguieron correctamente los procedimientos de manufactura ni los métodos de prueba. La investigación sigue en curso.
DI2502-00106 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-02-19 | MAQUINA DE ANESTESIA, ACCESORIOS Y REPUESTOS | DATEX - OHMEDA INC. - GE MEDICAL SYSTEMS CHINA CO, LTD. -,CAREFUSION FINLAND 320 OY | GE HealthCare ha identificado un posible problema en ciertos dispositivos de anestesia fabricados entre el 31 de marzo de 2023 y el 24 de junio de 2024, los cuales contienen un conjunto mezclador de gas electrónico
DI2502-00110 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-02-24 | SISTEMA DE CONTENEDORES Y ACCESORIOS - AESCULAP | B BRAUN MEDICAL INDUSTRIES SDN. BHD - AESCULAP AG. - B,BRAUN SURGICAL S.A. / B. BRAUN MEDICAL S.A. | Se han emitido advertencias de seguridad y se han actualizado las Instrucciones de Uso (IFU) para determinados contenedores de esterilización, debido a la posible formación de residuos blancos en la superficie del dispositivo. Este fenómeno puede ocurrir si se emplean soluciones de limpieza o desinfección con un pH fuera del rango definido, o si se aplican parámetros de reprocesamiento inadecuados.
DI2502-00119 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-02-24 | CIRCUITOS RESPIRATORIOS Y ACCESORIOS | VITALTEC CORPORATION (MAX GLORY INC) - INTERSURGICAL,MEDICAL APPARATUS CO LTD. - UAB INTERSURGICAL - FOREMOUNT ENTERPRISE CO LTD. - INTERSURGICAL LIMITED / INTERSURGICAL S.A.S. | Intersurgical ha recibido informes sobre la desconexión del tubo de gas espiratorio extensible de la pieza en T del circuito respiratorio, causada por una conexión deficiente entre amboscomponentes. Se ha identificado que algunos productos fueron fabricados con el tubo de gas espiratorio expandible sin una unión completamente segura a la pieza en T.
DR2501-00005 | ALERTA SANITARIA | 2025-01-03 | SHOULDER PROSTHESES HUMELOCK II, HUMELOCK,REVERSED, EASYTECH, HUMERIS, SCREWS AND OSTEOSYNTHESIS IMPLANTS,ASSOCIATED INSTRUMENTATION - PRÓTESIS TOTAL DE HOMBRO, TORNILLOS,,IMPLANTES DE OSTEOSÍNTESIS E INSTRUMENTAL ASOCIADO | FX SOLUTIONS,Importador: PIEMCA S.A.S | Se reporta que la etiqueta exterior del producto contiene indicaciones de la talla incorrecta. Lo anterior, porque el producto contenido en la caja es efectivamente de talla R40/Ø36, pero la etiqueta exterior indica que la talla corresponde a R36/Ø32. Por lo cual, el pictograma es incorrecto
DR2501-00015 | ALERTA SANITARIA | 2025-02-03 | SINGLE USE HOLDER - SOPORTE DE UN SOLO USO | GREINER BIO-ONE GMBH,Importador: NIPRO MEDICAL CORPORATION | Notificación de Calidad- Portatubos Vacuette® Safelink (Referencia 450210) y portatubos Holdex (Referencia 450263)
DR2501-00016 | ALERTA SANITARIA | 2025-02-03 | YUKON ELECCION PC SISTEMA DE STENT CORONARIO,LIBERADOR DE DROGAS CON SIRULIMUS / SISTEMA DE STENT CORONARIO | TRANSLUMINA GMBH,Importador: MEDCORP DISTRIBUCIONES S.A.S | Retirada del mercado de determinados lotes del stent coronario liberador de sirolimus Yukon Chrome PC y Yukon Choice PC, debido a que podrían tener un contenido de sirolimus inferior al esperado.
DR2501-00044 | ALERTA SANITARIA | 2025-02-03 | CATÉTERES BALÓN INTRA-AÓRTICOS Y ACCESORIOS | DATASCOPE CORP,IMPORTADORES: GETINGE COLOMBIA S.A.S. y G. BARCO S.A | Getinge ha recibido una (1) reclamación en los últimos dos (2) años de un cliente que informaba de discrepancias en el etiquetado del embalaje interior y exterior del aparato. La etiqueta interior y las instrucciones de uso (IFU) indicaban correctamente que el producto era un MEGA 7.5Fr 40cc IAB. Sin embargo, el dispositivo estaba incorrectamente envasado en una caja exterior de MEGA,8Fr 50cc
DR2501-00051 | ALERTA SANITARIA | 2025-02-18 | SISTEMA DE CATÉTER DE 2 LÚMENES / MULTICATH 2. BAJO,RADICADO NO 2015091923 SE REALIZA MODIFICACIÓN DE NOMBRE DEL PRODUCTO,,QUEDANDO: NOMBRE DEL PRODUCTO: SISTEMA DE CATÉTERES EN POLIURETANO,MULTICATH2, MULTICATH 2+; MULTICATH3, MULTICATH3+; MULTICATH2 EXPERT;,MULTICATH 3 EXPERT; DUALYSE-CATH; LEADERFLEX. | VYGON GMBH & CO KG; VYGON S.A. /,IMPORTADOR: VYGON COLOMBIA S.A. | Retirada del mercado del lote 081024GQ del catéter Lifecath PICC PUR con código 1294.245 y del lote 101024GT del catéter Lifecath PICC PUR con código 1294.345, debido a que el conector gris del catéter podría estar dañado.
DR2501-00060 | ALERTA SANITARIA | 2025-02-05 | PULSAR 18 AND PULSAR 35 PERIPHERAL SELF-EXPANDING NITINOL STENT SYSTEM - SISTEMA DE STENT PERIFÉRICO DE NITINOL AUTO EXPANDIBLE PULSAR 18 Y PULSAR 35. /SISTEMA DE STENT PERIFÉRICO DE NITINOL AUTO EXPANDIBLE. | BIOTRONIK A.G.; IMPORTADOR: WORLD MEDICAL S.A.S, | BIOTRONIK AG lanza acciones correctivas voluntarias de seguridad en el campo para el retiro del producto de un lote específico del sistema stent periférico auto expandible Nitinol Pulsar - 35. Lo anterior, porque se detectó que un lote (11244543) que contenía 10 unidades estaba mal etiquetado con Pulsar - 35 7/30/90 pero realmente correspondía a Pulsar - 35 /6/100/90.
DR2501-00065 | ALERTA SANITARIA | 2025-02-20 | SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA INCISIONES PREVENA: APÓSITO,PREVENA - PEEL & PLACE, PREVENA PEEL & PLACE DRESSING, APÓSITO PREVENA ADAPTABLE (PREVENA CUSTOMIZABLE DRESSING), COLECTOR - CONTENEDOR,PREVENA (PREVENA CANISTER). | KCI USA, INC; KCIMANUFACTURING /,IMPORTADOR: KCI COLOMBIA S.A.S; 3M COLOMBIA S.A | Retiro del producto del mercado porque el fabricante ha identificdo que productos distribuidos entre el 11 de marzo de 2024 y el 18 de noviembre de 2024, los cuales fueron liberados con un umbral de alarma de fuga inferior al especificado en el diseño de los productos. Lo anterior, provoca que las unidades de terapia activen alarmas de manera prematura, aunque no haya fugas en el sistema, y que potencialmente sigan activando alarmas durante la terapia, incluso,cuando no haya fugas visibles.
DR2501-00075 | ALERTA SANITARIA | 2025-02-06 | PRÓTESIS VALVULARES CARDÍACAS MECÁNICAS CARBOMEDICS /,CARBOMEDICS PROSTHETIC HEART VALVES/PROTESIS VALVULARES CARDÍACAS,MECÁNICAS CARBOMEDICS | CORCYM S.R.L. / IMPORTADOR: ARROW MEDICAL S.A.S., | Retirada del mercado del número de serie S1660214-A de la Protesis Vavular Cardiomedics, modelo M7-031, debido a la posibilidad de presentar hojas con un espesor del recubrimiento decarbono pirolítico por debajo de las especificaciones, lo que podría provocar un desgaste acelerado con el tiempo
DR2502-00085 | ALERTA SANITARIA | 2025-02-18 | FTRD SYSTEM SET - SISTEMA PARA LA RESECCION ENDOSCOPICA DE GROSOR COMPLETO DE LAS LESIONES EN COLON Y RECTO | OVESCO ENDOSCOPY AG / IMPORTADOR:,SELIG DE COLOMBIA S.A.S | Retiro del producto del mercado del lote 856866 del set colónico FTRD, referencia 200-70, debido a que la cubierta del endoscopio es demasiado corta para el sistema. Nota: El importador informa que estas referencias no han sido importadas ni comercializadas en Colombia, por lo que no se requiere implementar ninguna acción al respecto.
DR2502-00094 | ALERTA SANITARIA | 2025-02-19 | ARTHROSCOPIC INSTRUMENTATION - INSTRUMENTAL PARA ARTROSCOPÍA | STRYKER COLOMBIA S.A.S | Stryker ha detectado un aumento en las rupturas del cable de tracción, lo que podría provocar que un fragmento del cable permanezca dentro del cuerpo del anclaje tras su despliegue. Los posibles riesgos asociados incluyen la necesidad de intervención médica o quirúrgica para su extracción, así como la posibilidad de inflamación o dolor debido a la presencia del cuerpo extraño retenido.
DR2502-00097 | ALERTA SANITARIA | 2025-02-19 | PIPELINETM VANTAGE EMBOLIZATION DEVICE WITH SHIELD TECHNOLOGYTM-DISPOSITIVO DE EMBOLIZACIÓN PIPELINE™ VANTAGE CON SHIELD TECHNOLOGY™ | MEDTRONIC INC | El dispositivo de embolización Pipeline™ Vantage con tecnología Shield™ está diseñado para el tratamiento endovascular de aneurismas cerebrales. Medtronic ha recibido informes sobre casos de aposición incompleta a la pared y deformaciones en el trenzado del dispositivo, tanto durante como después del procedimiento. Estos eventos potenciales están documentados en las Bogotá, 19 febrero 2025 instrucciones de uso y son inherentes a la tecnología empleada. Tras un análisis exhaustivo, se ha identificado que los dispositivos Pipeline™ Vantage 027 presentan una mayor incidencia de deformaciones en el trenzado en comparación con los dispositivos Pipeline™ Shield™. Debido a esta diferencia significativa en el desempeño, se ha considerado necesario tomar medidas correctivas. En consideración, Medtronic ha decidido proceder con la recolección del producto Pipeline™ Vantage 027. Esta acción preventiva busca minimizar cualquier riesgo potencial adicional para los pacientes.
DR2502-00098 | ALERTA SANITARIA | 2025-02-18 | SISTEMA DE ANESTESIA - ACCESORIOS Y REPUESTOS / MÁQUINA,PARA ANESTESIA | MAQUET CRITICAL CARE AB / IMPORTADOR:,GETINGE COLOMBIA S.A.S | Maquet Critical Care AB ha detectado que pueden producirse fugas durante el llenado del vaporizador QuikFil 6682285 con agente anestésico. La fuga está causada por un anillo de sellado fuera de especificación (demasiado grande), lo que provoca fugas fuera del vaporizador
DR2502-00102 | ALERTA SANITARIA | 2025-02-19 | ANTEGRADE PERFUSION CANNULAE/ CANULA DE PERFUSIÓN ANTEROGRADA - CATÉTER DE PERFUSIÓN DE ARTERIA CORONARIA | MEDTRONIC INC | La cánula de raíz aórtica DLP con línea de ventilación y la cánula MiAR están compuestas por un Bogotá, 19 febrero 2025 tubo flexible unido permanentemente tanto a la entrada como a la punta. Durante el proceso de fabricación, se identificaron defectos que incluyen hendiduras y material plástico suelto. Aunque se ha determinado que este material plástico no es consecuencia de un defecto de moldeo, su presencia dentro del luer macho excede las especificaciones establecidas, por lo que se considera inaceptable. Por esta razón, Medtronic ha decidido proceder con la recolección de los lotes y códigos afectados por este defecto.
DR2502-00104 | ALERTA SANITARIA | 2025-02-19 | SISTEMAS DE ACCESO VENOSO TOTALMENTE IMPLANTABLES,PORT A CATH, PORT A CATH, PORT A CATH II PAS PORT Y - SMITHS MEDICAL /,DISPOSITIVOS DE ACCESO VENOSO IMPLANTABLES | SMITHS HEALTHCARE MANUFACTURING S.A. DE C.V. -,SMITHS MEDICAL ASD, INC / ICU MEDICAL COLOMBIA LIMITADA - ARROW MEDICAL S.A.S. | Smiths Medical ha identificado un defecto de fabricación en los Puertos Implantables de Plástico ProPort™, que puede provocar la separación entre la carcasa de plástico y el reservorio del puerto. Este problema se limita exclusivamente a este modelo
DR2502-00112 | ALERTA SANITARIA | 2025-02-24 | TORQR - CATÉTER DE ELECTRODOS INTRACARDIACOS | MEDTRONIC INC - CEA MEDICAL MANUFACTURING, INC.,D.B.A BIOMEDICAL INNOVATIONS - MEDTRONIC PUERTO RICO OPERATIONS CO. MPRI /,MEDTRONIC COLOMBIA S.A | Retiro del mercado de los lotes FA81265 y FA81266 del catéter de diagnóstico Torqr 6 Fr, modelos 041002JM y 041005JM, debido a una discrepancia en el etiquetado. Los números de modelo y lote impresos en la etiqueta de la caja exterior son incorrectos y no coinciden con la información del envase interior.
DR2502-00116 | ALERTA SANITARIA | 2025-02-24 | SURGICAL SUCTION DEVICES ATMOS-DISPOSITIVOS DE SUCCIÓN | ATMOS MEDIZIN TECHNIK GMBH & CO.KG / DENTAL CLINIC,SUPPLIES S.A.S. - SPECIALIZED WORLDWIDE LOGISTICS S.A.S "SWL S.A.S | ATMOS MedizinTechnik informa que existe la posibilidad de que el conductor de protección PE del dispositivo se desprenda debido a un posible montaje incorrecto.