## Info comunicaciones
NUMERO DE IDENTIFICACION INTERNA DEL REPORTE | TIPO DE REPORTE SANITARIO | FECHA DOCUMENTO (ALERTA- INFORME DE SEGURIDAD)-(DD/MM/AAAA) | PRINCIPIO ACTIVO - DISPOSITIVO MÉDICO-REACTIVO | MARCA/LABORATORIO | DESCRIPCIÓN
DA2505-00391 | ALERTA SANITARIA | 2025-06-05 | Alerta sanitaria sobre: DUODENOVIDEOSCOPIO OLYMPUS TJF-Q170V, ACCESORIOS Y REPUESTOS | AIZU OLYMPUS CO., LTD. - OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP. / LM INSTRUMENTS S.A. | Olympus está implementando una corrección tras recibir datos recientes de vigilancia posmercado que indican una posible asociación entre niveles más altos de contaminación microbiológica y la demora en el inicio de la limpieza manual de los duodenoscopios TJF. Específicamente, se ha observado que cuando la limpieza manual se retrasa más de una hora después del remojo previo, existe un mayor riesgo de contaminación en comparación con los dispositivos que se limpian manualmente dentro de la hora posterior al procedimiento en el paciente. En la versión actual del manual de reprocesamiento para los modelos TJF-Q190V/170V, la sección 5.9 "Remojo previo del endoscopio" permite un remojo prolongado en detergente cuando no es posible iniciar la limpieza manual dentro de la primera hora, permitiendo extender ese plazo hasta 24 horas. Sin embargo, a raíz de los datos recientes y como medida preventiva, Olympus ha decidido eliminar esta opción. El manual de reprocesamiento se está actualizando a nivel global para eliminar el paso de "remojo previo del endoscopio" y establecer que la limpieza manual debe comenzar dentro de la primera hora posterior al procedimiento en el paciente.
DI2505-00352 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-06-04 | EQUIPOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA PHILIPS-EQUIPOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA - EQUIPOS DE... | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V. - PHILIPS HEALTHCARE ( SUZHOU) CO., LTD. / GENERAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S - PHILIPS COLOMBIANA S.A.S | Philips ha identificado múltiples problemas relacionados con el funcionamiento de los sistemas de Resonancia Magnética que operan con las versiones de software R11.1 y R12.1, los cuales podrían representar riesgos para la seguridad del paciente y afectar el desempeño clínico del equipo. Entre los problemas detectados se encuentran: 1. Errores en la funcionalidad de la línea de referencia cruzada (Cross Reference Line): Bajo condiciones muy específicas, al utilizar la aplicación MobiView, el recuadro de referencia cruzada puede mostrarse en una ubicación incorrecta al reflejarse en otra imagen, lo que podría generar errores de interpretación clínica. 2. Desalineación en imágenes generadas con MobiView: Se han identificado posibles errores de alineación entre las imágenes fusionadas por esta aplicación, lo cual podría comprometer la precisión diagnóstica si no se detecta oportunamente. 3. Orientación anatómica incorrecta (manos invertidas): En ciertas condiciones específicas, las imágenes pueden mostrar la mano izquierda del paciente como si fuera la derecha y viceversa. Este error de orientación puede generar confusión en la localización anatómica durante el análisis clínico. 4. Falla en el sistema de llamada de emergencia (nurse call system – pinch ball): Se ha detectado que, bajo ciertas condiciones, el mecanismo de llamada de emergencia podría no activarse correctamente, lo cual comprometería la capacidad del paciente para solicitar ayuda durante el examen. 5. Otros defectos del software: Adicionalmente, Philips ha identificado otros errores que no representan riesgos para la seguridad del paciente, pero que pueden afectar el flujo de trabajo clínico y la eficiencia operativa del sistema.
DI2505-00364 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-06-19 | VENTILADOR RESPIRONICS / VENTILADOR | RESPIRONICS INC - RESPIRONICS INC / LA BOUTIQUE DEL CUIDADO RESPIRATORIO S.A.S. - FUNDACION NEUMOLOGICA COLOMBIANA (SOLO PARA SU PROPIO USO) - PHILIPS COLOMBIANA S.A.S. - OXI-RENTAL S.A.S - AMANECER MEDICO S.A.S. - GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A CRYOGAS - RIESGO DE FRACTURA S.A. - SUEÑO Y OXIGENO S.A.S. - INVERSION SUEÑO GLOBAL S.A.S - AIR LIQUIDE COLOMBIA S.A.S. - INNOVA MEDICAL SOLUTION S.A.S - INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A. ( SOLO PARA SU PROPIO USO) - MESSER COLOMBIA S.A. - GERIACARE SAS. - ELECTROMEDICA EQUIPOS MEDICOS S.A.S. - OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA. - OXICOL LTDA | Philips Respironics ha identificado un posible problema relacionado con el uso de configuraciones de calibración de circuito preestablecidas en combinación con ciertos circuitos de rama única de la marca Fisher & Paykel (F&P), específicamente cuando se emplean con los dispositivos Trilogy Evo, Trilogy Evo O2, Trilogy Evo Universal y Trilogy EV300. El problema consiste en que la presión suministrada puede exceder gradualmente los límites especificados para la precisión del control de presión (±2 cmH?O + 4 %) al utilizar las siguientes combinaciones de circuito y ajuste preestablecido en la interfaz del dispositivo: - Circuito de rama única inspiratorio calefactado F&P Adult, modelo RT202 con diámetro interno de 20 mm, configurado con el ajuste "Adulto (20–22 mm)"; o - Circuito de rama única reutilizable Evatherm F&P Adult, modelo 900MR810, configurado con el ajuste "Adulto/Pediátrico (19 mm)". Es importante destacar que todos los demás parámetros críticos del dispositivo, incluidas las mediciones y alarmas del volumen tidal, siguen funcionando correctamente y no se ven afectados por esta configuración. Esta situación puede presentarse cuando el personal clínico selecciona la configuración del circuito basada únicamente en el diámetro señalado en la etiqueta proporcionada por el fabricante del circuito. Nota 1: Los importadores La Boutique del Cuidado Respiratorio S.A.S. y Air Liquide Colombia S.A.S. informaron que no realizaron importaciones del producto al territorio nacional.
DI2505-00371 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-06-05 | SISTEMA DE REGULACION TERMICA CRITICOOL, ALLON - CRITICOOL, ALLON | BELMONT MEDICAL TECHNOLOGIES / EQUITRONIC S.A.S | Se informa a la comunidad que, tras una investigación relacionada con el uso del sistema de control de temperatura Allon junto con la manta ThermoWrap®, se detectó que en ciertos casos el equipo puede calentar el agua por encima del límite de seguridad sin alertar al usuario. Esto puede ocurrir si: * La placa de sensores humanos está desconectada de la placa controladora y las alarmas de temperatura están desactivadas * Los sensores de entrada y salida de agua, así como el termostato, están desconectados de la placa de sensores humanos y las alarmas de temperatura están desactivadas. Esta condición representa un riesgo potencial para el paciente, ya que el equipo podría sobrecalentarse sin que el personal lo note.
DI2505-00393 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-06-10 | SISTEMA DE RAYOS X CARDIOVASCULAR ALLURA XPER PHILIPS / SISTEMA DE RAYOS X CARDIOVASCULAR | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V. - PHILIPS INDIA LIMITED / PHILIPS COLOMBIANA S.A.S - SAIS IPS S.A.S ( PARA USO PROPIO ) - GENERAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S. | Philips ha identificado un problema de software relacionado con la comunicación interna entre el software del sistema y el firmware del generador de rayos X, que puede afectar temporalmente la disponibilidad de la funcionalidad de imágenes. Este problema puede presentarse en las siguientes situaciones: Situación 1 – Pedal: Cuando se presiona y se suelta rápidamente el conmutador de pedal sin llegar a generar rayos X (por una duración de contacto demasiado corta), el sistema puede entrar en un estado en el que se dificulta realizar imágenes. En esta condición, el sistema no emite ningún mensaje que advierta al usuario sobre la imposibilidad de realizar rayos X. En algunos casos, un reinicio en caliente puede resolver la situación. Un reinicio en frío siempre restablece el funcionamiento. Situación 2 – Falla de fase: Los sistemas Azurion están diseñados para recuperarse automáticamente de fallas de fase, una condición en la que uno o más voltajes de fase caen a niveles cercanos a cero. Durante este proceso de recuperación, que dura aproximadamente cinco segundos, no es posible generar imágenes. Si el problema de software ocurre durante esta recuperación, se pierde la comunicación con el software del sistema, impidiendo que se reconozca que el generador ya se ha recuperado. En este caso, el sistema muestra el mensaje: "Generator is busy starting up, no X-ray possible" (El generador se está iniciando, no es posible realizar rayos X). Si la falla de fase se detecta durante una adquisición, también se muestra el mensaje: "Run Aborted: Tube Problem" (Ejecución interrumpida: problema con el tubo). En este escenario, solo un reinicio en frío permite restaurar la funcionalidad del sistema.
DI2505-00394 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-06-05 | SISTEMA DE RAYOS X CARDIOVASCULAR ALLURA XPER PHILIPS / SISTEMA DE RAYOS X CARDIOVASCULAR | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V. - PHILIPS INDIA LIMITED / PHILIPS COLOMBIANA S.A.S - SAIS IPS S.A.S ( PARA USO PROPIO ) - GENERAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S. | Philips ha identificado que algunos sistemas Philips Allura FC e Intuis podrían haberse instalado sin un interruptor diferencial. Este componente es un dispositivo de seguridad que desconecta automáticamente el suministro eléctrico en caso de una falla eléctrica. La ausencia del interruptor diferencial puede generar un aumento del potencial eléctrico en las partes conductoras expuestas si ocurre una falla eléctrica, lo que representa un riesgo de contacto con partes energizadas. Este problema se limita a los equipos ubicados en la sala de control o en la sala técnica. No afecta a los componentes instalados en el quirófano, donde todas las partes conductoras están conectadas a una barra de puesta a tierra de referencia, lo cual garantiza que mantengan el mismo potencial eléctrico incluso en caso de falla.
DR2505-00372 | ALERTA SANITARIA | 2025-06-05 | Alerta sanitaria sobre: CATETER INSYTE / CATÉTERES PERIFÉRICOS INTRAVENOSOS | BECTON DICKINSON | Se informa a la comunidad que, a través del análisis de quejas internas del fabricante BECTON DICKINSON, se identificó un posible fallo en el mecanismo de seguridad de algunos catéteres. El problema consiste en que, al presionar el botón de seguridad durante la inserción del catéter, la aguja puede retraerse lentamente o no retraerse en absoluto. Esto puede obligar al usuario a realizar varios intentos para retraerla, y existe la posibilidad de que la aguja permanezca expuesta, a pesar de los intentos de activación del sistema de seguridad. Esta situación representa un riesgo potencial de pinchazos accidentales y exposición a fluidos biológicos.
DR2505-00374 | ALERTA SANITARIA | 2025-06-05 | Alerta sanitaria sobre: ARGYLE UMBILICAL VESSEL CATHETER / CATÉTER DE VASO UMBILICAL | COVIDIEN MANUFACTURING SOLUTIONS S.A - PATIENT RECOVERY BUSINESS OF COVIDIEN LLC - CARDINAL HEALTH 200, LLC / CARDINAL HEALTH COLOMBIA S.A.S | Se informa a la comunidad que se está retirando del mercado un grupo específico de catéteres de vaso umbilical estériles debido a un posible defecto en el empaque. Este defecto afecta la bolsa exterior de Tyvec, la cual protege el producto estéril. El problema puede provocar la aparición de pequeños orificios en la bolsa, lo que comprometería la esterilidad del producto. Estos orificios podrían no ser visibles a simple vista, por lo que se recomienda no utilizar ninguno de los lotes identificados. Este retiro es voluntario y se aplica únicamente a los códigos y lotes indicados en el Anexo 1. Los demás productos no se ven afectados.
DR2505-00384 | ALERTA SANITARIA | 2025-06-05 | Alerta sanitaria sobre: CÁNULA DE PERFUSIÓN ARTERIAL | EDWARDS LIFESCIENCES | La empresa Edwards ha confirmado que, en algunos casos, un segmento de alambre de 3 a 4 mm proveniente de la bobina de refuerzo en la punta de la Cánula de Perfusión Arterial OptiSite se ha desprendido del cuerpo de la cánula. Dado que ciertos modelos de Cánula Arterial Femoral están fabricados con los mismos componentes que los modelos afectados, este aviso también incluye dichas cánulas femorales.
DR2505-00387 | ALERTA SANITARIA | 2025-06-05 | Alerta Sanitaria sobre: SISTEMA DE BIOPRÓTESIS AÓRTICA | BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION | La empresa Boston Scientific ha informado que está retirando voluntariamente del mercado cualquier inventario no utilizado de los dispositivos ACURATE neo2™ y ACURATE Prime™. Además, se ha decidido discontinuar la comercialización global de estos sistemas de válvula aórtica.
DR2505-00388 | ALERTA SANITARIA | 2025-06-05 | Alerta sanitaria sobre: VENTILATOR SYSTEMS / SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICO, ACCESORIOS, SOFTWARE Y REPUESTOS | RESPIRONICS NOVAMETRIX, LLC - VOLCANO CORPORATION BY VOLCARIA S.R.L - MALLINCKRODT DAR S.R.L. - COVIDIEN - NEWPORT MEDICAL INSTRUMENTS, INC. - COVIDIEN LLC - RESPIRONICS MEDICAL PRODUCTS (SHENZHEN) CO., LTD. - PENTAIR FILTRATION SOLUTIONS / FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA ZONA FRANCA S.A.S. - MEDTRONIC COLOMBIA S.A. | En investigaciones derivadas de quejas de clientes, se han identificado dos tipos distintos de capacitores en las tarjetas de circuito impreso (PCBA) del ventilador. En caso de falla de alguno de estos capacitores, pueden ocurrir dos situaciones diferentes: * El ventilador puede apagarse durante su uso, lo que requiere el uso inmediato de un método alternativo de ventilación. * La alarma sonora que indica el apagado puede no activarse eficazmente durante dicho evento. Hasta la fecha, no se han registrado fallas simultáneas de ambos capacitores en la misma tarjeta PCBA, ni se espera que ocurran, dado que las causas de cada tipo de falla son diferentes y no se superponen. Por lo tanto, se está realizando un retiro voluntario (recall) de determinados ventiladores Newport™ HT70, HT70 Plus y repuestos relacionados (tarjeta del Ensamblaje de Placa de Circuito Impreso), identificados por números de serie específicos.