## Info comunicaciones
NUMERO DE IDENTIFICACION INTERNA DEL REPORTE | TIPO DE REPORTE SANITARIO | FECHA DOCUMENTO (ALERTA- INFORME DE SEGURIDAD)-(DD/MM/AAAA) | PRINCIPIO ACTIVO - DISPOSITIVO MÉDICO-REACTIVO | MARCA/LABORATORIO | DESCRIPCIÓN
DA2501-00077 | ALERTA SANITARIA | 2025-03-07 | DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMÁTICOS Y ACCESORIOS | FABRICANTE: DEFIBTECH, LLC; ANSEN CORPORATION ; DEFIBTECH, LLC / IMPORTADOR: ALLERS S.A.S | DEFIBTECH informa que algunos productos están siendo comercializados sin las etiquetas autorizadas, lo que podría hacer que los electrodos DEA vencidos parezcan estar dentro de su período de vida útil aceptable. Nota: El importador ALLERS SAS informa que, tras verificar las últimas importaciones en Colombia, se confirma que las almohadillas comercializadas en el territorio cuentan con la etiqueta autorizada de Defibtech. Por lo cual, Colombia no se encuentra afectada por dicha alerta.
DA2502-00100 | ALERTA SANITARIA | 2025-03-25 | PROGRESSA + SURFACES - SUPERFICIES | HILL ROM DE MEXICO S DE RL DE CV. / WELCH ALLYN COLOMBIA LTDA - TECNICA ELECTRO MEDICA S.A. | Se ha identificado un posible problema en las superficies del producto Progressa Surface, donde las vejigas de aire internas pueden desplazarse hacia los lados cuando la sección de la cabeza de la cama es elevada. Este desplazamiento puede generar un hundimiento en el centro de la superficie, dejando sin soporte adecuado la zona del coxis y sacro, lo que podría aumentar el riesgo de lesiones en la piel o úlceras por presión. Este problema solo es visible cuando hay peso sobre la cama y la sección de la cabeza está elevada. Nota: Los importadores Welch Allyn Colombia y Tecnica Electromedica SA, informan que este producto no ha sido importado al país.
DA2502-00108 | ALERTA SANITARIA | 2025-03-07 | VNS THERAPY SYSTEM (SISTEMA DE TERAPIA ESTIMULACIÓN DEL NERVIO VAGO) | LIVANOVA USA, INC. / LIVANOVA COLOMBIA S.A.S | El fabricante LivaNova USA, Inc. ha emitido un aviso de seguridad de campo para un subgrupo de los generadores Modelo 1000 SenTiva y Modelo 1000-D SenTiva Duo VNS Therapy, debido a un fin de servicio (EOS) prematuro de la batería, identificado en un pequeño porcentaje de dispositivos a partir de quejas de clientes. La investigación determinó que el problema se debe a un alto consumo de corriente en los microcontroladores de los IPG, lo que reduce la vida útil del dispositivo. Sin embargo, sus funciones no se ven afectadas hasta que alcanza el final de su vida útil. Si esto ocurre, los pacientes podrían experimentar cambios en los síntomas clínicos, como un aumento en la frecuencia de convulsiones, debido a la interrupción de la terapia. En estos casos, será necesaria una intervención quirúrgica para reemplazar el generador.
DA2502-00127 | ALERTA SANITARIA | 2025-03-07 | EQUIPOS PARA RESONANCIA MAGNÉTICA GENERAL ELECTRIC | GE MEDICAL SYSTEMS LLC - GE HEALTHCARE JAPAN CORPORATION - GE MEDICAL SYSTEMS LLC - GE MEDICAL SYSTEMS, LLC - GE HEALTHCARE (TIANJIN) COMPANY LIMITED - GE HEALTHCARE MANUFACTURING LLC, / GE HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S - FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA (SOLO PARA USO PROPIO) - LIGA CONTRA EL CÁNCER SECCIONAL BOGOTÁ (A TRAVÉS DE CENTRO DE IMÁGENES PRESENTE Y FUTURO DE LA MEDICINA S.A.S) - FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA SAS A TRAVES DE LEASING BANCOLOMBIA (SOLO PARA USO PROPIO) - FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA TRAVÉS DE LEASING CON BANCO DE OCCIDENTE | GE HealthCare ha identificado que, en ciertos sistemas de Resonancia Magnética (RM), una exploración puede reanudarse tras una desconexión del monitor de alimentación, incluso cuando el "SAR medio de 6 minutos" excede el límite establecido en la "Pantalla de SAR".
DA2502-00135 | ALERTA SANITARIA | 2025-03-07 | LINEAS DE CAPNOGRAFÍA MICROSTREAM - MICROSTREAM ADVANCE FILTER LINES AND MICROSTREAM LUER SAMPLING LINES | QUASAR ELECTRONICS TECHNOLOGY (DONGGUAN) CO., LTD. - COVIDIEN LLC - COVIDIEN - QUASAR MEDICAL (THAILAND) CO., LTD / MEDTRONIC COLOMBIA S.A. | Las líneas de filtro intubadas Microstream™ Advance Neonatal-Infant están diseñadas para pacientes intubados y se utilizan para tomar muestras de la respiración del paciente y conducirlas a un capnógrafo para la medición de gases. Estas líneas son compatibles con monitores que emplean la tecnología Microstream™. Medtronic ha recibido cinco reportes relacionados con la imposibilidad de desconectar las líneas de filtro de CO? intubadas para neonatos y lactantes del tubo endotraqueal cuando se requería una succión de emergencia mediante un sistema de succión abierto. Debido a esta dificultad, los profesionales de la salud se vieron obligados a retirar el tubo endotraqueal, realizar la succión y volver a intubar al paciente. No se informaron complicaciones adicionales. La investigación determinó que el adaptador de vía aérea neonatal (NAA), que interactúa con el tubo endotraqueal, está diseñado conforme a la norma ISO 5356-1 para conectores cónicos. Además, su cumplimiento se verifica durante la producción de cada lote. También se incluye en las instrucciones de uso (IFU) una nota para garantizar que el adaptador pueda conectarse y desconectarse fácilmente del circuito respiratorio durante la configuración. No obstante, Medtronic ha decidido implementar una acción correctiva de campo en forma de aviso de seguridad, con el fin de informar a los usuarios sobre el problema y reducir el riesgo residual, en cumplimiento con sus procedimientos internos.
DA2502-00147 | ALERTA SANITARIA | 2025-03-25 | OPERATING TABLE / MESA DE OPERACIONES | BAXTER MEDICAL SYSTEMS GMBH + CO. KG / WELCH ALLYN COLOMBIA LTDA - TECNICA ELECTRO MEDICA S.A. - BIOTRONITECH COLOMBIA S.A.S. | Se ha identificado que la sección superior de la espalda de la mesa de quirófano U26/ST26 no puede moverse cuando está activado el "modo de emergencia". Este modo solo debe activarse en caso de un fallo en la unidad principal de control de la mesa (PCBA), permitiendo finalizar la cirugía en curso con funciones básicas de ajuste, aunque a una velocidad reducida. La imposibilidad de mover la sección superior de la espalda en este modo se debe a un error de software en el controlador de la columna. Nota: El importador Welch Allyn Colombia informa que este producto no ha sido importado al país.
DA2502-00152 | ALERTA SANITARIA | 2025-03-07 | PACS (SISTEMA DE ARCHIVO, ADMINISTRACIÓN Y TRANSFERENCIA DE IMÁGENES MEDICAS)GE-HEALTHCARE®-CENTRICITY®-GEHEALTHCARE® | GE HEALTHCARE | GE HealthCare ha identificado una posible vulnerabilidad de seguridad en los sistemas Centricity Universal Viewer (UV), Centricity PACS-IW (PACS-IW), Centricity Radiology RA600 (RA600) y Centricity Cardiology CA1000 (CA1000). Esta vulnerabilidad podría exponer las credenciales de inicio de sesión del servicio, lo que, en caso de ser explotado por un tercero malintencionado, permitiría el acceso no autorizado al sistema y la manipulación de datos de los pacientes. Hasta la fecha, GE HealthCare no ha recibido reportes de accesos no autorizados ni de lesiones derivadas de este problema.
DA2503-00169 | ALERTA SANITARIA | 2025-03-25 | MONITOR DE SIGNOS VITALES WELCH ALLYN, ACCESORIOS, REPUESTOS Y SOFTWARE / MONITOR DE SIGNOS VITALES | GLOBAL INSTRUMENTATION LLC - WELCH ALLYN INC / TECNICA ELECTRO MEDICA S.A. | Se han reportado incendios causados por baterías en ciertos dispositivos, lo que ha generado daños en el entorno. Tras una investigación, se descubrió que estos incendios fueron provocados por el uso de baterías no autorizadas por el fabricante, adquiridas en el mercado secundario. Los principales riesgos de usar este tipo de baterías incluyen el sobrecalentamiento, lo que puede provocar incendios e, incluso, en casos extremos, causar explosiones. Para la mayoría de las personas, estos incidentes podrían resultar en lesiones leves o ninguna lesión. Sin embargo, hay grupos más vulnerables, como personas que usan oxígeno, adultos mayores o personas con movilidad reducida, que podrían sufrir daños graves o incluso críticos debido a quemaduras, inhalación de humo o caídas al intentar escapar del fuego. En términos generales, los daños pueden ir de leves a moderados en la mayoría de la población, mientras que en personas de alto riesgo pueden ser severos. Aun así, la probabilidad de que ocurra este problema es baja.
DA2503-00170 | ALERTA SANITARIA | 2025-03-25 | ELECTROCARDIÓGRAFO CP 150 - ELECTROCARDIÓGRAFO | WELCH ALLYN INC / WELCH ALLYN COLOMBIA LTDA - TECNICA ELECTRO MEDICA S.A. | Se han reportado incendios causados por baterías en ciertos dispositivos lo que ha que generado daños en el entorno. Tras una investigación, se descubrió que estos incendios fueron provocados por el uso de baterías no autorizadas por el fabricante, adquiridas en el mercado secundario. Los principales riesgos de usar este tipo de baterías incluyen el sobrecalentamiento, lo que puede hacer que se incendien e, incluso en casos extremos pueden causar una explosión. Para la mayoría de las personas, estos incidentes, podrían resultar en lesiones leves o ninguna lesión. Sin embargo, hay grupos más vulnerables, como personas que usan oxígeno, adultos mayores o personas con movilidad reducida, que podrían sufrir daños graves o incluso críticos debido a quemaduras, inhalación de humo o caídas al intentar escapar del fuego. En términos generales, los daños pueden ir de leves a moderados en la mayoría de la población, mientras que en personas de alto riesgo pueden ser severos. Aun así, la probabilidad de que ocurra este problema es baja.
DA2503-00172 | ALERTA SANITARIA | 2025-03-26 | PROTESIS PARA REEMPLAZO DE ARTICULACIONES E INSTRUMENTAL ASOCIADO TORNIER | TORNIER S.A.S - TORNIER, INC / STRYKER COLOMBIA SAS | Stryker confirmó, tras una queja relacionada con el producto, que un lote específico de los Latitude Humeral Trial Stems presenta un error en el marcado de la pieza: Marcado láser (incorrecto): 9030103 – Humeral Stem Trial 150 mm, Grande/Derecho, indicador de color amarillo. Dispositivo real (correcto): 9030092 – Humeral Stem Trial 150 mm, Mediano/Izquierdo, indicador de color rojo.
DA2503-00185 | ALERTA SANITARIA | 2025-03-26 | LARGE BONE POWERED SURGICAL INSTRUMENTS - INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS ELÉCTRICOS PARA HUESOS GRANDES | STRYKER | Existe la posibilidad de que el resorte de compresión (0038-419-000), ubicado dentro del ensamblaje de transmisión de la sierra, se desenganche durante la carga o descarga de la hoja. Si esto ocurre, el collar de la hoja no regresará a su posición original, lo que podría impedir la correcta retención de la hoja al insertarla.
DI2501-00073 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-03-20 | : EQUIPOS DE MONITOREO MULTIPARAMÉTRICO INTELLIVUE Y SURESIGNS PHILIPS | FABRICANTES: Philips Medical Systems, Sanmina-SCI Systems Singapore PTE LTD, Philips Medizin Systeme Böblingen GmbH, Philips Goldway (Shenzhen) Industrial Inc., Invivo (A Division of Philips Medical Systems), Philips Medical Systems. / IMPORTADORES: Philips Colombiana S.A.S., Hemato Oncólogos S.A. (para uso propio), Intelnet Médica S.A.S., Kaika S.A.S. | El fabricante informa sobre la posibilidad de que, en determinados monitores de paciente IntelliVue con el módulo IntelliBridge EC10 y el módulo ID EC5, no se genere la alarma al desconectar un ventilador Hamilton del módulo EC10 o de la placa de interfaz IntelliBridge. Nota: Los importadores del registro sanitario informan que ningún dispositivo médico afectado por el Aviso de Seguridad fue distribuido en Colombia, por lo que no se requiere implementar ninguna acción al respecto.
DI2502-00083 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-03-05 | SISTEMA DE CONTROL DE INSTRUMENTOS ENDOSCÓPICOS DA VINCI® E INSTRUMENTOS ENDOSCÓPICOS DE INTUITIVE SURGICAL®, ACCESORIOS Y REPUESTOS. | FABRICANTE: INTUITIVE SURGICAL, INC/ IMPORTADOR: UCIPHARMA S.A | INTUITIVE informa sobre la posible rotura o desgaste del aislamiento en los cables de agarre de los instrumentos quirúrgicos reutilizables con mordazas, utilizados en los sistemas robóticos Da Vinci X y Xi.
DI2502-00084 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-03-05 | INSTRUMENTAL QUIRURGICO AESCULAP® ACCESORIOS Y REPUESTOS | FABRICANTES: B. BRAUN MEDICAL (SUZHOU) CO. LTD; AESCULAP AG.; B. BRAUN MEDICAL INDUSTRIES SDN. BHD.; AESCULAP CHIFA SP. Z O. O.- UL.; SCHOELLY FIBEROPTIC GMBH; AESCULAP AG / IMPORTADOR: BBRAUN MEDICAL S.A. | Aesculap AG informa que las pinzas hemostáticas han sido utilizadas en aplicaciones no previstas en su diseño, como la sujeción de vasos sanguíneos de mayor calibre o la fijación de materiales médicos. Esto ha generado reclamaciones de clientes debido a la rotura del dispositivo durante su uso, causada por este tipo de empleo inadecuado.
DI2502-00086 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-03-05 | IMPLANTE NO ACTIVO, CEMENTO ÓSEO ORTOPÉDICO (NON ACTIVE IMPLANT, ORTHOPAEDIC BONE CEMENT) | FABRICANTES: BIOMET FRANCE SARL, OSARTIS GMBH, EUROPEAN MEDICAL CONTRACT MANUFACTURING (E.M.C.M.) B.V. / IMPORTADOR: SUPLEMEDICOS S.A.S | BIOMET informa que, al montar el cilindro, la varilla de mezcla podría quedar en una posición incorrecta, impidiendo la entrada del monómero líquido durante la preparación. Por esta razón, se actualizarán las instrucciones de uso de ciertas referencias de cementos óseos OPTIPAC. Nota: El importador SUPLEMEDICOS S.A.S informa que estas referencias no han sido importadas ni comercializadas en Colombia, por lo que no es necesario tomar ninguna acción al respecto.
DI2502-00088 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-03-07 | TBS . TBS INSIGHT SOFTWARE - SOFTWARE | FABRICANTE: MED-IMAPS SASU/ IMPORTADORES: SPECIALIZED WORLDWIDE LOGISTICS S.A.S./ SWL S.A.S, GE HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S. ,SUMINISTROS RADIOGRAFICOS S.A.S | El fabricante informa que, en análisis recientes, se ha identificado una variabilidad en el potencial de los cálculos, lo que generalmente resulta en una disminución de la variabilidad. Este efecto puede presentarse en pacientes que experimentan un cambio significativo de peso, lo que podría generar una sobreestimulación del TBS. Nota: El importador SPECIALIZED WORLDWIDE LOGISTICS S.A.S. informa que estas referencias no han sido importadas ni comercializadas en Colombia, por lo que no es necesario tomar ninguna acción al respecto. El importador GE HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S. informa que el fabricante, informa que el problema con el Software TBS iNsight no afecta su funcionamiento con los densitómetros de GE HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S.
DI2502-00089 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-03-05 | VIDEOENDOSCOPIOS PARA EL TRACTO GASTROINTESTINAL INFERIOR / VIDEO PROCESADORES - VIDEO PROCESADORES | 2024DM-0011764-R1 - FABRICANTES: HOYA CORPORATION PENTAX MIYAGI FACTORY; HOYA CORPORATION / IMPORTADOR: TECNOLOGIAS MÉDICAS COLOMBIA S.A.S. 2024DM-0011767-R1 - FABRICANTES: HOYA CORPORATION PENTAX YAMAGATA FACTORY; HOYA CORPORATION; PLEXUS MANUFACTURING SDN. BHD / IMPORTADOR: TECNOLOGIAS MÉDICAS COLOMBIA S.A.S. | El fabricante informa que, en ciertas condiciones, durante procedimientos endoscópicos en los que se utiliza el procesador de vídeo EPK-i8020c junto con un videoendoscopio de la serie i20c, la imagen puede tornarse rojiza u oscura. Además, en algunos casos, se ha reportado la emisión de humo y el sobrecalentamiento de la punta del endoscopio, tanto durante su uso como después de su extracción del paciente
DI2502-00091 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-03-05 | BOMBAS DE JERINGAS | FABRICANTE: SHENZHEN MINDRAY SCIENTIFIC CO., LTD. / IMPORTADORES:MINDRAY MEDICAL COLOMBIA S.A.S.; TECNICA ELECTRO MEDICA S.A.;PROGRAL MEDICAL S.A.S. ; GENERAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S. ; PISA FARMACEUTICA DE COLOMBIA S.A. ; L.A.S. ELECTROMEDICINA S.A.S. | Mindray ha identificado que, en ciertos escenarios, la pantalla de bloqueo de la bomba de jeringa BeneFusion nSP (configurada en modo PCA) puede no ser válida. Este problema se limita a las versiones de software V01.25, V01.26 y V01.27 cuando se utiliza el modo PCA. Nota: los importadores MINDRAY MEDICAL COLOMBIA S.A.S.; TECNICA ELECTRO MEDICA S.A.; PROGRAL MEDICAL S.A.S.; GENERAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S.; PISA FARMACEUTICA DE COLOMBIA S.A. y L.A.S. ELECTROMEDICINA S.A.S informan que estas referencias no han sido importadas ni comercializadas en Colombia, por lo que no es necesario implementar ninguna acción al respecto.
DI2502-00126 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-03-04 | MATRIZ PARA REGENERACIÓN DÉRMICA | SYMATESE / EXEL MEDICAL S.A.S | Suspensión del uso de ciertos lotes de la matriz compuesta NEVELIA debido a un posible defecto en su fabricación, donde ambas láminas de PETG podrían estar en el mismo lado de la matriz, impidiendo su correcta utilización.
DI2502-00130 | ALERTA SANITARIA | 2025-03-07 | SISTEMA DE POLISOMNOGRAFIA ALICE-RESPIRONICS | RESPIRONICS INC - KIMBALL ELECTRONICS INC- JASPER / LA BOUTIQUE DEL CUIDADO RESPIRATORIO S.A.S. - RIESGO DE FRACTURA S.A. (SOLO PARA USO PROPIO) - FUNDACION NEUMOLOGICA COLOMBIANA (SOLO PARA SU PROPIO USO) - SUEÑO Y OXIGENO S.A.S. - INVERSION SUEÑO GLOBAL S.A.S - AIR LIQUIDE COLOMBIA S.A.S. - GERICARE S.A.S. - INNOVA MEDICAL SOLUTION S.A.S - INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A. ( SOLO PARA SU PROPIO USO) - MAPLE RESPIRATORY I.P.S. S.A.S. - MESSER COLOMBIA S.A. - PHILIPS COLOMBIANA S.A.S - ELECTROMEDICA EQUIPOS MEDICOS S.A.S. - OXIMERC EQUIPOS MEDICOS S.A.S - AMANECER MEDICO S.A.S. - GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A. - CRYOGAS S.A - OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA. - OXICOL LTDA | Philips Respironics ha detectado un posible problema en el módulo Nonin SpO2 XPOD con conector ODU (limitado a 100 unidades). Si ocurre la falla, el dispositivo central no reconocerá la conexión con el módulo, impidiendo la visualización de los datos de saturación de oxígeno en la hemoglobina y la frecuencia del pulso, lo que podría afectar su funcionamiento. Nota: Los importadores AIR LIQUIDE COLOMBIA S.A.S., LA BOUTIQUE DEL CUIDADO RESPIRATORIO S.A.S., MESSER COLOMBIA S.A., AMANECER MEDICO S.A.S., MAPLE RESPIRATORY I.P.S. S.A.S. y OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA. - OXICOL LTDA informan que este producto no fue importado al territorio nacional por sus empresas.
DI2502-00132 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-03-25 | MARCAPASOS IMPLANTABLES ST. JUDE MEDICAL | ABBOTT MEDICAL - ST. JUDE MEDICAL CARDIAC RHYTHM MANAGMENT DIVISION - ST. JUDE MEDICAL OPERATIONS - ST. JUDE MEDICAL PUERTO RICO LLC - ABBOTT MEDICAL - ABBOTT MEDICAL / ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA | Abbott ha informado a los médicos sobre un posible fallo en algunos marcapasos Assurity™ y Endurity™, que podría afectar su funcionamiento. El problema se debe a una mezcla incompleta de epoxi durante la fabricación, lo que, con el tiempo, podría permitir la entrada de humedad en el cabezal del generador de pulsos. Esto podría afectar la funcionalidad del dispositivo. Detalles del problema: * Los dispositivos afectados fueron fabricados entre agosto de 2019 y junio de 2020. * El equipo de fabricación responsable ya no está en uso. * No hay dispositivos afectados disponibles para implante. Impacto en los pacientes: * No se han reportado daños permanentes en los pacientes debido a este problema. * La tasa de fallos observada en el monitoreo posterior a la comercialización es del 0,18%. * El promedio de tiempo de uso antes del fallo es de 3,8 años (con una desviación estándar de 0,6 años).
DI2502-00133 | ALERTA SANITARIA | 2025-03-07 | VIDEOENDOSCOPIOS GASTROINTESTINALES - EVIS EXERA III, OPTERA OLYMPUS. PARTES, ACCESORIOS Y REPUESTOS | OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORPORATION / LM INSTRUMENTS S.A. | El fabricante ha publicado nuevas instrucciones de reprocesamiento validadas para el videogastroscopio Olympus GIF-1TH190, que incluyen tiempos revisados de secado de canales antes de la esterilización con óxido de etileno o del almacenamiento posterior a la desinfección. El GIF-1TH190 está indicado para su uso en el tubo digestivo superior, incluyendo esófago, estómago y duodeno. Nota: El importador LM Instruments SA ha implementado las acciones correctivas necesarias para el cierre del caso.
DI2503-00168 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-03-25 | ALINITY HQ ANALYZER-ANALIZADOR HEMATOLÓGICO MULTIPARAMÉTRICO AUTOMATIZADO | ABBOTT LABORATORIES / ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A.S. | Abbott ha identificado tres posibles fallos en el software del sistema Alinity m: 1. Error en la identificación de tubos: Si las etiquetas o marcas están demasiado cerca de la parte superior de los tubos, la cámara de entrada de muestras podría confundir los tubos primarios con tubos secundarios. Esto podría generar errores al aspirar las muestras debido a la aplicación incorrecta de los parámetros de aspiración. 2. Fallo en las unidades de reacción: Durante el procesamiento, las unidades de reacción integradas (IRU) podrían apilarse de manera incorrecta si una de ellas se ha movido de su posición antes de que el procesador de muestras se inicie. 3. Error en la gestión de ID de muestras: Si el usuario crea manualmente una solicitud con un identificador de muestra que supere los 20 caracteres permitidos (según el Manual de Operaciones) e intenta ingresarla repetidamente en el sistema, este podría no registrar la fecha de caducidad de los reactivos, calibradores, controles y especímenes.
DI2503-00176 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-03-26 | EQUIPOS DE CONTRAPULSACION, ACCESORIOS Y REPUESTOS | DATASCOPE CORP / GETINGE COLOMBIA S.A.S. - G. BARCO S.A. | Getinge ha iniciado una corrección voluntaria del Doppler ultrasónico suministrado con los dispositivos Cardiosave Hybrid Intra-Aortic Balloon Pump (IABP). Se ha identificado que los Dopplers distribuidos en los países afectados incluyen instrucciones de uso (IFU) que no han sido traducidas al idioma local. Hasta la fecha, no se han reportado eventos o incidentes adversos relacionados con este problema.
DR2502-00128 | ALERTA SANITARIA | 2025-03-04 | PANTHER SYSTEMS - ANALIZADOR PRUEBAS MOLECULARES | HOLOGIC, INC / ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS | Hologic informa el retiro voluntario de las bandejas de tubos Panther Fusion debido a la identificación de un riesgo mínimo de fuga en el lote 874931. En caso de presentarse este problema, el impacto más probable sería la obtención de una muestra no válida. Nota: ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS informa que el dispositivo médico y/o equipo biomédico, el modelo, serie y/o lote objeto del reporte NO fue importado y comercializado en el territorio colombiano.
DR2502-00129 | ALERTA SANITARIA | 2025-03-05 | LENTES INTRAOCULARES | FABRICANTES: CARL ZEISS MEDITEC GUANGZHOU LTD; CARL ZEISS MEDITEC AG;CARL ZEISS MEDITEC SAS / IMPORTADOR: KAIKA SAS | CARL ZEISS informa que se identificó que en la etiqueta secundaria contenían datos de dioptrías incorrectos para la esfera y el cilindro. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la etiqueta principal del frasco o bandeja de la lente contiene los datos correctos para las dioptrías de la esfera y el cilindro. Nota: El importador informa que estas referencias no han sido importadas ni comercializadas en Colombia, por lo que no es necesario tomar ninguna acción al respecto.
DR2502-00131 | ALERTA SANITARIA | 2025-03-07 | DISPOSITIVO DE EMBOLIZACIÓN PIPELINE EV3 / STENT VASCULAR-INTRACRANEAL | MICROTHERAPEUTICS, INC. DBA EV3 NEUROVASCULAR / MEDTRONIC COLOMBIA S.A. | Medtronic ha identificado un error en el etiquetado de algunos dispositivos Pipeline Shield, donde la etiqueta de la bolsa no coincide con la etiqueta de la caja de cartón. Nota: El importador Medtronic informa que este reporte no aplica para Colombia, ya que el producto no ha sido importado al territorio nacional
DR2502-00136 | ALERTA SANITARIA | 2025-03-07 | AGUJA ESPINAL Y EPIDURAL - AGUJAS DE ANESTESIA | BECTON DICKINSON | Becton Dickinson ha iniciado el retiro voluntario de este dispositivo médico en Perú, debido a la no renovación del Registro Sanitario DM15739E por parte de la autoridad reguladora de este país, DIGEMID, cuya cancelación se hizo efectiva el 27 de noviembre de 2024. Esta medida no afecta a Colombia, donde el registro sanitario del producto sigue vigente y sin novedad.
DR2502-00137 | ALERTA SANITARIA | 2025-03-25 | TUBING SETS / CUSTOM TUBING PACKS WITH BIOLINE COATING | MAQUET CARDIOPULMONARY MEDIKAL TEKNIK SAN. TIC. LTD. STI - MAQUET CARDIOPULMONARY GMBH - MAQUET CARDIOPULMONARY GMBH / GETINGE COLOMBIA S.A.S. - GENERAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S | Maquet Cardiopulmonary GmbH (MCP) ha identificado que algunos conectores con un revestimiento incorrecto fueron instalados en ciertos Custom Tubing Packs (CTP). Por este motivo, Maquet Cardiopulmonary GmbH (MCP) informa a los usuarios sobre el retiro de estos dispositivos, ya que se detectó la instalación de un conector con revestimiento BIOLINE en un CTP con revestimiento SOFTLINE. Es importante resaltar que los productos afectados por esta retirada no fueron importados ni comercializados en Colombia. Además, hasta la fecha, no se han reportado daños a pacientes, lesiones graves o fallecimientos relacionados con esta situación. Nota: El importador Getinge Colombia SAS informa que no se importó este producto al país.
DR2502-00138 | ALERTA SANITARIA | 2025-03-07 | MICROCATÉTER NEURO Y PERIFÉRICO IVASCULAR INDEEP/MICROCATÉTER NEURO Y PERIFÉRICO | LIFE VASCULAR DEVICES BIOTECH S.L. - IVASCULAR COLOMBIA S.A.S | El fabricante MACOPHARMA ha informado sobre una incidencia en su producto, relacionada con la ausencia de varios tapones en la bolsa de recolección de glóbulos rojos no leucorreducidos (CV1459) en ciertos lotes de referencia LQT, fabricados en una de sus plantas de producción. La falta de estos tapones puede provocar fugas detectables durante la separación de los componentes sanguíneos en la prensa. Este defecto se debe a un error humano esporádico ocurrido durante el ensamblaje del dispositivo. Aunque no se han reportado incidentes en Latinoamérica ni en Colombia, el fabricante ha decidido emitir esta notificación para facilitar la detección temprana de la falla y prevenir posibles inconvenientes.
DR2502-00146 | ALERTA SANITARIA | 2025-03-25 | ESFIGMOMANÓMETROS | WELCH ALLYN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V. - WELCH ALLYN INC / WELCH ALLYN COLOMBIA LTDA - ALLERS S.A.S - V.H.F LTDA - TECNICA ELECTRO MEDICA S.A. - IMCOLMEDICA S.A. - A.T. MEDICAS S.A. | Se ha identificado que los kits de manguitos de presión arterial reutilizables FlexiPort y los manguitos de presión arterial reutilizables de dos piezas (varios códigos de producto) incluyen en sus instrucciones de uso (IFU) una banda de goma hecha de látex de caucho natural, mientras que la etiqueta de los manguitos indica: "no fabricado con látex de caucho natural"
DR2502-00151 | ALERTA SANITARIA | 2025-03-07 | INSTRUMENTOS ESTÉRILES PARA CIRUGÍA DE EXTREMIDADES Y ARTICULACIONES | J-PAC, LLC - LAVELLE MACHINE & TOOL INC - PARAGON MEDICAL INC. - MEDOS INTERNACIONAL SARL - NEW DEANTRONICS TAIWAN LTD - CLASSIC WIRE CUT CO., INC. - ETHICON, INC - GAUTHIER BIOMEDICAL INC - DEPUY (IRELAND) - DEPUY ORTHOPAEDICS INC - DEPUY IRELAND UC - MEDOS SARL - ONYX MEDICAL, LLC - T.A.G. MEDICAL PRODUCTS CORPORATION LTD - TEGRA MEDICAL / JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S | El producto está siendo retirado del mercado debido a la ausencia de una guía en el componente del cargador del injerto. Esta guía es un elemento esencial para trasplantar correctamente el injerto desde la cuchilla hasta el sitio del defecto.
DR2503-00157 | ALERTA SANITARIA | 2025-03-25 | TUBOS DE TRAQUEOSTOMIA Y ACCESORIOS SHILEY | COVIDIEN - MALLINCKRODT MEDICAL / MEDTRONIC COLOMBIA S.A | Medtronic ha decidido retirar voluntariamente del mercado un lote de tubos de traqueostomía flexibles para adultos Shiley™ con cánula interna reutilizable y manguito TaperGuard™. Esta medida se toma tras recibir y confirmar reportes de clientes que informaron que la brida (parte que fija el tubo al cuello del paciente) se desprendió de la cánula externa en cuatro dispositivos. Este problema puede generar: • Insuficiencia respiratoria • Riesgo de aspiración • Daño en los tejidos • Retrasos en el tratamiento médico
DR2503-00166 | ALERTA SANITARIA | 2025-03-25 | VASCULAR GRAFTS/INJERTOS VASCULARES | BECTON DICKINSON | BD ha iniciado un retiro de producto tras detectar que algunos dispositivos no contienen el material de refuerzo en espiral removible (perlas), el cual debería estar presente para garantizar su correcto funcionamiento. Nota: El importador Becton Dickinson Colombia LTDA informa que este producto no se importo al país.
DR2503-00167 | ALERTA SANITARIA | 2025-03-25 | INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO - INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO REUTILIZABLE - STORZ, ROBI | KARL STORZ SE & CO. KG / BIOTRONITECH COLOMBIA S.A.S | Se ha detectado un posible problema de esterilidad en algunas instalaciones de Coloplast, afectando ciertos productos de la empresa. Los catéteres urodinámicos de la Línea Desechable (REF: AH2108, AH2309, AH24M9) y la Línea Reutilizable (REF: AH5xxx) están diseñados para su uso en estudios urodinámicos. El problema fue identificado durante pruebas de control de calidad y está relacionado con un defecto en el embalaje de los dispositivos. Este defecto no es fácilmente visible para los usuarios, lo que podría representar un riesgo de contaminación.
DR2503-00175 | ALERTA SANITARIA | 2025-03-26 | ENDOSCOPIC VESSEL HARVESTING SYSTEM/ SISTEMA ENDOSCOPICO PARA OBTENCIÓN DE TEJIDO VASCULAR VASOVIEW | GETINGE COLOMBIA S.A.S. | Getinge ha iniciado el retiro del dispositivo médico VH-3010, una fuente de alimentación utilizada para suministrar energía a la herramienta de extracción del sistema de extracción endoscópica (EVH) Vasoview Hemopro 2. Esta acción se debe al uso de una resistencia incorrecta durante el proceso de fabricación. Hasta la fecha, no se han reportado incidentes ni daños a pacientes asociados con este Bogotá, 26 marzo 2025 problema. Nota: El importador Getinge Colombia SAS informa que no ha importado el producto afectado al país.
DR2503-00178 | ALERTA SANITARIA | 2025-03-26 | SISTEMA NEUROESTIMULADOR IMPLANTABLE | ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA | Para el sistema Abbott Proclaim SCS, la Administración Australiana de Productos Terapéuticos (TGA) ha impuesto condiciones y solicitado modificaciones en el etiquetado y las Instrucciones de Uso (IFU), debido al incumplimiento de los Principios Esenciales, un requisito establecido en la Bogotá, 26 marzo 2025 lista de verificación de la regulación australiana. Este incumplimiento fue identificado por la TGA como parte de una revisión posterior a la comercialización de todos los implantes de médula espinal fabricados por empresas incluidas en el Registro Australiano de Productos Terapéuticos (ARTG). Esta acción de campo también afecta los siguientes modelos, además de los previamente mencionados: 3662 y 3663. Nota: El importador ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA. informa que no ha importado el producto afectado al país.
DR2503-00179 | ALERTA SANITARIA | 2025-03-26 | CATETER DE INSERCIÓN PERIFERICA | BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA | BD ha identificado un aumento en la incidencia de fugas por fatiga en los catéteres 4Fr SingleLumen PowerPICC (SOLO y Non-SOLO) en determinadas zonas geográficas. Estas fugas se presentan principalmente como fracturas transversales o circunferenciales en el cuerpo del catéter.