## DIC 2025
NUMERO DE IDENTIFICACION INTERNA DEL REPORTE | FECHA DOCUMENTO (ALERTA- INFORME DE SEGURIDAD)-(DD/MM/AAAA) | PRINCIPIO ACTIVO - DISPOSITIVO MÉDICO-REACTIVO | DESCRIPCIÓN
DA2510-00719 | 2025-11-30 | BOMBA MINIMED 780G: CAJA DE CARTÓN X 01 UNIDAD, CAJA DE CARTÓN X 01 KIT QUE CONTIENE UNA BOMBA Y ACCESORIOS (CLIP, PROTECTOR, ADAPTADOR AZUL, PACK DE 2 BATERÍAS, ABRAZADERA DE TUBO, TAPA DEL PORTAPILAS) | Medtronic ha identificado dos inconvenientes en el software CareLink Clinic: • En el panel de control (también conocido como ProWeb), se mostraban datos incorrectos. Las Bogotá, 30 noviembre 2025 pruebas internas evidenciaron que, al cambiar la visualización del gráfico de 14 a 30 días, este podía mostrar simultáneamente patrones hipoglucémicos correspondientes a ambos intervalos, cuando únicamente debía mostrar los de 30 días. • El segundo inconveniente ocurría cuando el usuario regresaba a la pestaña Panel de control del paciente desde otra pestaña del sistema y seleccionaba la vista de 30 días en el gráfico de resumen de glucosa del sensor. En este caso, el gráfico indicaba estar en la vista de 30 días, pero mostraba incorrectamente los datos correspondientes al intervalo de 14 días. Por este motivo, Medtronic emitió un aviso de seguridad dirigido a todos los usuarios que ingresaron al software entre el 11 de septiembre y el 4 de octubre de 2025, dado que el producto afectado es una herramienta en línea. Aunque el inconveniente fue corregido en la versión 4.2C del software, se requiere seguir las recomendaciones adicionales indicadas en la carta de notificación a profesionales de la salud.
DA2510-00723 | 2025-11-30 | EQUIPOS DE RAYOS X PARA RADIOLOGÍA Y FLUOROSCOPIA, ACCESORIOS Y REPUESTOS GENERAL ELECTRIC - EQUIPOS DE RAYOS X PARA RADIOLOGÍA Y FLUOROSCOPIA | Se identificó que los contactos de los contactores electromagnéticos ubicados dentro del gabinete del generador de alto voltaje de rayos X estaban soldados, lo que podría permitir que la corriente continúe fluyendo hacia el circuito de alimentación incluso cuando el dispositivo esté apagado. Como consecuencia, no se puede descartar el sobrecalentamiento del circuito y el daño de las partes circundantes, lo que podría generar humo. Aunque el circuito llegara a sobrecalentarse, el daño no se propagará, ya que tanto el circuito como sus componentes periféricos están fabricados con materiales retardantes de llama y protegidos por un gabinete metálico. Sin embargo, no se puede descartar la posibilidad de que se produzca humo en la sala de máquinas y se active la alarma contra incendios.
DI2510-00721 | 2025-11-30 | SENTINEL, CATALYST Y ACCESORIOS / DISPOSITIVO DE POSICIONAMIENTO DEL PACIENTE, DIAGNÓSTICO POR IMAGEN/RADIOTERAPIA, LÁSER | El fabricante detectó un posible problema que afecta el modo cSRS de los sistemas Catalyst+ HD y Catalyst HD. El inconveniente consiste en que no se puede garantizar la precisión indicada del sistema Catalyst para los tratamientos de radiocirugía estereotáctica (SRS) en todos los ángulos de la Antecedentes Acciones tomadas por el Invima Información para profesionales de la salud Información para IPSs y EAPBs Información para establecimientos mesa y configuraciones del sistema. En algunos casos, el sistema podría indicar que el paciente está correctamente posicionado en el isocentro, aunque en realidad se encuentre fuera de la tolerancia establecida. En el peor de los casos, esta situación podría ocasionar una administración incorrecta de la dosis, la cual solo se presenta cuando el modo cSRS se utiliza en combinación con el módulo cMotion y el paciente está mal posicionado o se desplaza durante la administración del tratamiento. El inconveniente es más evidente en posiciones de mesa no coplanares
DI2510-00724 | 2025-11-30 | EQUIPOS DE CONTRAPULSACIÓN, ACCESORIOS Y REPUESTOS | Datascope identificó que la batería interna de litio de la NVRAM (Memoria de Acceso Aleatorio No Volátil) del sistema Cardiosave tiene una vida útil inferior a la del dispositivo. Como consecuencia, si la batería interna pierde su carga mientras el dispositivo está apagado, el Cardiosave no podrá acceder a la información almacenada en el circuito integrado durante la secuencia de encendido. Sin estos datos, el sistema no se encenderá
DI2510-00725 | 2025-11-30 | EQUIPOS DE CONTRAPULSACIÓN, ACCESORIOS Y REPUESTOS | atascope informa que, durante una prueba de desarrollo de ingeniería, se detectó que las normas de transporte médico referenciadas en el Manual de Usuario no coincidían con las citadas en los informes de los estudios de verificación.
DI2510-00726 | 2025-11-30 | EQUIPOS DE CONTRAPULSACIÓN, ACCESORIOS Y REPUESTOS | Datascope informó que, durante una investigación, se detectó una inconsistencia en la documentación del sistema Cardiosave, relacionada con los tiempos de funcionamiento especificados para las baterías nuevas.
DI2510-00736 | 2025-11-30 | SISTEMA ARCO EN C PARA CIRUGÍA PHILIPS / SISTEMA ARCO EN C PARA CIRUGÍA | Philips identificó que, durante las actividades de mantenimiento, pueden aplicarse fuerzas de flexión excesivas al conector del cable Ethernet, el cual transmite los datos de imagen desde el detector al sistema. Esto podría causar que el cable se desprenda del alivio de tensión del conector, provocando desconexiones intermitentes entre los cables internos y los pines del Antecedentes Acciones tomadas por el Invima Información para profesionales de la salud Información para IPSs y EAPBs Información para establecimientos conector. Si alguno de los pines del conector pierde la conexión, la imagen de rayos X en vivo dejará de mostrarse y aparecerá en la interfaz de usuario el mensaje de error 393: ""Error de Doselink - Rayos X interrumpidos"". En algunos casos, reiniciar el soporte del arco en C puede resolver temporalmente el problema.
DI2510-00737 | 2025-11-30 | DIAGNOSTIC ULTRASOUND SYSTEM / SISTEMA DE ULTRASONIDO | Philips identificó que el sistema Lumify es incompatible con los dispositivos Apple que cuentan con conector USB-C y ejecutan iOS 18. Esta incompatibilidad provoca una falla al realizar imágenes en vivo, lo que podría requerir repetir o reprogramar el procedimiento
DR2510-00720 | 2025-11-30 | PARCHE PERICÁRDICO SJM™ CON TECNOLOGÍA ENCAP™ - PARCHES DE PERICARDIO BOVINO | El fabricante está realizando el retiro voluntario de un lote específico del parche pericárdico SJM, tras identificar una desviación en uno de los pasos del control de calidad en proceso. Esta desviación se limitó a un único lote de dispositivos distribuidos. Es posible que el lote afectado no cumpla con la especificación requerida de resistencia a la Bogotá, 30 noviembre 2025 tracción, y el usuario no puede detectar un posible cambio en dicha resistencia durante la operación
DI2511-00753 | 2025-11-30 | : AUTOMATED DIGITAL CELL MORPHOLOGY ANALYZER DI-60-ANALIZADOR DE MORFOLOGÍA CELULAR | Se descubrió que, en algunos casos, cuando una lámina tiene un código de barras ilegible, existe el riesgo de que el lector de código de barras lea accidentalmente el código de barras de la lámina procesada anteriormente, lo que puede resultar en una atribución errónea de los resultados diagnósticos. La condición para que ocurra el problema es que una lámina con un código de barras ilegible se procese después de una lámina con un código de barras legible en un DI-60 con un lector de códigos de barras Honeywell Vuquest o Jadak FM-5. En este caso, existe el riesgo de que el lector de código de barras lea, en su lugar, el código de barras de la lámina ubicada en la posición de retorno del transportador, y así atribuya los resultados de la lámina en la posición entrante a la lámina en la posición de retorno. Si el profesional de la salud que realiza la revisión no está atento, esto tiene el potencial de conducir a un diagnóstico erróneo. Es menos probable que el problema ocurra cuando se utilizan códigos de barras estándar de Sysmex, en los cuales el código de barras es más pequeño y está ubicado a la izquierda.
DR2511-00755 | 2025-11-30 | STENT URETERAL - URETERAL STENT | Becton Dickinson informó que la etiqueta de los stents ureterales Inlay Optima™ del sobre podría no coincidir con el producto dentro del envase, situación identificada a raíz de quejas de clientes. Nota: El importador Becton Dickinson Colombia LTDA informa que no importaron a Colombia las series de los dispositivos afectados por esta situación
DI2511-00786 | 2025-11-30 | SISTEMA DE MESA QUIRÚRGICA - ACCESORIOS Y REPUESTOS | Los nuevos LED del módulo óptico y del soporte de contacto pueden causar señales interferentes (ángulo de haz más amplio) entre las columnas de la mesa de quirófano y las plataformas de la mesa de quirófano. Nota: El importador Getinge Colombia SAS informa que no importaron a Colombia las series de los dispositivos afectados por esta situación.
DI2511-00756 | 2025-11-30 | SISTEMAS DE ULTRASONIDO | GE HealthCare ha tenido conocimiento de que las instrucciones de uso incluidas en la guía del usuario y en el manual de servicio no indican adecuadamente los intervalos necesarios de sustitución de la batería, los procedimientos de manipulación al final de su vida útil ni las precauciones generales de seguridad de las baterías. Esta falta de orientación podría provocar un retraso en la sustitución de las baterías, una manipulación inadecuada o el uso continuado de baterías degradadas, lo que aumentaría el riesgo de un mal funcionamiento del sistema o, en casos excepcionales, de humo o incendio
DI2511-00769 | 2025-11-30 | INFUSORES/ DISPOSITIVOS DE INFUSIÓN AMBULATORIA Y MÓDULOS DE CONTROL DE PACIENTE | La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA, Ministerio de Salud del Reino Unido) recibió reclamaciones relacionadas con partículas incrustadas en bombas de infusión elastoméricas, debido a esto solicitó a Baxter de Reino Unido que se envíe una carta proactiva a los pacientes indicando que las partículas incorporadas no representan un riesgo directo y ofreciendo un reemplazo si el cliente lo solicita con partículas incrustadas en bombas de infusión elastoméricas. Todos los lotes fueron liberados en cumplimiento con sus criterios de aceptabilidad para partículas incrustadas. Esta motificación es una solicitud explicita del Ministerio de Reino Unido. A la fecha de esta publicación, el importador informa que en Colombia no se han presentado incidentes o eventos adversos con estos productos, ya que los dispositivos elastoméricos incorporan un filtro de 5 micras en su interior para evitar que las partículas presentes en el dispositivo salgan de él y se desplacen. Este filtro está diseñado para bloquear tanto las partículas visibles como las subvisibles, hasta un tamaño de 5 micras y por tanto no hay riesgo directo a paciente.
DR2511-00766 | 2025-11-30 | VENTILADORES DE CUIDADOS INTENSIVOS EVITA DRÄGER | El fabricante informó a Draeger Colombia S.A respecto a un riesgo de desgarro en las tubuladuras de los soportes de catéter ErgoStar, lo que podría generar fugas durante su uso. Como medida de seguridad, se recomienda no utilizar ninguna unidad ErgoStar que aún se encuentre en inventario. El fabricante ha indicado que el producto alternativo MP01850 ErgoStar CM 50 puede emplearse como reemplazo seguro y adecuado
DR2511-00767 | 2025-11-30 | : MÁQUINA DE ANESTESIA PRIMUS DRAGER | Dräger ha identificado que uno de los componentes utilizados (M35054 Vapor 2000) no fue suministrado conforme a las especificaciones establecidas por el proveedo Durante la verificación, se detectaron impurezas en un lote de producción, derivadas del proceso de fabricación realizado en las instalaciones del proveedor
DA2511-00760 | 2025-12-10 | RADIOLOGY PICTURE ARCHIVING AND COMMUNICATION SYSTEMS APPLICATION SOFTWARE | HealthCare ha tenido conocimiento de que es posible que la pestaña Patient History (Historial del paciente) del software ecográfico ViewPoint 6 versiones 6.15.3 y 6.15.4 no incluya la información completa del historial médico del paciente. Bogotá, 10 diciembre 2025 Si la información no es completa y se confía en ella para la toma de decisiones médicas, puede dar lugar a errores de medicación, planes de tratamiento subóptimos o intervenciones innecesarias
DI2511-00804 | 2025-12-24 | ACELERADOR LINEAL ELEKTA, ACCESORIOS Y REPUESTOS | Se ha informado un crimpado deficiente en la conexión a tierra de la varilla de descarga del modulador. Elekta identificó un problema de seguridad asociado a este componente, dado que el proveedor realizó el crimpado de manera invertida, es decir, desde la parte posterior hacia la frontal de la herramienta destinada para dicho proceso. El inconveniente fue detectado durante la producción, cuando se evidenció que el cable de tierra (desconectado por motivos de seguridad) podía separarse con facilidad de la varilla, lo que podría generar implicaciones para la seguridad del sistema. Si bien no todas las piezas con crimpado invertido presentan separación fácil, se identificó existencias de componentes con esta condición.
DI2511-00795 | 2025-12-24 | ALINITY C - ALINITY C PROCESSING MODULE | Abbott ha identificado cuatro (4) posibles incidencias asociadas a las versiones 3.6.1 e inferiores del software del sistema Alinity ci-series, las cuales podrían afectar el desempeño del módulo de procesamiento Alinity C y la confiabilidad de los resultados analíticos: 1. Ciclo de lavado inadecuado Un ciclo de lavado insuficiente puede ocasionar la acumulación de sales en el conjunto del calentador de inducción, lo que puede reducir el rendimiento del lavado del brazo de pipeteo de muestras y aumentar el riesgo de arrastre de muestra residual. 2. Variaciones en las Unidades Relativas de Luz (URL) Se pueden presentar pequeñas variaciones en los valores de URL cuando la lectura de una muestra coincide con la carga de otra cubeta de reacción. Esta situación se produce debido a que la carga de la cubeta puede desplazar el disco de la vía de procesamiento, alterando la alineación de la cubeta de reacción en el sistema óptico y afectando las mediciones de URL. 3. Tiempo insuficiente de homogenización del reactivo Al cargar un cartucho de reactivos nuevo, este se mezcla antes del muestreo. Aunque el muestreo debería realizarse después de 300 segundos, puede ocurrir a los 200 segundos, lo que podría reducir la homogeneidad del reactivo y afectar la adecuada interacción muestra-reactivo. 4. Restricción del movimiento del brazo de pipeteo sin generación de alerta En el módulo de procesamiento Alinity C puede presentarse una restricción en el movimiento de la sonda del brazo de pipeteo R1 o R2 sin que se generen los códigos de mensaje esperados: En este escenario, la sonda del brazo de pipeteo R1 o R2 puede doblarse debido al contacto, el sistema continuará con el procesamiento y el usuario podría no detectar la situación, generando un riesgo operativo.- 5744: Movimiento del brazo de pipeteo R1 (0) restringido en la posición (1).- 5745: Movimiento del brazo de pipeteo R2 (0) restringido en la posición (1). En este escenario, la sonda del brazo de pipeteo R1 o R2 puede doblarse debido al contacto, el sistema continuará con el procesamiento y el usuario podría no detectar la situación, generando un riesgo operativo
DI2511-00794 | 2025-12-24 | ALINITY I PROCESSING MODULE | Abbott ha identificado cuatro (4) posibles incidencias asociadas a las versiones 3.6.1 y anteriores del software del sistema Alinity ci-series, que podrían afectar el desempeño del equipo y la confiabilidad de los resultados analíticos: 1. Ciclo de lavado inadecuado Un ciclo de lavado insuficiente puede ocasionar la acumulación de sales en el conjunto del calentador de inducción, lo que reduce el rendimiento del lavado del brazo de pipeteo de muestras y aumenta el riesgo de arrastre de muestra residual. 2. Variaciones en las Unidades Relativas de Luz (URL) Se pueden presentar pequeñas variaciones en los valores de URL cuando la lectura de una muestra coincide con la carga de otra cubeta de reacción. Esto ocurre porque el proceso de carga puede desplazar el disco de la vía de procesamiento, alterando la alineación de la cubeta en el sistema óptico y afectando la medición. 3. Tiempo insuficiente de homogenización del reactivo Al cargar un cartucho de reactivos nuevo, este se mezcla antes del muestreo. Aunque el muestreo debería realizarse tras 300 segundos, puede ocurrir a los 200 segundos, lo que podría reducir la homogeneidad del reactivo y afectar la interacción muestra-reactivo. 4. Restricción del movimiento del brazo de pipeteo sin alerta del sistema En el módulo de procesamiento Alinity c puede producirse una restricción del movimiento de la sonda del brazo de pipeteo R1 o R2 sin que se generen los códigos de error esperados (5744 y 5745). En esta situación, la sonda puede doblarse por contacto, el sistema continuará el procesamiento y el usuario podría no detectar la anomalía, con el consecuente riesgo operativo.
DA2511-00803 | 2025-12-24 | SURESCAN MRI IMPLANTABLE NEUROSTIMULATION SYSTEM / SISTEMA DE NEUROESTIMULACIÓN IMPLANTABLE | Medtronic ha identificado dos informes (con una tasa de ocurrencia del 0,003 %) en los que el mensaje de “Reinicio de dispositivo”, mostrado en la aplicación CP (Programador Clínico) del modelo A71100, no pudo ser borrado. Este inconveniente puede presentarse en versiones de software anteriores a la 1.0.4489.
DA2511-00798 | 2025-12-24 | CATÉTERES INTRODUCTORES COOK MEDICAL | El fabricante Cook Medical informó que “se identificó que los productos incluidos en los lotes afectados podrían haber sido fabricados fuera de especificación”. De acuerdo con la notificación, los dispositivos comprometidos presentan la posibilidad de haber sido cortados con una longitud incorrecta, no haber sido recortados adecuadamente y de no haber pasado por una inspección conforme al procedimiento establecido. La situación fue detectada internamente durante la revisión del proceso de fabricación, en la cual se evidenció una desviación por parte de los operarios frente al procedimiento establecido por la compañía.
DR2511-00773 | 2025-12-24 | SMARTDRIVE WHEELCHAIR POWER ASSIST - SMARTDRIVE SISTEMA DE PROPULSIÓN PARA SILLAS DE RUEDAS | El dispositivo médico presenta múltiples fallas operativas, entre ellas episodios de conducción continua y movimientos involuntarios. Estas anomalías afectan la estabilidad y el control del equipo, comprometen su funcionamiento seguro y pueden generar un riesgo significativo para la salud del paciente. El fabricante identificó, mediante investigaciones de mercado, fallas asociadas al diseño del componente Dial Speed Control:- Deficiencias en el diseño interno del componente, que podrían afectar su precisión y estabilidad.- Ensamblaje inadecuado o tolerancias de fabricación que generan variaciones en el desempeño del dial.- Falta de validación suficiente durante las pruebas de diseño, lo que permitió que el problema se manifestara durante el uso clínico.- Alteraciones involuntarias en su funcionamiento durante el uso.- Posible riesgo para la seguridad del paciente debido a un control inestable o impredecible del dispositivo. Nota: El retiro aplica únicamente para el componente Dial Speed Control.
DR2511-00790 | 2025-12-24 | SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN Y ACCESORIOS - DISPOSITIVO/KIT DE MONITOREO DE PRESIÓN Y ACCESORIOS | El fabricante confirmó que la separación entre el tubo de irrigación y el acople de entrada al transductor se debe al uso insuficiente de solución adhesiva en la unión, lo que genera un acoplamiento débil. Como consecuencia, la conexión entre el transductor y la vía de irrigación puede separarse durante el uso del dispositivo.
DR2511-00802 | 2025-12-24 | ENDO GIA REINFORCED RELOAD WITH TRI- STAPLE GRAPADORA Y RECARGA REFORZADA CON TECNOLOGIA TRI- STAPLE | Medtronic ha identificado un problema interno de fabricación en el proceso de prensado del tubo de cubierta de la recarga de grapado de diámetro pequeño, lo cual puede ocasionar que algunas unidades se produzcan con la prensa deformada. La presión aplicada al tubo de la cubierta externa es esencial para generar la sujeción por interferencia necesaria entre los componentes internos del eje de la recarga, permitiendo una adecuada transferencia de fuerza para accionar la grapadora y mantener la correcta orientación de la mordaza durante el disparo. Cuando el tubo de cubierta presenta una prensa deformada, los componentes internos pueden desplazarse durante el disparo, lo que podría generar un movimiento incontrolado del dispositivo. Medtronic solicitará a los destinatarios la devolución de todo el producto afectado que se encuentre en su inventario.
DR2512-00825 | 2025-12-24 | SISTEMA DE IMPLANTES DENTALES ACCESORIOS PROTÉSICOS E INSTRUMENTAL ASOCIADO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN - SIN | S.I.N. identificó que los lotes X070506919, X050494993 y X050494995 del implante Strong SW CM, código3585, se fabricaron con un perfil de rosca diferente al perfil de rosca estándar de esta línea. Por este motivo, durante la instalación, es posible que el implante no alcance la estabilidad primaria necesaria, lo que puede comprometer la calidad y el rendimiento del producto.
DR2512-00817 | 2025-12-24 | Sistema De Stent Autoexpandible Venoso | Medtronic ha identificado que un pequeño subconjunto de lotes de stents Abre podría contener dispositivos cuyo diámetro potencial es menor al esperado, debido a una variación en las propiedades del material de nitinol. Por lo tanto, Medtronic está retirando voluntariamente del mercado lotes específicos del sistema de stent venoso autoexpandible Abre™, en adelante denominado Abre. Después de una exhaustiva investigación interna, Medtronic concluyó que este problema no afecta a otros lotes.
DI2512-00819 | 2025-12-24 | PRISMAFLEX ST Y TPE / HEMODIALIZADOR / FILTRO (CONJUNTO PARA TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUA) | Se ha identificado que la cámara de desaireación de los sets Prismaflex puede presentar sujeción insuficiente a su soporte, resultando en pérdidas de conexión y alarmas en el equipo Prismaflex. Este problema no impide el uso de los sets y se enfatiza que los sets de Prismaflex permanecieron intactos y las cámaras no se separaron de ningún otro componente del set. Adicionalmente, que el equipo Prismaflex opera de manera segura y eficaz ya que el origen del problema reside exclusivamente en las dimensiones del set Prismaflex.
DI2512-00818 | 2025-12-24 | INSTRUMENTAL QUIRURGICO AESCULAP® ACCESORIOS Y REPUESTOS | Aesculap AG ha identificado una desviación en la tolerancia de longitud del eje largo de los trocares MINOP afectados. Cuando se combinan con los correspondientes neuroendoscopios, esta desviación puede restringir el campo de visión quirúrgico.
DI2512-00820 | 2025-12-24 | SET OXIRIS / HEMOFILTRO | Se ha identificado que la cámara de desaireación de los sets Oxiris puede presentar sujeción insuficiente a su soporte, resultando en pérdidas de conexión y alarmas en él equipo Prismaflex. Este problema no impide el uso de los sets y se enfatiza que los sets de Oxiris permanecieron intactos y las cámaras no se separaron de ningún otro componente del set. Adicionalmente, que el equipo Prismaflex opera de manera segura y eficaz ya que el origen del problema reside exclusivamente en las dimensiones del set Oxiris.
DI2512-00824 | 2025-12-24 | SISTEMA DE RAYOS X CARDIOVASCULAR ALLURA XPER PHILIPS / SISTEMA DE RAYOS X CARDIOVASCULAR | Philips ha identificado problemas de software que afectan a los sistemas Azurion R3.0 que pueden ocasionar posible pérdida de funcionalidad de imagen (rayos X), pérdida de movimiento motorizado, aparición de contenido de imagen incorrecto y/o pérdida de datos.
DI2512-00831 | 2025-12-24 | ANALIZADOR COBAS PRO SYSTEM | Hemos recibido reclamaciones que identifican un problema en el que se había producido un deterioro prematuro de las mangueras de las unidades de lavado de las cubetas de reacción de la unidad analítica de cobas c 703. Una investigación de las operaciones de lavado de la manguera de la unidad de lavado de las celdas de reacción reveló la aparición de agujeros durante el uso regular de la unidad analítica. Los orificios se limitan a las mangueras expuestas al lavado básico (2C, que se usa para la aspiración del lavado básico, y 3A, que se usa para la distribución del lavado básico). En caso de daños en la manguera, el lavado básico puede gotear en otras celdas de reacción, lo que podría provocar resultados de test incorrectos. El riesgo médico atribuible a los resultados incorrectos de las pruebas depende significativamente de la diversidad de parámetros diagnósticos y clínicos, tales como el grado de variación analítica de los resultados afectados, la detectabilidad por índices técnicos, la detectabilidad debido a la inverosimilitud clínica, los resultados adicionales de las pruebas diagnósticas y la congruencia del cuadro clínico general. En conjunto, en escenarios clínicos específicos, es posible que la atención clínica pueda verse influenciada por resultados de pruebas incorrectas, lo que podría tener consecuencias adversas para la salud de los pacientes y, por lo tanto, no se puede excluir un riesgo médico.
DI2512-00833 | 2025-12-24 | EUNICEL DXI ACCESS IMMUNOASAY SYSTEM-EQUIPO AUTOMATIZADO PARA ANÁLISIS INMUNOQUÍMICOS | Beckman Coulter ha determinado que, debido a un posible problema de comunicación, los analizadores descritos en el documento anexo pueden no reiniciarse exitosamente después de un apagado estándar, incluso después de múltiples intentos. Si ocurre este problema, el instrumento no podrá completar la inicialización y pasar al modo Listo.
DI2512-00834 | 2025-12-24 | VANTA™ ADAPTIVESTIM™ / SISTEMA DE NEUROESTIMULACIÓN PARA LA TERAPIA CONTRA EL DOLOR | Medtronic ha identificado que al interrogar un nuevo Vanta INS, si el usuario selecciona el botón "Iniciar uso" más de una vez, la aplicación A71200 Vanta CP v2.0.2465 mostrará un "Error del sistema". Este error solicita al usuario reiniciar la aplicación y contactar con Medtronic para recibir ayuda. Tras la posterior interrogación del INS, la aplicación Vanta A71200 CP mostrará un "Error de validación". Pulsar "CONTINUAR" resuelve el error y el usuario puede continuar con la interrogación del INS(Neuroestimulador). Por lo tanto, Medtronic está comunicando sobre una acción de campo de actualización de software A71200 CP, v2.0.2684 o posterior, para solucionar este problema mostrando un mensaje de "Comunicación en curso" tras seleccionar "Iniciar uso" para evitar que el usuario seleccione nuevamente "Iniciar uso".
DI2512-00835 | 2025-12-24 | MERIT MEDICAL´S ANALOG INFLATION SYRINGES / JERINGAS DE INFLACION ANALOGAS MERIT MEDICAL | Merit Medical Systems, Inc., informa que en casos poco frecuentes el mango del dispositivo de Inflado de la referencia basixCOMPAK, podría desprenderse de la jeringa durante el uso, esto debido a una cantidad insuficiente de adhesivo, una condición que no puede detectarse previamente. Si esto ocurre, puede permanecer una pequeña cantidad de contraste en el balón, lo que podría requerir el uso de otra jeringa para completar la aspiración y ocasionar un retraso en el procedimiento.
DI2512-00865 | 2025-12-30 | SISTEMA DE MEDICIÓN DE PRESION INTRACRANEANA, CATÉTERES IMPLANTABLES PARA MONITOREO DE ICP E ICT, ACCESORIOS PARA MONITOREO DE PRESIÓN Y TEMPERATURA INTRACRANEANA | Algunos usuarios experimentan mal funcionamiento de la memoria del catéter, lo que provoca un reinicio involuntario del monitor. La única solución para monitorizar al paciente es reemplazar el catéter.
DA2512-00866 | 2025-12-30 | SISTEMA DE CONTROL DE INSTRUMENTOS ENDOSCÓPICOS DA VINCI® E INSTRUMENTOS ENDOSCÓPICOS DE INTUITIVE SURGICAL®, ACCESORIOS Y REPUESTOS. | "Intuitive ha puesto en marcha una prueba sobre el terreno para reforzar la detección de fallas de los tornillos de bolas. Intuitive desde entonces ha encontrado que esta prueba de campo no alertaba al personal técnico de servicio de un resultado positivo/negativo de la prueba. En raras ocasiones, si se produjeran anomalías en el tornillo de bolas, es posible que no sean perceptibles para el usuario. Por lo tanto, es posible que el tornillo de bolas no funcione correctamente, incluso si el sistema sigue funcionando normalmente, la tensión ejercida sobre el tornillo a lo largo del tiempo podría provocar finalmente un fallo del componente. En caso de fallo del tornillo de bolas, el carro del instrumento podría fallar y moverse pasivamente a lo largo del eje de inserción, con el instrumento montado en el carro. Lo que podría generar que el instrumento entrara involuntariamente en contacto con la anatomía, y potencialmente, causar lesiones en el paciente o incluso provocar su muerte".
DI2512-00867 | 2025-12-30 | LIMAS ENDODONTICAS MANUALES - LIMAS - SYBRONENDO | "Kerr está iniciando un aviso de campo voluntario debido a la identificación de una discrepancia en las instrucciones de uso (IFU) para los archivos manuales con respecto al tiempo de limpieza. Recientemente se ha identificado que el IFU tiene un error en el paso #1 de la sección de limpieza para el tiempo del ciclo ultrasónico. Las IFU declaran incorrectamente: “Se recomienda limpiar los condensadores manuales en un dispositivo ultrasónico durante cinco (5) minutos usando un detergente ultrasónico enzimático de pH neutro (Enzol® Enzymatic Detergent, o equivalente)."" Las IFU deben indicar: ""Se recomienda limpiar las limas manuales en un dispositivo ultrasónico durante diez (10) minutos usando un detergente ultrasónico enzimático de pH neutro (Enzol® Enzymatic Detergent, o equivalente)."""
DI2512-00868 | 2025-12-30 | MONITORES DE PACIENTE, ACCESORIOS Y REPUESTOS | GE HealthCare ha tenido conocimiento de una posible pérdida de vigilancia de los monitores de paciente CARESCAPE B450, CARESCAPE ONE, B1x5M/B1x5P VSP3.0, B1x5M/B1x5P VSP4.0 y Portrait Vital Signs alimentadas por determinadas baterías. Las baterías afectadas pueden perder su capacidad de mantener la carga y suministrar energía. Si se produce esta situación, se pierde la monitorización del paciente y podría retrasarse el reconocimiento de los cambios de estado del paciente que requieran tratamiento. NOTA: También aplica para el RS 2019EBC-0001972-R1
DA2512-00850 | 2025-12-30 | SAGINOVA EQUIPO DE CARGA DIFERIDA DE ALTA TASA DE DOSIS CON FUENTES RADIACTIVOS, APLICADORES, AGUJAS, CATÉTERES, SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE TRATAMIENTO Y OTROS ACCESORIOS DE BRAQUITERAPIA. / SAGINOVA EQUIPO PARA BRAQUITERAPIA | BEBIG Medical informa que algunos usuarios han observado desconexiones no intencionadas entre el tubo de transferencia y la aguja asociada, lo cual representa un riesgo clínico importante durante procedimientos de braquiterapia de alta tasa de dosis. Se han identificado casos en los que el tubo de transferencia LAF1000 se desconecta de la aguja de acero desechable LLA210-S durante o después del tratamiento. Dicha desconexión puede producirse si el tubo de transferencia presenta desgaste operativo, si hay contaminación en las superficies de acoplamiento mecánico o si las comprobaciones funcionales previas al uso no se realizan de acuerdo con las instrucciones de uso (IFU). Dado que estas desconexiones no pueden detectarse una vez completada la prueba simulada, existe el riesgo de que el paciente sufra lesiones si la fuente sale del canal de tratamiento y entra en contacto con partes del cuerpo no previstas. Este aviso se aplica a todos los clientes que hayan recibido tanto tubos de transferencia LAF1000 como agujas LLA210-S fabricados por Eckert & Ziegler BEBIG GmbH o BEBIG Medical GmbH. El fabricante aclara que el aviso tiene como objetivo recordar las instrucciones correctas de uso, revisar las condiciones de conexión y reforzar las prácticas para mitigar cualquier riesgo asociado".
DA2512-00854 | 2025-12-30 | SISTEMA PARA ANÁLISIS Y PLANEACIÓN DE TERAPIA DE RADIACIÓN Y QUIMIOTERAPIA // RAYSTATION 9,1 9B, 11A | "ROCOL INTERNATIONAL S.A.S informa que, en casos poco frecuentes, la invalidación para la dosis de radiación calculada no funciona como se espera para ciertas Regiones de Interés (ROI). Este problema ocurre para ROI(s) que no tienen contornos y tienen definido un sobrecontrol de material, o son de tipo Bolus, Fijación o Soporte. Solo ocurre para ROI(s) que no tienen contornos definidos en el conjunto de imágenes, pero tienen una Forma Primaria. Una geometría de ROI puede alcanzar este estado cuando, por ejemplo, todos los contornos del ROI han sido eliminados de un conjunto de imágenes usando una herramienta de contorno, o cuando un ROI derivado se actualiza o sobrescribe de una manera que resulta en una geometría vacía (por ejemplo, cuando un ROI derivado es la intersección de dos ROI que no se solapan en el conjunto de imágenes). Una vez calculada la dosis, añadir geometría al ROI, modificar posteriormente la geometría o eliminar la sobreescritura de material no invalida la dosis como se pretendía. El usuario recibirá una advertencia de que las estadísticas de dosis no están actualizadas, pero cuando se recalculan, se basan en la distribución de dosis obsoleta. El plan de tratamiento puede aprobarse y exportarse con la dosis en este estado inconsistente. La dosis no puede recalcularse a menos que el usuario realice otro cambio que invalide la dosis. Sin embargo, si se recalcula la dosis o se rehace la optimización, el material y la geometría del ROI se usarán correctamente".
DI2512-00857 | 2025-12-30 | Asunto: DIGITAL ANGIOGRAPHY SYSTEM / SISTEMA DE ANGIOGRAFÍA DIGITAL, ACCESORIOS Y REPUESTOS | Se detectó que los pernos de montaje de los soportes del arco en C angiográfico MH-300, podrían aflojarse durante el uso.
DI2512-00858 | 2025-12-30 | SISTEMA DE RAYOS X CARDIOVASCULAR ALLURA XPER PHILIPS / SISTEMA DE RAYOS X CARDIOVASCULAR | Philips ha identificado un posible problema de seguridad en determinados sistemas Philips Allura Xper y Allura CV20 que cuentan con una unidad de refrigeración Laird instalada, lo cual podría ocasionar una pérdida de la funcionalidad de imagen y/o provocar eventos térmicos.
DI2512-00859 | 2025-12-30 | BD MAXTM SYSTEM- SISTEMA BD MAXTM/SISTEMA PARA DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE SECUENCIA DE ÁCIDOS NUCLEICOS | BD ha identificado, a través de investigaciones de quejas de clientes, desviación de la señal en lotes específicos de cartuchos de PCR de BD.
DI2512-00860 | 2025-12-30 | INTERCAMBIADORES DE TEMPERATURA - ACCESORIOS Y REPUESTOS/ INTERCAMBIADOR DE TEMPERATURA PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA | "Maquet Cardiopulmonary GmbH ha identificado que el mensaje de alarma mostrado, así como la descripción de la alarma en las instrucciones de uso en japonés, están asignados incorrectamente al código de alarma correspondiente en el software para la configuración de Japón. Dado que este problema afecta exclusivamente a la configuración del idioma japonés y a las instrucciones de uso, el alcance se limita a todos los dispositivos HCU 40 comercializados en el mercado japonés. NOTA: No hay productos impactados por este informe que hayan sido importados ni comercializados en Colombia".

## Hoja1 (hidden)
APLICA A LA INSTITUCION (SI/NO) | TIPO DE REPORTE SANITARIO
SI | ALERTA SANITARIA
NO | INFORME DE SEGURIDAD
NO APLICA