## FEBRERO
NUMERO DE IDENTIFICACION INTERNA DEL REPORTE | FECHA DOCUMENTO (ALERTA- INFORME DE SEGURIDAD)-(DD/MM/AAAA) | PRINCIPIO ACTIVO - DISPOSITIVO MÉDICO-REACTIVO | DESCRIPCIÓN
DI2512-00851 | 2026-02-13 | " SISTEMA DE RAYOS X CARDIOVASCULAR ALLURA XPER PHILIPS / SISTEMA DE RAYOS X CARDIOVASCULAR" | Philips ha identificado una posible pérdida de funcionalidad de imagen (rayos X) para los sistemas Azurion con versión de software R2.1.10 y R2.2.10, pérdida de movimiento motorizado, aparición de contenido de imagen incorrecto y/o pérdida de datos, lo que puede provocar un retraso o la interrupción del procedimiento y/o generar complicaciones durante el procedimiento.
DI2512-00853 | 2026-02-13 | SISTEMA DE RAYOS X CARDIOVASCULAR ALLURA XPER PHILIPS / SISTEMA DE RAYOS X CARDIOVASCULAR | Philips ha identificado dos problemas de software que afectan a los sistemas Azurion R3.1 y que pueden provocar la pérdida de la funcionalidad de imagen (rayos X) y/o la pérdida de movimiento motorizado. Problema 1: El sistema permanece en modo de reinicio continuo, tras el inicio del sistema. Problema 2: Error de posición longitudinal. Aplicable solo a sistemas Azurion con soporte frontal
DI2512-00869 | 2026-02-13 | LEKSELL GAMMA KNIFE ICON - EQUIPO DE RADIOCIRUGIA | Uso erróneo de referencia estereotáctica obsoleta para el tratamiento de marcos. El hecho de definir una nueva referencia estereotáctica en un examen para un tratamiento de marco, sin cambiar primero una referencia estereotáctica obsoleta ya definida (que representa un ajuste de marco no actual) a una referencia previa al plan, puede resultar en un plan de tratamiento que irradie la ubicación incorrecta del paciente, si el usuario no detecta la alineación inconsistente resultante entre las referencias estereotácticas.
DI2512-00876 | 2026-02-13 | MONITOR / DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATIZADO ACCESORIOS Y REPUESTOS/ DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATIZADO CON FUNCION DE MONITOREO DE PARAMETROS VITALES | Se han reportado casos de alarmas técnicas aleatorias durante el uso. Estas alarmas se caracterizan por mostrar un mensaje en pantalla que dice: "Módulo de ECG inoperativo" o "Módulo DEFI inoperativo", con un mal funcionamiento de las funciones de ECG o desfibrilación. Nota: IMCOLMEDICA S.A. informa que no ha importado, ni comercializado la referencia afectada.
DI2512-00877 | 2026-02-13 | CARDIOHELP SYSTEM (SISTEMA CARDIOHELP) SOFTWARE, PARTES, REPUESTOS Y ACCESORIOS- MODELO CARDIOHELP I – MAQUET / CARDIOHELP SYSTEM | Maquet Cardiopulmonary GmbH ha identificado, a partir de investigaciones internas, un problema relacionado con la durabilidad del cable de conexión, cerca de la conexión al sensor de burbujas. El doblado excesivo del cable puede provocar un contacto deficiente, lo que puede generar errores en el funcionamiento, los cuales pueden presentarse de manera temporal al mover el cable o de forma permanente si la conexión se ve completamente comprometida. En Colombia no se ha presentado ningún evento o incidente asociado a este problema.
DR2512-00855 | 2026-02-13 | AFFINITY OXYGENATOR AND CARDIOTOMY/VENOUS RESERVOIR | El oxigenador Affinity NT está diseñado para usarse en un circuito de perfusión extracorpórea para oxigenar y eliminar el dióxido de carbono en la sangre, así como para enfriarla o calentarla durante procedimientos rutinarios de derivación cardiopulmonar (CPB), de hasta 6 horas de duración. Durante las pruebas, se observó una disminución en la tasa de transferencia de CO2 del AffinityNT, que se situó por debajo de los requisitos de rendimiento. El problema se atribuyó a la fibra Spiderman utilizada, fabricada en las instalaciones de Medtronic en Danvers. Si bien las pruebas mostraron tasas de transferencia de CO2 inferiores a las esperadas, las evaluaciones clínicas confirmaron que la transferencia de oxígeno aún satura completamente la hemoglobina, lo que hace que el impacto sea clínicamente insignificante. Sin embargo, un lote de fibra no cumplió con los parámetros establecidos por la evaluación clínica y se distribuyó un dispositivo fabricado con este lote. Nota: Medtronic Colombia S.A informa que no se tiene ninguna de las referencias impactadas comercializadas en Colombia.
DR2512-00856 | 2026-02-13 | ELECTRODOS DESECHABLES PARA ESTIMULACIÓN CARDIACA EXTERNA-ELECTRODOS PARA DESFIBRILACIÓN | El sistema de conexión de los electrodos del DEA está constituido por un conector dedicado para aparatos ZOLL. Este conector tiene en su interior un circuito eléctrico que, mediante el cortocircuito (continuidad eléctrica) entre dos de los contactos presentes, permite al DEA identificar los electrodos como "adultos", es decir, adecuados para pacientes adultos, o como"pediátricos", es decir, adecuados para pacientes pediátricos y por lo tanto, suministrar la energía necesaria prevista en los protocolos de reanimación y en la programación del DEA para el objetivo del paciente. En los lotes afectados existe la posibilidad remota de que el componente a través del cual se reconoce la placa F7987W como placa para adultos pueda, debido a un contacto eléctrico no estabilizado, ocasionar que la placa sea reconocida como un modelo pediátrico.
DR2512-00872 | 2026-02-13 | SISTEMA DE LIBERACION CON STENT AXIOS | Boston Scientific está iniciando el retiro de ciertos stent y del sistema introductor mejorado con electrocauterización AXIOS™ (6 mm × 8 mm, 8 mm × 8 mm y 20 mm × 10 mm), detallados en el Anexo 2. Esta acción se está tomando debido a un aumento en los reportes de problemas con el despliegue y la expansión del stent en estas configuraciones. Este problema ocurre únicamente en el momento de la colocación del stent y se espera que sea detectado por el médico. Los stents implantados exitosamente no se ven afectados por este problema.
DR2512-00874 | 2026-02-13 | SISTEMA CLAVOS INTRAMEDULARES Y TORNILLOS STRYKERSISTEMA CLAVOS INTRAMEDULARES, TORNILLOS E INSTRUMENTAL ASOCIADO | Stryker identificó un problema que afecta a cuatro lotes de los productos T2 que fueron distribuidos a clientes en Colombia. La investigación determinó que un total de cinco piezas de estos lotes fueron distribuidas después de su fecha de vencimiento. Esta no conformidad puede detectarse de manera preoperatoria, ya que el etiquetado de los dispositivos afectados contiene la fecha de vencimiento correcta. Si la no conformidad se detecta durante la cirugía, el posible riesgo es un cambio en el método quirúrgico. Si la no conformidad no se detecta durante la cirugía, el posible riesgo es infección y/o contaminación.
DA2601-00002 | 2026-02-24 | PACS (SISTEMA DE ARCHIVO, ADMINISTRACION Y TRANSFERENCIA DE IMAGENES MEDICAS)GE-HEALTHCARE-CENTRICITY-GEHEALTHCARE | GE HealthCare ha tomado conocimiento de una vulnerabilidad de ciberseguridad que afecta al subsistema Centricity RIS-i configurado con Instant Messenger. Cuando Instant Messenger está instalado y en funcionamiento, un actor malicioso podría explotar esta vulnerabilidad para ejecutar código de forma remota y no autenticada, lo que podría afectar la disponibilidad del sistema o permitir la manipulación de datos.
DA2601-00003 | 2026-02-24 | EQUIPOS PET/CT GENERAL ELECTRIC Y SUS ACCESORIOS Y REPUESTOS - EQUIPOS PET/CT | GE HealthCare ha detectado un posible problema intermitente en ciertos sistemas Omni Legend, que puede provocar un artefacto de estrías en las imágenes de la tomografía computarizada (TEP)
DA2601-00023 | 2026-02-24 | AGUJA HIPODÉRMICA | Becton Dickinson ha detectado una discrepancia en el etiquetado del envase individual del producto con número de referencia 300017 y lote 5212927. Detalles del problema: • La etiqueta del envase individual indica incorrectamente 21G, cuando el producto real es una aguja de 18G. • El color del conector de la aguja es rosa, lo que corresponde correctamente a 18G según las normas ISO de codificación por colores. • Los envases secundarios y terciarios indican correctamente 18G. Nota: Becton Dickinson Colombia LTDA informa que el producto afectado, no fue importado, ni comercializado en Colombia.
DR2601-00028 | 2026-02-24 | VP INFUSION SETS - SISTEMAS/SETS DE INFUSION VP | Se identificó que lotes específicos de ALARIS VP INFUSION SETS- SISTEMAS / SETS DE INFUSION VP presentan potencial de fuga de fluido, desde el tubo de silicona hacia el final del segmento de bombeo. Nota: Becton Dickinson Colombia LTDA informa que el producto afectado, no fue importado, ni comercializado en Colombia.
DR2601-00031 | 2026-02-24 | ESFINTEROTOMO TRIPLE LUMEN DE UN SOLO USO V | Olympus ha observado un aumento de las reclamaciones relacionadas con la deformación del alambre en los esfinterótomos CleverCut y FlowCut. Las investigaciones preliminares han demostrado que las unidades fabricadas mediante un proceso de termoformado, que implica calentar el conjunto para que la punta del dispositivo mantenga la forma curvada del estilete, son menos propensas a presentar una orientación incorrecta del alambre de corte. Los dispositivos que no se sometieron al proceso de termoformado podrían deformarse y perder rendimiento. Como resultado, Olympus está retirando los lotes en los que los dispositivos podrían no haber sido fabricados mediante el proceso de termoformado. Nota: UCIPHARMA S.A. informa que no ha comercializado el dispositivos médico involucrado en la nota de seguridad
DI2601-00008 | 2026-02-24 | ANALIZADOR ALEGRIA | Se ha detectado que las tiras reactivas Alegria con fecha de caducidad de 2026 o 2027, pueden ser incorrectamente reconocidas por el sistema como caducadas tras ser escaneadas. Como resultado, el sistema muestra un mensaje de error que indica que las tiras reactivas ya están caducadas, aunque aún se encuentran dentro de su fecha de caducidad. El problema se debe a un error interno del sistema en la gestión de la fecha del año 2026 y no afecta el rendimiento, la seguridad, ni la validez analítica de las tiras reactivas.
DI2601-00020 | 2026-02-24 | ANALIZADOR COBAS PRO SYSTEM | Se ha identificado un mal funcionamiento del software en las plataformas cobas pro (c 503) y cobas pure (c 303), que afecta a la biblioteca de calibración para los ensayos tipo Spline. Este defecto permite al sistema aceptar calibraciones erróneas y no monótonas en estas pruebas. Cuando está activa una calibración errónea, el instrumento no calcula nuevos valores para cada nueva medición y en su lugar, repite el último resultado calculado con éxito para estos ensayos de tipo spline en todas las mediciones posteriores, lo que da lugar a resultados idénticos y erróneos de control de calidad y pacientes. Nota: Esta nota de seguridad también aplica para el equipo COBAS PURE INTEGRATED SOLUTIONS-ANALIZADOR DE QUÍMICA SANGUÍNEA con registro sanitario 2021DM-0023992 y referencia Cobas c303.
DI2601-00027 | 2026-02-26 | Software del sistema de planificación del tratamiento de radiación | Este aviso se refiere a un problema encontrado con la invalidación de dosis en RayStation/RayPlan 10B, 11A, 11B, 12A, 2023B, 2024A, 2024B y v2025, incluyendo algunos paquetes de servicio, un usuario ha informado que, al trabajar en un plan de tratamiento, se dio cuenta de que la dosis calculada de radiación no se invalidaba como se esperaba al cambiar las propiedades de una región de interés
DI2601-00032 | 2026-02-26 | Equipos de contrapulsación, accesorios y repuestos | Datascope ha completado recientemente pruebas adicionales de rendimiento en las baterías CS100/CS300 y ha identificado que es necesario actualizar las especificaciones de tiempo de funcionamiento y ciclo de la batería que figuran en las instrucciones de uso (IFU) de los dispositivos
DI2601-00033 | 2026-02-26 | Equipos rodantes para rayos X Fujifilm® – sistema móvil de rayos X y sus repuestos y accesorios | El fabricante Fujifilm reportó que en casos esporádicos la base del brazo del equipo de rayos X puede dañarse. Si el brazo se inclina demasiado durante la fotografía de rayos X, existe el riesgo de que entre en contacto con el paciente.
DI2601-00047 | 2026-02-26 | SISTEMA DE RAYOS X CARDIOVASCULAR ALLURA XPER PHILIPS / SISTEMA DE RAYOS X CARDIOVASCULAR | Philips ha identificado un posible problema de seguridad cuando el botón “Reset Geometry” está configurado para anular el bloqueo de la mesa, mientras el sistema Philips se utiliza junto con un dispositivo independiente de terceros o un accesorio fijo que no está sincronizado con la mesa (p.ej., un dispositivo montado en el suelo, un estabilizador de cabeza o un brazo robótico con una aguja de biopsia). Si en ese momento se pulsa el botón “Reset Geometry” (de forma accidental), el movimiento involuntario de la mesa puede provocar que el paciente se desplace en relación con el dispositivo independiente de terceros con el accesorio fijo, lo que supone un riesgo para el paciente (p. ej., si se ha insertado una aguja en el paciente).
DI2601-00048 | 2026-02-26 | SISTEMAS RAYOS X CONVENCIONAL MOVIL PHILIPS / SISTEMAS RAYOS X CONVENCIONAL MOVIL | Philips Colombiana S.A.S. informa que, si un usuario utiliza un exceso de líquido mientras limpia o desinfecta el sistema o si se rocía líquido directamente sobre el sistema, es posible que entre líquido por los bordes de los botones de la empuñadura y que cause corrosión del metal o un cortocircuito eléctrico en el conector de la superposición. El sistema tiene cuatro (4) botones en las empuñaduras que controlan el movimiento de cada rueda motriz (hacia delante o hacia atrás). Si el sistema experimenta un cortocircuito eléctrico debido a este problema, el sistema puede moverse por sí solo con un movimiento lento (20 cm/s). Nota: GENERAL MÉDICA DE COLOMBIA S.A.S. informa que las series relacionadas no han sido importadas por su compañía.
DI2601-00053 | 2026-02-26 | Conector, set de extensión | ICU Medical ha identificado problemas específicos del lote con el sello de silicona del dispositivo Tego. Los defectos identificados incluyen: abombamiento del sello de silicona, que se produce cuando el sello de silicona está suelto y puede abombarse en la superficie superior o separarse del cuerpo del Tego, lo que podría provocar fugas de líquido; y desgarro del sello de silicona, que puede provocar el colapso del sello de silicona y la obstrucción del flujo de líquido o fugas de líquido.