## abril
NUMERO DE IDENTIFICACION INTERNA DEL REPORTE | FECHA DOCUMENTO (ALERTA- INFORME DE SEGURIDAD)-(DD/MM/AAAA) | PRINCIPIO ACTIVO - DISPOSITIVO MÉDICO-REACTIVO | DESCRIPCIÓN
DA2603-00195 | 2026-04-16 | Bomba de insulina y sistema de monitorización continua de glucosa en tiempo real Guardian, Paradigm y MiniMed Silhouette, MiniLink Medtronic | El fabricante Medtronic MiniMed notificó que las bombas de insulina de las series Paradigm, MiniMed 600 y MiniMed 700 pueden presentar variaciones leves en la dosis administrada según su posición respecto al sitio de infusión: si la bomba está más de 35 cm por encima, la gravedad favorece el flujo excesivo de insulina (riesgo de hipoglucemia); si está por debajo, se administra menos insulina de la esperada (riesgo de hiperglucemia), afectando más a pacientes con dosis bajas o alta sensibilidad insulínica. Posteriormente, actualizará las guías de usuario con la advertencia de mantener la bomba estable y no colocarla a más de 35 cm (14 pulgadas) por encima del sitio de infusión, permitiendo un uso seguro conforme a estas recomendaciones ajustadas.
DA2603-00210 | 2026-04-16 | Sistema de transporte neonatal TI 500 Globe – Trotter TM Dräger / Sistema de transporte neonatal | "El fabricante Fritz Stephan GmbH notificó que, durante el montaje de la carcasa del equipo F120 Dräger, baterías de repuesto con terminales eléctricos sobresalientes en el borde exterior, pueden generar contacto accidental con la conexión al girar o inclinar la carcasa (como en mantenimientos preventivos), provocando cortocircuito en las conexiones expuestas del tornillo de fijación. Como acción correctiva, proporcionarán tapas protectoras para cubrir conexiones afectadas, instrucciones de montaje seguro y baterías alternativas futuras; los usuarios deben informar a todos los afectados y usar protectores durante mantenimientos, permitiendo el uso normal del equipo."
DA2603-00248 | 2026-04-16 | Tubo para recolección al vacío para serología | El fabricante Greiner Bio-One GmbH notificó posible riesgo de llenado incorrecto, hemólisis o contaminación en el sistema para Toma de Sangre al Vacío, tras queja de cliente por grumos en el gel separador y formación de fibrina post-centrifugación (incidente bajo investigación); podría requerir nueva recolección de muestra. Solicita interrupción inmediata del uso de lotes C2511348, C250933Y, C2511345, C25113NF, C251035G, identificarlos, aislarlos y devolverlos según instrucciones.
DR2603-00213 | 2026-04-20 | BioFlo Duramax with Endexo Technology Chronic Hemodialysis Catheter / BioFlo Duramax con catéter de hemodiálisis crónica tecnología Endexo | El fabricante AngioDynamics, Inc. (dba Navilyst Medical, Inc.) notificó que, en algunos casos, los introductores de vaina divisible no se separan correctamente por ranurado insuficiente en la funda (baja probabilidad), causando hemorragia, cuerpos extraños o retrasos en las intervenciones. Solicita dejar de usar inmediatamente el introductor de doble válvula y funda divisible de 16 F, destruyéndolo en punto de uso (no en almacén para preservar esterilidad de otros componentes); el resto del producto sigue seguro para uso clínico.
DR2603-00217 | 2026-04-20 | Instrumentos quirúrgicos ortopédicos | El fabricante Evolutis notificó que determinados lotes de instrumentos quirúrgicos tipo Ciseau d’hélice (refs. E28 205 y E28 226) presentan afilado insuficiente en el borde de ataque de la hoja helicoidal por no conformidad en el proceso de fabricación, comprometiendo el desempeño mecánico al preparar el lecho óseo glenoideo: no genera corte neto/controlado, incrementa fuerzas de inserción y transmite esfuerzos compresivos/de cuña al fondo glenoideo, elevando riesgo de fisuración/fractura intraoperatoria (más en hueso esclerótico). Se requiere identificación/trazabilidad de lotes afectados, comunicación inmediata a usuarios y retiro para intercambio.
DR2603-00250 | 2026-04-20 | 3M Tegaderm Pad; 3M Tegaderm IV Advanced | El fabricante 3M Company notificó que algunos lotes de apósitos Tegaderm™ + Pad 3582BR (lote 2524100367) y 3M™ Tegaderm™ I.V. Advanced Securement 1683BR (lote 2601201141) se enviaron a clientes sin esterilización adecuada, por fallos en identificación de material no conforme y/o transferencia incorrecta de inventario en cuarentena (intercambio de envases primarios o prueba de sellado fallida), generando riesgo de contaminación microbiana. Se indica destrucción de lotes afectados en punto de uso o devolución al fabricante para los que ya fueron distribuidos.
DA2603-00264 | 2026-04-21 | Lentes de contacto blandos – stenfilcon A | El fabricante CooperVision Inc. notificó un error en la impresión local de parámetros de graduación (UDI) en la caja de venta de lentes, por dato incorrecto en la tabla de mapeo del sistema UDI-GEN implementado en Taiwán desde enero 2026, modificado accidentalmente por operación local. Como acción correctiva, el fabricante propone el retiro voluntario del producto (30 unidades distribuidas y recuperadas en Taiwán). Nota: El importador CooperVision Colombia S.A.S. informa que el producto involucrado no se distribuyó en Colombia.
DR2603-00259 | 2026-04-21 | Avitene Ultrafoam Collagen Sponge / AVITENE™; ULTRAFOAM™ | El fabricante Davol Inc. notificó que el producto afectado podría contener material extraño dentro del envase estéril (subensamblaje Avitene Bulk Flour), debido a una posible introducción ambiental durante la fabricación. Este evento fue clasificado como aislado tras la investigación, sin no conformidades sistémicas ni tendencias. Como acción correctiva, el fabricante propone el retiro del mercado del lote involucrado. Nota: El importador Becton Dickinson Colombia Ltda confirma que el producto involucrado no se importó, ni distribuyó en Colombia.
DR2603-00265 | 2026-04-22 | Insuflación para laparoscopia Olympus | El fabricante Olympus notificó que el algoritmo de software en unidades de insuflación de flujo alto modelos UHI, UHI-2, UHI-3 y UHI-E puede causar sobrepresión por insuflación excesiva abdominal durante intervenciones, sin emitir alarma/notificación, ni aliviar presión a nivel establecido. Como acción correctiva el fabricante propone retirar del mercado los dispositivos afectados.
DR2603-00211 | 2026-04-24 | Sistema de control de instrumentos endoscópicos da Vinci® e instrumentos endoscópicos de Intuitive Surgical®, accesorios y repuestos | En el siguiente enlace podrá revisar el detalle de los productos: 20260310-mes-hemodialyse-merit-medical-systems-inc (1).pdf COMUNICADO DR2603-00213_liste-des-lots-concernes.pdf El fabricante Intuitive Surgical, Inc. notificó que está retirando voluntariamente instrumentos reutilizables da Vinci S y Si [pinza de pequeño gancho (ref. 420207) y gancho de cauterización permanente (ref. 420183)] por degradación del cable de inclinación, parcial (deshilachado) o completa (roto), lo que causa pérdida de función de inclinación, exposición de cables o riesgo de partículas de tungsteno/fragmentos en el paciente. Como acción correctiva,identificar y aislar los productos afectados para devolverlos.
DR2603-00263 | 2026-04-24 | Hemoclip endoscópico Instinct (Instinct Endoscopic Hemoclip) | En el siguiente enlace podrá revisar el detalle de los productos: DR2603-00263 HEMOCLIP ENDOSCOPICO INSTINCT (INSTINCT ENDOSCOPIC HEMOCLIP).pdf Fabricante Cook Endoscopy/Wilson-Cook Medical, Inc. notificó que el dispositivo de colocación de clips endoscópicos Instinct Plus presenta un fallo mecánico durante la activación del mango, en el cual el alojamiento del clip se desacopla de la conexión del catéter, provocando que el clip permanezca conectado a la guía interna sin apertura de las mandíbulas. Como resultado, el clip se extiende desde el catéter, pero no se abre ni funciona de acuerdo con su finalidad clínica, imposibilitando la hemostasia, fijación o cierre de tejido. Este evento puede ocurrir durante el procedimiento endoscópico, es decir, en contacto directo con el paciente; Cook Medical ordena la identificación inmediata, puesta en cuarentena y devolución obligatoria de todos los dispositivos afectados.
DA2604-00267 | 2026-04-24 | CUSA Clarity Ultrasonic Surgical Aspirator System - Sistema aspirador quirúrgico ultrasónico CUSA Clarity | En el siguiente enlace podrá revisar el detalle de los productos: DA2604-00267 CUSA CLARITY ULTRASONIC SURGICAL ASPIRATOR SYSTEM.pdf El fabricante Integra LifeSciences notificó que el dispositivo Console CUSA® Clarity, modelo C7000, presenta una falla de la pantalla táctil al operar con la versión de software 2.1.1.909: aproximadamente ocho minutos después del encendido, la interfaz deja de responder e impide ajustar parámetros, acceder a ayudas o usar funciones dependientes del tacto, aunque continúan operando la fragmentación, irrigación y aspiración, generando interrupciones durante procedimientos quirúrgicos.
DA2604-00268 | 2026-04-24 | Clarity II (láser de alejandrita + Nd:YAG de pulso largo) – plataforma láser de doble longitud de onda | El fabricante Cynosure Lutronic informó que el sistema Clarity II tipo ICD no presenta fallas de fabricación ni defectos técnicos; sin embargo, durante tratamientos con fluencias altas de 90 a 100 J/cm² a 1 064 nm y con parámetros de enfriamiento por criógeno no optimizados, pueden presentarse chispas o ruidos fuertes, lo que aumenta el riesgo de efectos térmicos localizados y quemaduras superficiales en la piel del paciente. La causa del fenómeno no está relacionada con el hardware ni con el software, sino con la configuración del criógeno, especialmente cuando el valor Delay (intervalo) se programa por encima de Pre (preenfriamiento) en condiciones de alta fluencia.
DA2604-00271 | 2026-04-27 | Válvula de biopsia de un solo uso | En el siguiente enlace podrá revisar el detalle de los productos: DA2604-00271 VALVULA DE BIOPSIA DE UN SOLO USO.pdf El fabricante Olympus informó que actualmente investiga un aumento de reclamaciones relacionado con el desprendimiento de fragmentos de goma en la ranura de las válvulas de biopsia desechables MAJ-210 y MAJ-1218; mientras se determina la causa del problema, recomienda seguir estrictamente las secciones “Inspección de la válvula de biopsia” e “Inserción y extracción de los accesorios EndoTherapy” de las instrucciones de uso, debido a que la inserción o extracción en ángulo puede generar resistencia y dañar la válvula
DR2604-00269 | 2026-04-27 | BD Vacutainer® PrecisionGlide™ Multiple Sample Needle | En el siguiente enlace podrá revisar el detalle de los productos: DR2604-00269 BD VACUTAINER® PRECISIONGLIDE™ MULTIPLE SAMPLE NEEDLE.pdf Fabricante Becton Dickinson identificó una discrepancia en el etiquetado de los paquetes, ya que el envase principal indica incorrectamente 21G, mientras que el producto real corresponde a una aguja de 18G, lo que puede aumentar el riesgo de molestias o dolor durante la inyección debido al mayor diámetro de la aguja.
DR2604-00270 | 2026-04-27 | Target Detachable Coils / espiral para embolización endovascular intracraneal | Stryker Neurovascular inició una retirada voluntaria de ciertos lotes del sistema de desprendimiento InZone, tras identificar en algunos conjuntos de dispositivos un consumo prematuro de batería que puede comprometer su desempeño operativo. Cuando se presenta esta condición, el dispositivo puede no encender, encender con indicadores audibles y visuales tenues o no desacoplar una bobina conforme a lo esperado, lo que puede interferir con el desarrollo normal del procedimiento.
DI2603-00214 | 2026-04-20 | Vitros XT 7600 Integrated System - sistema integrado Vitros XT 7600, accesorios y repuestos - Vitros XT 3400 Chemistry System - sistema de química Vitros XT 3400, software, accesorios y repuestos - sistema Vitros 4600 - Vitros 4600 | El fabricante Ortho-Clinical Diagnostics, Inc. notificó que en versiones de software ADD 6359 a 6365 del sistema VITROS™, al intentar cargar el Kit de Calibración VITROS™ 32 seleccionando "Usar kit de corriente", cambia automáticamente al Kit VITROS™ 2, impidiendo calibrar correctamente las pruebas Na+, K+, Cl- y ECO2. Posteriormente, emitió un comunicado oficial con medidas correctivas y recomendaciones para manejo, permitiendo continuar el procesamiento con parámetros ajustados.
DI2603-00252 | 2026-04-20 | DeepUnity PacsOnWeb: Software para el Sistema de Almacenamiento y Comunicación de Imágenes Diagnósticas | El fabricante DH Healthcare GmbH notificó que en el software DeepUnity PACSonWEB, al cambiar un paciente en órdenes con múltiples procedimientos, el sistema no desvincula correctamente el informe original: genera alerta HL7 que restringe acceso al estudio afectado, pero deja el informe vinculado sin alertas para otros procedimientos relacionados, consolidando datos cruzados de distintos pacientes que requieren revisión/corrección manual.
DI2603-00253 | 2026-04-20 | Equipo de rayos X, accesorios y repuestos | El fabricante Shimadzu Corporation notificó una inconsistencia técnica en el etiquetado del colimador R-20J del equipo de rayos X digital RADspeed (número de serie MP41EB051001): la etiqueta del marcador láser muestra incorrectamente el año 2001 en lugar de 2007 como referencia del estándar aplicable, por error de impresión.
DI2603-00177 | 2026-04-22 | VUE PACS: sistema de almacenamiento y distribución de imágenes PACS | Philips ha identificado un problema de software que afecta a Philips Vue Motion v12.2.0 - v12.2.8.500, en el cual los fotogramas desordenados de Vue Motion durante los ciclos de cine dinámico provocarían que los fotogramas de las imágenes se muestren fuera de secuencia.
DI2603-00184 | 2026-04-22 | ENSITE X EP System: sistema de electrofisiología | El fabricante Abbott Medical notificó fallas en el módulo por falta de conexión de parches (electrodo de pierna izquierda), generando error "Error de datos en el módulo del electrodo de pierna izquierda. Reinserte el módulo de datos y revalide. Contacte a servicio técnico de Abbott si el problema persiste", impidiendo avanzar en la validación del sistema y demorando procedimientos (sin riesgo paciente por ocurrir antes de acceso femoral).
DI2603-00196 | 2026-04-22 | IDKit Hp Two bolsas de aliento | El fabricante Meridian Bioscience Israel Ltd. notificó una falla aleatoria de inflado o pérdida de muestra en bolsas de aliento del lote 25P521MB1 (lotes internos 20524/393255), por problema de fabricación que impide contener la cantidad adecuada de aire para pruebas correctas, afectando la oportunidad de resultados y flujo clínico sin riesgo de diagnóstico para los pacientes.
DI2603-00218 | 2026-04-22 | El fabricante Medtronic Navigation, Inc. notificó múltiples anomalías en el sistema Mazor X™ (versiones de software 5.0.1, 5.1.2 y 5.1.3). Estas incluyen: imprecisiones en la validación de ejes del Sistema de Referencia Ósea; montaje automático de tornillos incompatibles; movimientos robóticos fuera del volumen de trabajo; cambios incorrectos en volúmenes predeterminados; uso de herramientas fuera del área registrada; asignación de volúmenes erróneos asociada a identificadores duplicados; y fallas de respuesta en la interfaz. Nota: Medtronic Colombia S.A. informa que esta nota de seguridad no impacta a Colombia, ya que no se comercializó ninguna referencia afectada. | El fabricante Medtronic Navigation, Inc. notificó múltiples anomalías en el sistema Mazor X™ (versiones de software 5.0.1, 5.1.2 y 5.1.3). Estas incluyen: imprecisiones en la validación de ejes del Sistema de Referencia Ósea; montaje automático de tornillos incompatibles; movimientos robóticos fuera del volumen de trabajo; cambios incorrectos en volúmenes predeterminados; uso de herramientas fuera del área registrada; asignación de volúmenes erróneos asociada a identificadores duplicados; y fallas de respuesta en la interfaz. Nota: Medtronic Colombia S.A. informa que esta nota de seguridad no impacta a Colombia, ya que no se comercializó ninguna referencia afectada.
DI2603-00242 | 2026-04-22 | Sistema de catéteres de Swan-Ganz | El fabricante Edwards Lifesciences LLC notificó incremento inusual de quejas (UVA: 16 fallas de un reclamante; VCU: 61 fallas de 17 reclamantes) en enero 2026 por fugas/desgarros en hub proximal de inyección (PN 1002626003) del catéter Swan-Ganz modelo 8317FS, asociado a cambios de manufactura de enero 2024 para cumplir ISO 80369-7 (UER), que afectaron las herramientas de sobre-moldeo, parámetros de proceso y resina.
DI2603-00254 | 2026-04-22 | Esterilizadores - accesorios y repuestos - esterilizadores a vapor (autoclaves) para uso en ambientes hospitalarios Getinge | El fabricante Getinge Sterilization AB notificó un incidente donde un técnico resultó lesionado (pellizco/aplastamiento de dedos) al intentar ajustar manualmente una cesta que obstruía la puerta del esterilizador durante su cierre automático, tras activarla pese a la obstrucción en lugar de reabrirla; la investigación confirmó funcionamiento normal del equipo y atribuyó el problema a error de uso, sin eventos adversos en Colombia.
DI2603-00260 | 2026-04-24 | Spaceplus Perfusor® / Bomba de infusión tipo jeringa | El fabricante B. Braun notificó una interrupción esporádica en la comunicación entre bombas Spaceplus Perfusor ubicadas en la misma estación, limitada a la versión de software D05, cuando se activa el Modo Take Over (TOM), función que transfiere automáticamente la infusión al vaciarse la jeringa de la primera bomba. Esta condición genera alarmas audibles y visuales de alta prioridad en la primera bomba y de advertencia en la segunda, impidiendo el arranque automático de la infusión en la segunda bomba, aunque la terapia permanece disponible para inicio manual inmediato.

## Hoja1 (hidden)
APLICA A LA INSTITUCION (SI/NO) | TIPO DE REPORTE SANITARIO
SI | ALERTA SANITARIA
NO | INFORME DE SEGURIDAD
NO APLICA