## Hoja2
NUMERO DE IDENTIFICACION INTERNA DEL REPORTE | FECHA DOCUMENTO (ALERTA- INFORME DE SEGURIDAD)-(DD/MM/AAAA) | PRINCIPIO ACTIVO - DISPOSITIVO MÉDICO-REACTIVO | DESCRIPCIÓN
DA2605-00326 | 2026-06-01 | SureForm 30 - Sistema de control de instrumentos endoscópicos da Vinci® e instrumentos endoscópicos de Intuitive Surgical®, accesorios y repuestos | En el siguiente enlace podrá revisar el detalle de los productos: DA2605-00326 SureForm 30- SISTEMA DE CONTROL DE INSTRUMENTOS ENDOSCOPICOS DA VINCI.pdf El fabricante Intuitive Surgical ha informado un problema asociado a las recargas SureForm 30 de 8 mm grises, utilizadas con grapadoras quirúrgicas robóticas compatibles con el sistema da Vinci, en el que puede producirse la formación de líneas de grapas incompletas, particularmente durante el grapado de vasos sanguíneos. Esta falla compromete la hemostasia adecuada y puede provocar hemorragias intraoperatorias
DA2605-00336 | 2026-06-02 | Consumibles para inyectores de medios de contraste Medrad - jeringas desechables para angiografía Medrad - Avanta Multi-Patient (AVA 500 MPAT | En el siguiente enlace podrá revisar el detalle de los productos: DA2605-00336 Avanta Multi-Patient (AVA 500 MPAT).pdf El fabricante Forefront Medical Technology (Jiangsu) Co. y Bayer S.A. han informado la identificación de un problema de calidad asociado a los tubos de administración para múltiples pacientes MEDRAD® Avanta (MPAT), en el cual un cambio reciente en un componente de la llave de paso ha provocado que el dispositivo no logre acoplarse de forma consistente y segura a la interfaz de conexión rápida de la válvula de control de flujo de contraste (CFCV) del sistema de inyección MEDRAD® Avanta. En los casos en que se logra el acoplamiento mediante la aplicación de fuerza, la conexión puede ser inestable, lo que incrementa el riesgo de que la llave de paso se desprenda antes o durante la inyección de contraste, ocasionando la interrupción del procedimiento y la posible indisponibilidad del sistema (“inyector no disponible”). Esta situación ha sido identificada en catorce (14) lotes específicos y, según la evaluación técnica del fabricante, podría presentarse en productos fabricados después de abril de 2025. En respuesta a este hallazgo, se ha emitido una retirada selectiva (recall) del producto, con el objetivo de mitigar el riesgo asociado; no obstante, se ha confirmado que ninguno de los lotes afectados ha sido importado ni comercializado en el territorio colombiano.
DR2605-00321 | 2026-06-02 | Generador de radiofrecuencia y accesorio | En el siguiente enlace podrá revisar el detalle de los productos: DR2605-00321 GENERADOR DE RADIO FRECUENCIA Y ACCESORIOS.pdf El fabricante Boston Scientific ha informado la identificación de un problema de seguridad asociado a los electrodos de radiofrecuencia reutilizables TCN™ y CSK™, utilizados con los generadores RF G4™ y GX1™ para la realización de lesiones térmicas en nervio periférico, en el cual dichos dispositivos no mantienen de forma consistente el rendimiento esperado durante los 20 ciclos de esterilización indicados para su reutilización. Esta situación puede manifestarse mediante fallas en el calentamiento del electrodo, lecturas incorrectas de temperatura o daño del dispositivo, lo que puede generar prolongación del procedimiento clínico y la necesidad de reemplazo del electrodo durante la intervención. En respuesta a esta situación, el fabricante ha iniciado un retiro (recall) del mercado aplicable únicamente a los electrodos TCN™ y CSK™ incluidos en las referencias especificadas, con el objetivo de recoger las unidades afectadas que se encuentren en uso y disponer de ellas de manera segura, proceso que se llevará a cabo mediante la notificación a los clientes, recolección de los dispositivos y retorno al fabricante para su disposición final
DI2605-00320 | 2026-06-02 | Alinity hq Analyzer - Analizador hematológico multiparamétrico automatizado | El fabricante Abbott GmbH & Co. ha informado la identificación de una limitación de software en las versiones 5.10.1 y anteriores del sistema Alinity serie H, la cual puede afectar la correcta interpretación de muestras con poblaciones bimodales de glóbulos rojos (RBC). En estos casos específicos, el software puede excluir la población secundaria de eritrocitos durante el análisis, lo que genera resultados sospechosos o incorrectos en parámetros hematológicos calculados, tales como el volumen corpuscular medio (MCV) y la amplitud de distribución de los glóbulos rojos (RDW), así como en parámetros derivados como el hematocrito (HCT) y la concentración media de hemoglobina corpuscular (MCHC). Esta situación puede impactar la interpretación clínica de los resultados hematológicos, particularmente en pacientes con alteraciones eritrocitarias complejas; sin embargo, los valores de recuento de glóbulos rojos y otros parámetros no se ven afectados.
DI2605-00330 | 2026-06-02 | Sistema EndoFLIP - Sistema Explorador Endoluminal para Visualización de Imágenes Funcionales | El fabricante Covidien LLC, perteneciente a Medtronic, ha informado la identificación de un problema de seguridad asociado al sistema EndoFLIP® modelo EF-100, relacionado con una limitación del software del sistema operativo que afecta el registro del año en el reloj interno, restringiéndolo a un rango entre 2010 y 2025. Como consecuencia, a partir del 1 de enero de 2026, el sistema puede no reconocer los catéteres EndoFLIP™ y EsoFLIP™, interpretándolos incorrectamente como caducados, lo que impide su utilización. Esta condición puede generar interrupciones en la atención clínica, retrasos en procedimientos diagnósticos y terapéuticos, así como inconsistencias en las marcas de tiempo de los registros y archivos exportados, afectando la trazabilidad de la información del paciente. La causa raíz ha sido atribuida al código fuente del sistema EF-100, no a los catéteres.
DI2605-00335 | 2026-06-02 | HeartMate 3 sistema de asistencia ventricular izquierdo (LVAS) - Coring Apical Knife | El fabricante Abbott ha informado la identificación de una variación dimensional en ciertos mangos de cuchillos de núcleo apical (Apical Core Knife Handle) incluidos o distribuidos con los sistemas HeartMate 3 LVAS, específicamente asociada a un cambio implementado en el proceso de fabricación en septiembre de 2025, en la cual los mangos pueden presentar desigualdades al formar la configuración en “T” prevista durante su ensamblaje. Aunque esta condición representa una desviación respecto al diseño configuracional esperado, la evaluación técnica ha confirmado que el dispositivo mantiene una interfaz funcional, conserva el acoplamiento estructural adecuado y permite el corte eficaz del tejido cardíaco durante el procedimiento
DR2605-00344 | 2026-06-17 | Juego de Agujas Desechables para Fistula Arteriovenosa Novaplume _AVF1725LROS1 (AGUJAS NOVAPLUME) | En el siguiente enlace podrá revisar el detalle de los productos: DR2605-00344 Juego de Agujas Desechables para Fistula Arteriovenosa Novaplume.pdf El importador Laboratorios Baxter S.A. ha informado que se comercializó en Colombia un producto cuyo empaque no cumple con los requisitos regulatorios establecidos por el INVIMA, específicamente por la ausencia de información obligatoria como el número de registro sanitario, el nombre del importador y su domicilio, Laboratorios Baxter S.A. ha indicado el Retiro del producto del mercado y proceder a la destrucción de las unidades devueltas, dado que no cumplen con requisitos regulatorios locales.
DI2605-00341 | 2026-06-17 | Sistema de rayos X cardiovascular Allura | El fabricante Philips ha informado que ha identificado casos en los que el botón del interruptor manual utilizado para activar la exposición de rayos X desde la sala de control puede no liberar completamente después de ser presionado, debido a resistencia mecánica interna en el mecanismo del botón; el problema se asocia a una resistencia mecánica en el mecanismo interno del interruptor manual, lo que impide su retorno adecuado tras la activación. Esta condición sugiere un defecto de diseño o desgaste del componente, que compromete la funcionalidad de control del sistema de exposición radiológica.
DR2605-00346 | 2026-06-26 | Equipos transductores para ecografía por ultrasonido | En el siguiente enlace podrá revisar el detalle de los productos: DR2605-00346 Important Product Notice Rev A - ES.pdf El fabricante Philips ha emitido un aviso de seguridad global tras identificar que suministró transductores de ultrasonido reacondicionados a diferentes instituciones de salud, lo cual representa un problema de estricto cumplimiento normativo debido a que las regulaciones locales prohíben o restringen el uso de este tipo de equipos remanufacturados. Las investigaciones y evaluaciones de riesgo de la casa matriz confirmaron que la situación no genera ningún peligro nuevo ni pone en riesgo la seguridad o la salud de los pacientes. En la práctica hospitalaria, las instituciones afectadas pueden continuar utilizando temporalmente estos transductores de manera segura para sus diagnósticos rutinarios e imágenes diagnósticas, siempre y cuando superen las inspecciones visuales y las pruebas de seguridad eléctrica habituales, mientras el fabricante coordina de forma programada el reemplazo gratuito de estas unidades por dispositivos completamente nuevos
DR2605-00349 | 2026-06-26 | Resina compuesta fotopolimerizable Elora APS WE jeringa | El fabricante Dentscare Ltda. (bajo su marca FGM) ha informado sobre una novedad de tecnovigilancia relacionada con el producto Resina compuesta fotopolimerizable Elora APS WE (específicamente el lote 30226). A través de sus procesos de control internos, la casa matriz detectó una no conformidad técnica puntual durante una inspección de calidad de rutina. Aunque hasta la fecha no se ha identificado ningún riesgo concreto para la salud de los pacientes ni fallas en el uso clínico, el fabricante determinó retirar el producto de manera preventiva y responsable. El fabricante ha indicado proceder con el descarte seguro de las unidades involucradas y coordinar su reposición automática a través de los canales de distribución autorizados.
DR2606-00351 | 2026-06-26 | Chloraprep Aplicator/Aplicador Chloraprep | El fabricante Carefusion 213 LLC ha iniciado un retiro voluntario del mercado para sus aplicadores ChloraPrep™ de 1 mL, debido al riesgo potencial de una pérdida de esterilidad en su empaque. Las inspecciones revelaron la presencia de arrugas en la tapa de papel que pueden extenderse Bogotá, 26 Junio 2026 hasta la zona crítica del sellado. En la práctica médica, un empaque comprometido deja de actuar como una barrera estéril efectiva, lo que incrementa el riesgo de contaminación del antiséptico y podría provocar infecciones graves en los pacientes durante procedimientos invasivos. Como medida de seguridad, se solicita a las instituciones suspender inmediatamente el uso de estos aplicadores, poner las existencias en cuarentena y coordinar su devolución con el distribuidor autorizado.

## Hoja1 (hidden)
APLICA A LA INSTITUCION (SI/NO) | TIPO DE REPORTE SANITARIO
SI | ALERTA SANITARIA
NO | INFORME DE SEGURIDAD
NO APLICA